呼吸监护麻醉类设备招标技术需求

分包1-1.无创呼吸机（教务科1台、急诊2台、肝胆1台、血液科1台-进口）

一、功能用途：

用于成人、儿童重症患者的无创辅助通气

二、性能指标：

1.一体化主机，彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5英寸，中文操作界面 2.供气方式：内置式空气压缩机/涡轮式供气系统 3.通气模式：无创通气模式、持续气道正压通气模式CPAP、双水平无创正压通气BIPAP、窒息后备通气模式（中英文对照不一致时以中文释意为主） 4.调节参数： 4.1呼吸频率：5~60bpm，可调 4.2参数调节： CPAP:4-20cmH2O；EPAP：4-20cmH2O；IPAP:5-40cmH2O 4.3送气流速：≥200L/min 4.4吸气压力：4-40cmH2O 4.5吸气时间：0.30-3.00秒 4.6呼气末正压：4~20cmH2O 4.7氧气浓度：21~100%，可调 4.8峰流速≥200L/Min，*漏气补偿≥60L/Min； 4.9压力延迟上升时间：5-45分钟 5.常规监测参数：峰压、平均压、平台压、峰流速、呼出潮气量、呼出分钟通气量、漏气量、呼气时间、I:E、总呼吸频率、自主呼吸频率、气道氧浓度 6.具备呼吸波形显示功能 7.具备报警设置功能：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气压力过低、管道脱落、呼气阻塞、设置错误、电源、电池电量、氧气/空气源 8.具备面罩预设选择和记忆功能

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 台车; 1个. 3; 管道吊臂; 1个. 4; 810湿化器; 1个. 5; 可重复使用呼吸回路管道; 1套. 6; 一次性无创呼吸管道; 2套. 7; 流量传感器; 2个. 8; 氧电池; 1个. 9; 氧气管; 1根. 10; 无创呼吸面罩; 50个.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包1-2.无创转运呼吸机（心内科1台、麻醉科2台、急诊1台、神内1台-进口）

一、功能用途：

用于转运病人的无创辅助通气

二、性能指标：

1.一体化主机，液晶显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，中/英文操作界面 2.供气方式与流速：涡轮式供气系统，供气流速≥180L/min 3.通气模式：无创通气模式、持续气道正压通气模式CPAP、双水平无创正压通气BIPAP、窒息后备通气模式（中英文对照不一致时以中文释意为主） 4.调节参数： 4.1呼吸频率：5~50bpm，可调 *4.2漏气补偿：≥40L/min 4.3吸气压力：5-50 cmH2O 4.4呼气末正压：3~20cmH2O 4.5氧气浓度：21~100%，可调 4.6吸气时间：0.5~8秒，可调 4.7压力上升时间可调：0.1－2秒 4.8吸：呼比可设置：1:3－2:1 5.监测参数：气道压、潮气量、呼吸频率、吸气峰流速、漏气量、吸气时间、呼气时间、I:E、总呼吸频率 6.具备报警设置功能：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气压力过低、氧浓度、管道脱落、设置错误、电源、电池电量、氧气/空气源

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 可重复使用呼吸回路管道; 1套. 3; 流量传感器; 1个. 4; 氧电池; 1个. 5; 呼吸面罩; 1个. 6; 氧气管; 1根. 7; 成人模拟肺; 1个. 8; 钢瓶; 2个. 9; 钢瓶支架; 1个.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包1-3.中档有创呼吸机（消化科1台、神经外科1台-进口）

一、功能用途

用于成人、儿童重症患者的有创辅助通气

二、性能指标：

1.一体化主机，彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.7英寸，中文操作界面 2.供气方式与流速：内置/外置空气压缩机或涡轮式供气系统，供气流速≥180L/min *3.通气模式：容量控制模式VC、压力控制模式PC、压力支持式呼吸模式PS、同步间歇指令通气SIMV、目标潮气量的压力支持模式PRVC，持续气道正压通气模式CPAP、双水平正压通气BIPAP、辅助/控制通气模式、窒息后备通气模式、同步间歇指令通气带压力支持P-SIMV（中英文对照不一致时以中文释意为主） 4.调节参数： *4.1潮气量：50~2000ml 4.2呼吸频率：2~80bpm，可调 4.3送气流速：10-120L/min 4.4吸气压力：1-60cmH2O 4.5呼气末正压：0~35cmH2O 4.6氧气浓度：21~100% 4.7吸气时间：0.5~10秒，可调 4.8压力支持：0~35cmH2O 4.9吸气终止：5%~60%峰流速 4.10流速触发：1－5L/min，可调 5.常规监测参数：峰压、平均压、最小压、平台压、PEEP/CPAP、吸气峰流速、呼气峰流速、呼出潮气量、呼出分钟通气量、漏气量、吸气时间、呼气时间、I:E、总呼吸频率、自主呼吸频率、氧浓度检测 6.肺功能监测参数：吸气时间（Ti）/总时间（Ttot）、顺应性、吸气阻力、呼气阻力 7.具备呼吸环和呼吸波形显示功能，呼吸环≥2个，呼吸波形≥3道 8.具备趋势回顾功能，回顾时间≥24h 9.具备报警设置功能：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气压力过低、氧浓度、管道脱落、呼气阻塞、设置错误、流速传感器报警、电源、电池电量、氧气/空气源

三、配置要求（单台）

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 台车; 1个. 3; 管道吊臂; 1个. 4; 810湿化器; 1个. 可重复使用硅胶管道; 2套. 6; 流量传感器; 2个. 7; 氧气管; 1根. 8; 空气管; 1根. 9; 氧电池; 1个. 10; 成人模拟肺; 1个.

四、其它要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包1-4.有创转运呼吸机（急诊1台-进口）

一、功能用途

用于转运病人的有创辅助通气

二、性能指标：

1.一体化主机，彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5英寸，中文操作界面 2.供气方式：涡轮/活塞式供气系统 *3.通气模式：容量控制模式VC、压力支持式呼吸模式PS、同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气模式CPAP、窒息后备通气模式、同步间歇指令通气带压力支持P-SIMV（中英文对照不一致时以中文释意为主） 4.调节参数： *4.1潮气量：100~2000ml 4.2呼吸频率：2~50bpm，可调 4.3送气流速：10-100L/min 4.4呼气末正压：0~20cmH2O 4.5氧气浓度：21%~100%，可调 4.6吸气时间：0.5~3秒，可调 4.7压力支持：0~35cmH2O 4.9流速触发：3－5L/min，可调 5.常规监测参数：峰压、平均压、最小压、平台压、PEEP/CPAP、呼出潮气量、呼出分钟通气量、吸气时间、呼气时间、I:E、总呼吸频率、自主呼吸频率、氧浓度检测 6.具备报警设置功能：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、氧浓度、管道脱落、呼气阻塞、设置错误、流速传感器报警、电源、电池电量、氧气/空气源

三、配置要求（单台）

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 可重复使用硅胶管道; 2套. 3; 流量传感器; 2个. 4; 氧气管; 1根. 5; 氧电池; 1个. 6; 成人模拟肺; 1个. 7; 钢瓶; 2个. 8; 钢瓶便携支架; 1个.

四、其它要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包2-1.麻醉机（麻醉科4台、泌尿外二科/麻醉科1台-进口）

一、功能用途

用于对成人、儿童和婴幼儿实施吸入麻醉

二、性能指标

1.气体输送系统

1.1模式：紧闭、半紧闭、半开放 1.2具有氧气、空气气源接口 *1.3电子流量计监控和显示氧气和空气等各种气体流量 1.4具备笑氧比例控制阀或新鲜气体隔离阀 1.5具备低气源报警功能

2.呼吸机

2.1供气方式：气动电控或电动电控 2.2通气模式：具有手动模式、容量控制通气模式（VCV）, 压力控制通气模式（PCV），压力限制模式（PLV），同步间歇指令通气模式（SIMV） 2.3潮气量调节：容控模式（VCV）下30-1400ml *2.4潮气量：5-1400ml 2.5呼吸频率：4bpm～60bpm 2.6压力控制调节范围：5 cmH2O～60cmH2O 2.7电子PEEP调节范围：4 cmH2O～20cmH2O 2.8快速供氧：35L/min～75L/min 2.9新鲜气体流量范围：0-12L/M 2.10总新鲜气体流量：0-10L/M 2.11儿童和婴幼儿手术无需更换风箱

3.呼吸回路

3.1集成回路设计，可高温、高压消毒 3.2具备泄露和顺应性动态补偿功能 3.3配置流量传感器，可实现自动标定和自检 3.4配备钠石灰吸收装置，可快速拆卸更换 3.5具备回路整体加热功能，无需冷凝器 3.6系统总容量≤2.8L（含手动皮囊）

4.麻醉监测系统

4.1屏幕尺寸≥6.5英寸，同机同屏呼吸机、监护和新鲜气体信息 4.2具有压力－时间波形显示以及氧气和空气电子流量计显示功能 4.3监测参数：分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率、吸入氧浓度 4.4具备低压驱动报警、气道高低压报警、潮气量报警、呼吸频率、吸呼比设置报警,电池不足报警、机器自身故障报警和断电报警功能 4.5具有气道阻力和顺应性监测功能

5.挥发罐：

5.1双挥发罐位，异氟醚、七氟醚等挥发罐可任意选择 5.2配备麻醉废气排放系统 5.3 300ml大容量，可整瓶加药 *5.4麻药输出设置范围：0.2%-8%

三、配置要求：

序号; 配; 名称 数量. 1; 主机; 1台. 2; 病人回路; 1套. 3; 成人回路螺纹管; 1套. 4; 充气面罩; 1套. 5; 挥发罐; 1个. 6; 氧气气源软管; 1套. 7; 空气气源软管; 1套. 8; 吸收罐组件; 1个. 9; 流量传感器组件; 1套. 10; 主动排污系统; 1套. 11; 手动支臂组件; 1套. 12; 风箱罩组件; 1套. 13; 折叠囊组件; 1套. 14; 吸收罐组件; 1套.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包2-2.麻醉机（麻醉科10台-国产）

一、功能用途

用于对成人、儿童和婴幼儿实施吸入麻醉

二、性能指标

1.气体输送系统

1.1模式：紧闭、半紧闭、半开放； 1.2具有氧气、空气气源接口 *1.3电子流量计 1.4具有新鲜气体总流量和氧浓度设置功能 1.5具备笑氧比例控制阀或新鲜气体隔离阀 1.6具备低气源报警功能

2.呼吸机

2.1供气方式：气动电控或电动电控； *2.2通气模式：具有手动模式、容量控制通气模式（VCV）, 压力控制通气模式（PCV），压力调节容量保证通气模式（autoFlow/PCV-VG/PRVC），压力支持模式（PSV），同步间歇指令通气模式（SIMV） *2.3潮气量调节：容控模式（VCV）下20-1400ml； 2.4最大通气频率≥90bpm； 2.5吸呼比设置范围：2:1～1:8 2.6压力控制调节范围：5 cmH2O～60cmH2O； 2.7电子PEEP最大设置值≥20cmH2O； 2.8快速供氧：35L/min～75L/min； 2.9新鲜气体流量范围：0～10L/M 2.10总新鲜气体流量：0～10L/M 2.11儿童和婴幼儿手术无需更换风箱；

3.呼吸回路

3.1集成回路设计，可高温、高压消毒； 3.2具备泄露和顺应性动态补偿功能； 3.3配置流量传感器，可实现自动标定和自检 3.4配备钠石灰吸收装置，可快速拆卸更换 3.5具备回路整体加热功能，无需冷凝器 3.6系统总容量≤2.8L（含手动皮囊）

4.麻醉监测系统

*4.1彩色触摸屏，屏幕尺寸≥12英寸，可同屏显示≥3通道波形（如压力－时间、流速－时间、容量－时间波形等） 4.2监测参数：分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率、2个呼吸环（P-V、V-F）、3通道波形（压力－时间、流速－时间、容量－时间波形） *4.3可监测麻醉气体浓度、呼末二氧化碳浓度、氧气浓度，监测参数显示在麻醉机屏幕上 4.4具备低压驱动报警、气道高低压报警、呼吸频率,电池不足报警、机器自身故障报警和断电报警功能

5.挥发罐：

5.1双挥发罐位，异氟醚、七氟醚等挥发罐可任意选择 *5.2标配1个同品牌挥发罐，具有压力、流速和温度补偿功能 5.3配备麻醉废气排放系统

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 病人回路; 1套. 3; 成人回路螺纹管; 1套. 4; 充气面罩; 1套. 5; 挥发罐; 1个. 6; 氧气气源软管; 1套. 7; 空气气源软管; 1套. 8; 吸收罐组件; 1个. 9; 流量传感器组件; 1套. 10; 主动排系统; 1套. 11; 手动支臂组件; 1套. 12; 风箱罩组件; 1套. 13; 折叠囊组件; 1套. 14; 吸收罐组件; 1套.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包3. 麻醉深度监测仪（麻醉科1套-国产）

一、主要用途

用于监测手术患者的大脑功能状态，反映围手术期的麻醉状态和镇静水平，验证临床的麻醉治疗方案

二、性能指标

1.彩色触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸，中英文界面 *2.监护参数：实时原始脑电波形（EEG）、麻醉深度指数（CSI）、爆发抑制比（BS%） 3.系统功能 3.1具有实时监测记录爆发性抑制比率功能，范围0-100％，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据 3.2具有监测肌电指数功能，记录肌肉静止或收缩时的电活动,算出肌电强度，提供肌电活动和干扰的参考依据，范围0-100 3.3具有双频指数功能，反映大脑皮质的兴奋或抑制状态 *3.4具有同屏显示双通道脑电图功能：实时显示脑电波形及波形趋势描记 3.5具有实时观察脑电指数的变化趋势图 4具备数据存储功能：病人原始脑电监测数据可存储≥1500h 5具有数据导出、存储、打印功能 6供电方式：锂电池供电，供电时间≥4h

三、配置要求（单套）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 脑电采集线; 1套. 3; 软件; 1套. 4; 电源线; 1根. 5; 地线; 1根.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包4. 麻醉气体监测仪（麻醉科2台-进口）

一、主要用途

用于术中病人的呼出与吸入气体监测

二、性能参数

1.一体化彩色触摸屏，屏幕尺寸≥5英寸 *2.监测参数：CO2、N2O以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度 3.具有监测混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度功能 4.具备各种麻醉气体混合笑气的MAC值计算功能 5.具备二氧化碳波形显示功能 6.采样流速≥200mL/min 7.供电方式：锂电池供电，供电时间≥4h

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 电源; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包5. 吸入笑气镇痛装置（口腔科1套-进口）

一、主要用途

用于口腔治疗时进行镇痛

二、性能参数

1.控制方式：采用浮子式气体流量表控制气体的流量和浓度 *2.流量控制精确度≤1L/分钟 *3.混合比例控制精确度≤5% 4.氧气浓度控制范围：30%—100% 5.笑气浓度控制范围：0%—70% 6.具有快速紧急给氧按钮，用于迅速提供纯氧 7.同时接入笑气和氧气气瓶≥2组，防止术中气体供应的中断 8.具有氧气中断保护功能，氧气不足或供应中断，笑气自动停止供应 9.具有流量自动补偿功能 10.具有气囊，可保证供应气体充分混合，并能监测气体的流量 11.具有空气吸入阀门，氧气供应不足时保证患者能吸入空气 12.具有声光报警功能 13.采用非重复呼吸循环系统，单向的呼吸管路

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机控制台; 1台. 2; 流量计; 1个. 3; 压力表; 1个. 4; 支架; 1个. 5; 非重复呼吸循环管路; 1套. 6; 笑气瓶; 2个. 7; 氧气瓶; 2个. 8; 鼻罩（大、中、小）; 各1个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包6-1. 中央监护系统（1拖12）（泌尿外科1套-国产）

一、主要用途

用于对病区床旁患者的生命体征进行集中监测

二、性能指标

1.中央站

*1.1 19寸液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率双屏彩色液晶显示； 1.2 可同时全面监护64床的重症监护病人； 1.3 可同屏显示16张床位信息； 1.4 数据处理功能：历史病人数据存储≥2万个、趋势回顾≥240小时、无创血压测量回顾≥720条、≥720条CO测量结果回顾、≥720条12导分析结果回顾、≥720条报警事件回顾、≥72小时全息波形回顾 1.5双向控制：监测中心与各床旁监护仪均可对病案信息、报警级别、报警上下限、无创血压测量方式等操作进行双向一站式处理，并具备自动、手动、床旁、监测中心4种灵活的病人管理模式

2.床旁机

*2.1插件式 *2.2屏幕尺寸≥15寸 *2.3监测参数：可同屏显示心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，双有创血压和呼末CO2 2.4系统功能： 2.4.1具备声光报警功能，报警事件≥100个 2.4.2具备≥24小时趋势图表功能，≥2小时全息波形的记录、存储、查阅、回顾、再分析功能 2.4.3具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面 2.4.4具备血压值列表显示功能，血压数据存储回顾功能≥400组 2.4.5具备药物浓度计算功能 2.4.6具备掉电储存功能 2.4.7具备≥17种心律失常分析功能 2.4.8具备智能导联脱落监测功能 2.4.9具备血氧灌注指数显示功能 2.4.10具备ECG多导同步分析功能，可同时分析多个心电导联 2.5锂电池：供电时间≥4h

三、配置要求（单套）：

序号; 分项配置名称; 数量; 备注. 1; 中央监护站; 1套. 2; 床旁机; 12台. 3; 主机; 1个; 单台 配置. 4; 分体式心电导联线主电缆; 1个. 5; 分体式心电导联线; 1个. 6; 心电电极; 10片. 7; 血氧探头主电缆; 1根. 8; 成人指夹式血氧探头; 1个. 9; 成人血压袖套; 1个. 10; 无创血压导气管; 1个. 11; 成人体温体表探头; 1个. 12; 电源线; 1根. 13; 锂电池; 1个.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包6-2. 遥测监护系统（1拖8）（心内科1套-进口/国产）

一、主要用途

用于对病区床旁患者的生命体征进行集中监测

二、性能指标

1. 遥测中央站

*1.1.15英寸TFT彩色触摸屏，分辨率：1024x768； *1.2.通道数：≥8通道； 1.3.全中文界面； 1.4.每床96小时心电全息记录； 96小时趋势图，生命体征列表，心律失常回顾及报警历史回顾； 1.5.监测参数： 1.5.1心电：心率检测范围：0，15到300次/分，±2次/分；报警范围：上限：16－300次/分，关闭；下限：关闭，15－299次/分； ST水平显示范围：-2.50到2.50mV； 1.5.2呼吸：检测范围：0－150次/分，±2次/分；报警范围：上限：2－150次/分，关闭；下限：关闭，0－148次/分； 1.5.3脉搏氧饱和度：检测范围：0－100％；报警范围：上限：51－100％，关闭；下限：关闭，50－99％；1.5.4无创血压：显示值：收缩压、舒张压、平均压；压力值显示范围：0－300mmHg；报警范围：上限：15－260mmHg，关闭；下限：关闭，10－255mmHg； 1.6.内置打印机；

2. 发射盒

*2.1.测量参数：心电，呼吸，脉搏氧饱和度、无创血压； 2.2频率范围：420－425MHz； 2.3发射功率：≤10mW； 2.4心电：输入阻抗：5MΩ； 2.5呼吸：阻抗法；阻抗范围：0－2kΩ； 2.6脉搏氧饱和度检测范围：0－100％； 2.7无创血压:收缩压、舒张压、平均压； 测量模式：手动及自动； 2.8具有患者呼叫/报警功能

三、配置要求（单套）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 遥测中央监护站; 1套. 2; 发射盒; 8个.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包6-3. 无线胎监工作站（妇产科1套-国产）

一、主要用途

用于实时检测孕妇胎心率、宫缩压力、胎动指标

二、性能指标

*1.具备无线探头功能； 2.具有瞬时监护心率超限、探头离位、信号弱报警； 3.专家分析系统：自动测量和计算监护指标，标出各类特征曲线，给出基于多种评分法的参考评分结果。4.病案管理：大屏显示监护数据和曲线，可以统计、回放历史记录；无纸描记，可选择性打印输出监护结果。 5.监护曲线输：可外接激光打印机，打印速度可调，具备多种打印报表格式。 6.联网功能：备有通讯接口 *7.胎心率：探头频率≤2MHz；超声强度：输出＜2mW/cm2；测量范围：30-240Bpm；测量误差：±1bpm；8.宫缩压力：测量范围：0-1000克；数值范围：0-100单位；图形显示：有

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 触摸屏液晶显示器; 1台. 3; 有线胎心监护探头; 1个. 4; 有线宫缩压力探头; 1个. 5; 有线胎动按纽; 1个. 6; 无线胎心监护探头; 5个. 7; 无线宫缩压力探头; 5个. 8; 无线胎动按纽; 5个. 9; 移动台车; 1台. 10; 激光打印机; 1台.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包7-1.一体化高端插件式监护仪（麻醉科22台-国产）

一、主要用途

病区床旁患者的生命体征进行监测

二、性能指标

1.插件式监护仪

*1.插件式 *2.屏幕尺寸≥12寸 *3.监测参数：可同屏显示心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、双有创血压、呼末二氧化碳和麻醉气体 4. 基本功能监测模块可作为一个独立的转运监护仪使用，具有显示屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，内置锂电池，供电时间≥4h 5.系统功能： 5.1具备声光报警功能，报警事件≥100个 5.2具备≥120小时趋势图表功能，≥2小时全息波形的记录、存储、查阅、回顾、再分析功能 5.3具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面 5.4具备血压值列表显示功能，血压数据存储回顾功能≥400组 5.5具备药物浓度计算功能 5.6具备掉电储存功能 5.7具备≥17种心律失常分析功能 5.8具备智能导联脱落监测功能 5.9具备血氧灌注指数显示功能 5.10具备ECG多导同步分析功能，可同时分析多个心电导联 5.11支持升级选配呼末二氧化碳监测模块 5.12支持升级选配麻醉气体AG监测模块，监测参数显示在监护仪屏幕上 5.13支持升级选配脑电双频指数BIS监测模块，提供≥4通道EEG、双频指数（BIS）、肌电活动（EMG）、抑制比（SR）、频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，监测参数显示在监护仪屏幕上 5.14支持升级选配有创心排（PiCCO）监测模块，监测参数显示在监护仪屏幕上 6.供电：锂电池供电，供电时间≥4h

2.转运监护仪模块（选配件单独报价）

2.1可插入床旁病人监护仪作为多参数监测模块使用，也可拔出后作为独立监护仪使用 2.2支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测，各个接口不互斥 2.3具有显示屏，屏幕尺寸≥3.5英寸 2.4内置锂电池，供电时间≥3h

3.呼末二氧化碳及麻醉气体监测模块（选配件单独报价）

3.1呼末二氧化碳波形最小走速为3mm/s，满足同屏查看更多呼吸周期 3.2麻醉气体监测模块支持监测5种麻醉气体、笑气、呼末二氧化碳浓度，同时可提供MAC值测量；

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1个; 单台床旁监护仪配置. 2; 分体式心电导联线主电缆; 1个. 3; 分体式心电导联线; 1个. 4; 心电电极; 10片. 5; 血氧探头主电缆; 1根. 6; 成人指夹式血氧探头; 1个. 7; 成人血压袖套; 1个. 8; 无创血压导气管; 1个. 9; 成人体温体表探头; 1个. 10; 三芯电源线; 1根. 11; 锂电池; 1个. 12; 双有创血压监测模块; 1个. 13; 转运监护仪模块; 19个; 22台共配置. 14; 呼末二氧化碳模块; 5个. 15; 麻醉气体模块; 5个.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包7-2.一体化插件式监护仪（心内科1台，消化科9台、神经内科4台-国产）

一、主要用途

病区床旁患者的生命体征进行监测

二、性能指标

*1.插件式 *2.屏幕尺寸≥15寸 3.监测参数：可同屏显示心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，无需插拔 5.系统功能： 5.1具备声光报警功能，报警事件≥100个 5.2具备≥120小时趋势图表功能，≥2小时全息波形回顾功能 5.3具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面 5.4具备血压值列表显示功能，血压数据存储回顾功能≥400组 5.5具备药物浓度计算功能 5.6具备掉电储存功能 5.7具备≥17种心律失常分析功能 5.8具备智能导联脱落监测功能 5.9具备血氧灌注指数显示功能 5.10具备ECG多导同步分析功能，可同时分析多个心电导联 6.供电方式：锂电池供电，供电时间≥4h

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1个. 2; 分体式心电导联线主电缆; 1个. 3; 分体式心电导联线; 1个. 4; 心电电极; 10片. 5; 血氧探头主电缆; 1根. 6; 成人指夹式血氧探头; 1个. 7; 成人血压袖套; 1个. 8; 无创血压导气管; 1个. 9; 成人体温体表探头; 1个. 10; 三芯电源线; 1根. 11; 锂电池; 1个.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包7-3.一体化床旁监护仪（骨科7、妇产8、中医疼痛2、眼科3、肝胆3、神内6、肿瘤6、消化7、血液9-国产51台）

一、主要用途

病区床旁患者的生命体征进行监测

二、性能指标

1.一体化床旁便携机 *2.屏幕尺寸≥10寸 3.监测参数：标准六参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 4.系统功能： 4.1具备声光报警功能，报警事件≥100个 4.2具备≥24小时趋势图表功能，≥2小时全息波形回顾功能 4.3具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面 4.4具备血压值列表显示功能，血压数据存储回顾功能≥400组 4.5具备药物浓度计算功能 4.6具备掉电储存功能 4.7具备≥10种心律失常分析功能 4.8具备智能导联脱落监测功能 4.9具备血氧灌注指数显示功能 4.10具备ECG多导同步分析功能，可同时分析多个心电导联 5.供电：锂电池供电，供电时间≥2h

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1个. 2; 分体式心电导联线主电缆; 1个. 3; 分体式心电导联线; 1个. 4; 心电电极; 10片. 5; 血氧探头主电缆; 1根. 6; 成人指夹式血氧探头; 1个. 7; 成人血压袖套; 1个. 8; 无创血压导气管; 1个. 9; 成人体温体表探头; 1个. 10; 三芯电源线; 1根. 11; 锂电池; 1个.

四、其他要求：

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包7-4.新生儿专用监护仪（儿科2、妇产科1-国产）

一、主要用途

用于对新生儿、早产儿的生命体征进行监测

二、性能参数

1.一体化床旁便携机 *2.触摸屏尺寸≥8.4寸 3.监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 3.1心率检测范围：15～350 bpm，精度：±1%或±1bpm 3.2呼吸测量范围：7～150bpm，精 度：±1bpm 3.3无创血压测量范围：收缩压：40~140mmHg，舒张压：15~100mmHg和平均压：20~110mmHg 3.4血氧饱和度范围：0～100%，血氧饱和度分辨率：1% 4.系统功能： 4.1具备三级声光报警功能，参数报警级别可调 4.2具备≥120小时趋势图表功能，≥48小时全息波形回顾功能 4.3具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面 4.4具备掉电储存功能 4.5具备心律失常分析、回顾、报警功能 4.6具备智能导联脱落监测功能 4.7具备血氧灌注指数显示功能 5.供电方式：锂电池供电，供电时间≥4h

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 新生儿袖套（1、2、3、4号）; 1套. 3; 新生儿血压导管; 1根. 4; 新生儿心电导联线; 1条. 5; 新生儿血氧探头; 1套. 6; 血氧延长线; 1根. 7; 新生儿电极片; 1包.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包8-1.动态心电网络分析系统（心内科1套-国产）

一、主要用途

用于冠心病、心肌缺血、心脏内置起搏器等心血管病患者24小时全息动态心电图记录和数据分析，能与院内在用的HIS和服务器相连接，能兼容院内在用和市面各主流品牌动态HOTLE，实现病人检测数据的网络数据传输和共享

二、性能参数

1.无线动态心电采集记录器

1.1可穿戴式 1.2输入阻抗≥5MΩ 1.3输入噪声≤15μVp-p 1.4共模抑制比≥89dB 1.5输入回路电流≤0.1μA。 *1.6心电通道数：12导 1.7具备起搏检测通道 1.8具备导联脱落报警和提示功能 1.9供电方式：碱性电池供电

2.工作站

2.1 PC机：显示器≥22英寸，主机配置：CPU：Inter酷睿i5处理器及以上标准，硬盘≥500GB, 内存≥4GB，显卡≥1G独立显卡

3.软件功能

3.1具备患者心电信号采集、记录和分析功能 3.2具备心电图分析图形窗口大小及位置可调功能 3.3具备报告分析与波形浏览在同一界面展示功能 3.4具备快速捕捉及偶发心率失常定位功能 3.5具备快速挑选早搏信号功能 3.6具备单独起搏器通道分析功能 3.7阵发房颤和房扑分析功能 3.8具备全息数据回顾功能，回顾时间≥24h 3.9能与院内HIS、PACS相连接，并承担相应联机费用 3.10兼容院内在用及市面各主流品牌动态HOTLE 3.11 具备患者心电检测数报告与导出功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 动态心电采集记录器; 10个. 1; 动态心电分析软件; 1套. 2; 工作站; 1套. 3; 数据库存储服务模块; 1块. 4; 心电导联线; 15副. 5; 数据传输线; 10根. 6; 专用背包及背带; 15套. 7; 报告自助打印机; 2台. 8; 7#电池; 10节. 9; 电极片; 60片.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包8-2.18导动态心电分析系统（心内科2套-国产）

一、主要用途

无创检测心律失常、心肌缺血等心脏疾病

二、性能参数

1.动态心电采集记录器

1.1供电方式：可充电锂电池 1.2充电方式：无线充电 *1.3常规采样频率≥6000Hz *1.4起搏采样频率≥16000Hz 1.5显示方式：2.2寸液晶显示屏 1.6导联方式： 9电极威尔逊数字化导联体系 1.7显示导联：V1-V6、V7-V9、V3R-V5R、AVL、AVR、AVF、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（共18导） 1.8导联线固定方式：固定旋钮模式 1.9记录时间：≥24小时 1.10数据存储方式：SD卡 1.11存储容量：≥8GB 1.12具有断电续采功能，记录时长无限制，内置心电算法

2.工作站

2.1 PC机：显示器≥22英寸，主机配置：CPU：Inter酷睿i5处理器及以上标准，硬盘≥500GB, 内存≥4GB，显卡≥1G独立显卡

3.软件功能

3.1具有数据库模块：支持病例自定义条件分类；支持多条件、模糊查找；支持病例批量导入；支持病例批量导出 3.2具有分析模块：支持全部实际采集导联同步预分析功能，并自动排除干扰导联及无信号导联；自定义参数预分析：支持预分析R波及干扰波的预设功能；房扑/房颤分析工具：小时散点图及时间散点图功能 *3.3全模板瞬时叠加：提供所有聚类模板“0”延迟同步叠加功能，瞬时可查看所有模板同步叠加情况； 重聚合：支持18导任一导联重新聚合功能，每一次聚合系统均自动进行一次运算 3.4具有聚类模板精细化分类调整功能，散点图圈选（或框选）编辑功能 3.5具备最快心率、最慢心率、最长RR间期、最短RR间期默认送入打印队列功能，自动筛选无干扰、无心率失常的最佳片段 3.6具备预留片段图标记功能 3.7具备心率变异时域和频域功能 3.8具备心率震荡功能 3.9具备T波电交替功能：提供（连续）心率减速力、心率加速力功能 3.10具备QT、QTc离散度功能 3.11具备睡眠呼吸监测功能 3.12具备体位监测功能 3.13具有首页样式及内容自定义编辑功能 3.14具备生成各类电子版报告（PDF、XML、JPG、PNG、BMP、GIF、TIG、RAW）功能 3.15具备支持全局撤销功能

三、配置要求：（单套）

序号; 配置名称; 数量. 1; 动态心电采集记录器; 5个. 2; 工作站; 1套. 3; 心电导联线; 5套. 4; 电池; 2块. 5; 充电器; 1个. 6; 分析软件; 1套. 7; 挂包; 5个.

- 其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包9. 动态脑电图系统（神经内科1套-国产）

一、主要用途

用于中枢神经系统疾病、精神性疾病的诊断和研究，评价脑功能状态

二、性能参数

1.动态脑电记录盒（5个）

1.1可穿戴式 1.2输入阻抗≥10MΩ 1.3输入噪声≤15μVp-p 1.4共模抑制比≥110dB 1.5输入回路电流≤0.1μA 1.6工作模式：支持动态/静态脑电图检测双模式 *1.7通道数：≥16道脑电信号，1导心电信号 1.8具备数据存储功能 1.9供电方式：碱性电池

2.工作站

2.1 PC机：显示器≥17英寸，主机配置：CPU：Inter酷睿i5处理器及以上标准，硬盘≥500GB, 内存≥4GB，显卡≥1G独立显卡

3.软件功能

3.1分析软件具有网络化功能，与同品牌电生理信息管理系统结合组成远程脑电图系统，实现不同医疗机构之间脑电图数据和报告的远程传输、分析和管理 3.2具备多种报告样式选择功能，支持报告样式定制 3.3具备脑电图电极安装位置图，电极连接方式自定义功能 3.4具备EEG单极导联/双极导联切换功能 3.5具备EEG的走速和幅度标尺自定义功能 3.6具备患者事件标注及医生即时注释功能 3.7具备在线测定EEG波幅、频率和间期等参数功能 3.8具有机构组织结构设计、用户注册及权限管理功能 3.9支持脑电图原始数据的上传、下载、分析、 备份、检索和统计功能。提供编辑、报告、打印、数据等多类型状态信息 3.10具备EEG快速浏览、翻页、时间检索及自动播放功能，多档位倍速播放 3.11能与院内HIS相连接

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 动态脑电记录盒; 5个. 1; 电脑工作站; 1套. 2; 动态脑电分析软件; 1套. 3; 脑电电极; 5副. 4; 心电导联线; 5副. 5; 背包及背带; 5套. 6; 激光打印机; 1台.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包10-1.睡眠呼吸初筛仪（神经内科1套-国产）

一、主要用途

用于患睡眠呼吸暂停和低通气综合征(SAHS)的筛查

二、性能参数

1.具有气流压力波形监测功能，记录睡眠呼吸暂停和低通气事件 2.具备光电脉氧监测功能，判断氧减事件和辅助低通气事件 *3.呼吸频率0-40rpm，分辨率1rpm，误差±2rpm *4.血氧饱和度监测0-100%，分辨率：70%-100%范围内误差±2% *5.脉率监测30bpm-250bpm,分辨率1bpm，误差±2%或2bpm（取较大值） 6.弱灌注下的误差：在脉搏充盈度为0.4%时，睡眠呼吸初筛仪能正确显示血氧饱和度和脉率数值，血氧饱和度误差为±4%；脉率误差为±2bpm或±2%取大值 7.抗环境光干扰能力：＜±1% 8.具备监测开始时间和持续时长（最大8小时）任意设定功能，到时间自动启动设备开始监测 9.床旁监测记录数据时长：≥20h 10.数据存储：≥4G 11.具备数据回放和分析报告功能：可创建导入患者信息、设置分析参数、读图软件、自动伪差排除、支持不同分辨率缩放、支持手动编辑睡眠呼吸事件 12.具备睡眠报告预览和打印功能 13.供电方式：锂电池

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 电源适配器; 1. 3; USB数据线; 1. 4; 鼻氧管; 1. 5; 重复性血氧探头; 1. 6; 鼻氧管转换头; 2. 7; 软件; 1. 8; 锂电池; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包10-2. 多导睡眠监测系统（耳鼻咽喉科-进口1套）

一、主要用途

用于对睡眠障碍、睡眠呼吸紊乱和睡眠呼吸暂停、低通气综合征及与睡眠有关的心脑血管等疾病进行分析、诊断

二、性能参数

1.前置放大器

*1.1通道数≥60通道 1.2共模抑制比≥90dB 1.3输入阻抗≥20MΩ 1.4噪音<0.5uVrms 1.5采样频率≥2000HZ 1.6采样精度≥16位 1.7信噪比>100dB 1.8噪音<0.5uVrms 1.9具有血氧饱和度仪和压力传感器监测功能

2.系统软件

2.1全中文操作界面、全中文报告 2.2符合AASM多导睡眠监测标准 2.3具备睡眠分期、呼吸暂停-低通气、CPAP、心血管事件分析、睡眠分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析等睡眠采集分析软件功能 2.4具备呼吸暂停-低通气、血氧饱和度、自发性微觉醒、PLM腿动、MSLT和MWT睡眠试验、鼾声及其他自定义事件等睡眠紊乱事件自动分析软件功能 *2.5具备脑电、心电、肌电、眼电、口鼻热敏和压力气流、血氧饱和度、呼吸运动、鼾声、体位、压力滴定等监测功能 2.6具备实时阻抗自动检测/显示功能 2.7具备儿童、成人分析软件 2.8具备完整的脑电图监测功能 2.9具有心电图分析软件 2.10具备胸腹监测功能 2.11具备数字化数据采集、存储和回放功能，并可在线实时监测 2.12具备用户自定义生理校准功能 2.13具有对EEG、EOG、EMG等滤除干扰功能 2.14具备可将生理数据采用EDF数据格式存储功能 2.15具备病人数据库管理软件，具有病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能

3.计算机系统

3.1CPU：英特尔酷睿2双核处理器（≥2.40GHz）、内存≥4G、硬盘≥500G、DVD光盘刻录机、网卡，声卡，操作系统：Windows XP或Windows7、配套各通道电极及相应附件 3.2显示器：19”液晶显示屏，分辩率≥1280×1024 3.3打印机：彩色喷墨打印机

4.视频系统

*4.1视频分辨率≥1920*1080 4.2视频采集：WMV格式，25帧/秒 4.3视频脑电同步精度≤40毫秒 4.4具备视频管理软件，可实现同步视频监测回放功能 4.5采集图像大小可调

序号; 配置名称; 数量. 1; 前置放大器; 1个. 2; 软件系统; 1个. 3; 电极及传感器组件; 1套. 4; 计算机系统; 1套. 5; 同步数字视频系统; 1套. 包 括; 数字视频采集软件; 1个. 数字视频摄像头组件; 1个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包11-1.连续血流动力学监测平台（麻醉科2套-进口）

一、主要用途

用于连续、实时的监测围术期和重症患者血流动力学指标

二、性能参数

1.一体化主机，中英文操作界面，彩色液晶触摸显示屏，尺寸≥8英寸 2.穿刺方式：支持经桡动脉穿刺/经股动脉/肱动脉/腋动脉等多种穿刺方式 3.检测原理： 3.1经桡动脉穿刺时，支持脉搏轮廓或脉搏能量分析法监测 3.2经股动脉/肱动脉/腋动脉穿刺时，可同时支持热稀释法和动脉脉搏轮廓（波形）分析法监测 4.校正方法： 4.1经桡动脉穿刺时：内部校准初始值和外部校准 4.2经股动脉/肱动脉/腋动脉穿刺时，热稀释校准动脉脉搏轮廓 5.适用范围：儿童、成年人、老年人 6.监测参数： 6.1通过桡动脉穿刺时：检测心率HR、连续心输出量趋势指数CI、动脉压AP和平均动脉压MAP、脉压变异PPV、每搏输出量SV及指数SVI、每搏量变异SVV、全心射血分数GEF、心脏做功指数CPI、心功能指数CFI、左室收缩力指数dpmx 6.2经股动脉/肱动脉/腋动脉穿刺时： *6.2.1具备血流动力学监测与分析功能：检测心率HR、连续心排量PCCO及指数PCCI、间歇心排量CO及指数CI、动脉压AP和平均动脉压MAP、脉压变异PPV、每搏输出量SV及指数SVI、每搏量变异SVV、全心射血分数GEF、心脏做功指数CPI、心功能指数CFI、左室收缩力指数dpmx、全心舒张末期容量GEDV及指数GEDI、胸腔内血容量ITBV及指数ITBI、外周血管阻力SVR及指数SVRI 6.2.2具备肺水肿类型分析功能：血管外肺水EVLW及指数ELWI、肺血管通透性指数PVPI 6.2.3具备肝脏功能和肝脏血流灌注指标监测：血浆清除率及指示剂的残留率指数（选配，单独报价） 7.系统软件： 7.1具备数值和趋势图显示、分析、打印、存储和导出功能 7.2具备数据和趋势图回顾分析功能，保留时间≥72h 7.3具备故障自检和异常报警功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1台. 2; 注射液温度传感器电缆线; 1根. 3; 血液温度传感器电缆线; 1根. 4; 压力电缆线; 2根. 5; 心排量经桡动脉穿刺监测套件; 1套. 6; 心排量经股动脉穿刺监测套件; 1套. 7; 肝功能监测模块; 1个; 选配，单独报价. 8; 中心静脉氧饱和度监测模块; 1个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

分包11-2.无创血流动力学监测仪（麻醉科2套-进口/国产）

一、主要用途

用于麻醉手术室、ICU、急诊科，心血管科等对患者血流动力学进行无创实时连续监测

二、性能参数

1. 适用病人：儿童、成人及老年人 *2.监测参数：心排量及指数、每搏输出量及指数、心功率及指数/心脏做功指数、总外周血管阻力及指数/外周血管阻力及指数、平均动脉压 3.动脉血压显示范围： 收缩压：最小值≥40mmHg，最大值≤240mmHg； 舒张压：最小值≥30mmHg，最大值≤210mmHg 平均压：最小值≥35mmHg，最大值≤230mmHg； 脉搏率：最小值≥20bpm，最大值≤200bpm 4.血压测量准确性≤±3mmHg 5.血压测量重复性≤±5mmHg 6.具备趋势图显示功能：显示每一搏血压波形趋势图，幅度可调整，并能储存12小时的血压趋势图 7.所有检测数据不受周围电设备干扰 8.具备故障自检和异常报警功能 *9.具备快速、准确、反复测定、评估患者的液体反应性功能 10.在实时血压监测过程中,至少可持续监测18个小时 11.显示屏≥8.4英寸 12.系统软件： 12.1具备数值和趋势图显示、分析、打印、存储和导出功能 12.2具备数据和趋势图回顾分析功能，保留时间≥72h 13.后备电池：供电时间≥1h 14.配备USB接口 15.安全等级：II（IEC 60601），用于病人的部分为BF型

三、配置要求

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1个. 2; 血压袖带或导联线（带电极片）; 4副. 3; 气压导管; 1根. 4; 指套气压控制器; 1个. 5; 指套; 3个. 6; 软件; 1套. 7; 电源适配器; 1个. 8; 打印机; 1台. 9; 台车; 1台.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号12 新生儿高流量系统（儿科 -进口2台 ）

一、功能用途

用于新生儿经鼻高流量湿化呼吸治疗

二、主要性能

（一）呼吸湿化器 1、温度控制参数要求： 1.1采用双温度探头及流量探头温控程序； 1.2有创模式温控范围：水罐端出气口35.5-42℃，气道端35-40℃； 1.3无创模式温控范围：水罐端出气口31-36℃，气道端28-34℃； 1.4温度显示具备； 1.5加热范围10-70℃，精确度≤±0.3℃ 2、警报参数： 2.1显示温度为41℃或气道端温度超过43℃即发出声音警报； 2.2有创模式气道端处于29.5℃每隔10分钟声音报警； 2.3 有创模式34.5℃每隔60分钟声音报警； 2.4 在距离1米处，警报声响≥50 dB。 3、加热管路要求： 3.1内置螺旋加热丝； *3.2可变容积≤150ml，顺应性≤0.2ml/cmH20，流量阻力在6L/min时,≤0.16 cmH20； 3.3含一次性自动加水水罐。 （二）空氧混合器 1、输入气源要求：可直接用空气及罐装医用氧气作为气源。 2、输出气体可调范围及精度： *2.1流量计：0～15L/minx 1个 ，0～6L/minx 1个，,连续可调，精度±4％； 2.2氧气浓度调节范围：21%～100%，误差≤±3% ； 2.3输出气体流量和浓度分别调节。 3、安全及报警装置： 3.1需采用单向阀，能够防止混合气体及气道分泌物逆流至主机； 3.2一路气源故障保险流量:>60LPM 3.3两路气源压力差超差报警:>14.5PSI 3.4故障报警：风鸣 3.5在距离1m范围内：报警风鸣声>75dB

三、单台配置要求：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 呼吸湿化器; 1套. 2; 医用空氧混合器; 1套. 3; 气体供气管（含：高压氧气管及接头、高压空气管及接头）; 1套. 4; 固定夹; 1个. 5; C型夹; 1个. 6; 支架; 1套.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号13. 呼吸湿化治疗仪（神经外科-进口1套）

一、主要用途

用于有自主呼吸的病人，通过提供高流量温湿度气体进行有效的呼吸治疗。

二、主要性能

1、通过内置的气流发生器，外接氧气气源，产生高流量湿化气体，可用于成人及小儿（体重＞3公斤）呼吸湿化治疗。 *2、流量、温度、氧浓度实时监测。 3、温度控制范围：31℃，34℃，37℃(三挡可调，31℃用于连接面罩，34℃用于连接鼻塞导管，37℃用于连接气管切管）。 4、一体化加温湿化器，能提供人体核心体温37℃及100%相对湿度(44mgH2O/L)的气体,湿度输出：符合ISO8185：2007标准。 5、一体化流量调节，范围：10～60 L/min，每次增幅1-5 L/min（小儿模式：2-25 L/min，每次增幅1 L/min）。 6、内置一体化实时氧浓度监测器，不需使用氧电池 7、空/氧混合的氧浓度范围：21%~100% 8、湿化水罐：由水瓶自动加水，具有气流导向装置，以保证空氧混合气体能达到37℃及100%相对湿度(44mgH2O/L)。可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min。 9、呼吸管路：内置加热丝，并在近病人端具有温度和流量传感器，能够精确控制空氧混合气体的温度和流速。 10、报警功能：至少具有管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警等功能。 11、能提供各种鼻塞导管、气管插管或气管切开等不同病人连接界面，具有透水不透气功能，防止多余水分进入人体。

三、配置要求

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 主机（包含涡轮机、空氧混合器、加温湿化器、氧浓度检测器一体）; 1个. 2; 消毒工具套装; 1套. 3; 支架; 1套. 4; 固定夹; 1个. 5; 托盘; 1个. 6; 篮子; 1个. 7; 氧流量计; 1个. 8; 气体供气管; 1套. 9; 加热呼吸管路; 1套. 10; 气管切管接头; 1个. 11; 鼻塞导管; 1个. 12; 面罩接头; 1个. 13; 专业消毒工具套装; 1套.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号14. 精密空调（放射科-国产1套）

一、主要用途

1.5T磁共振配套,恒温25°C，保护核磁共振高效运转。

二、主要性能

（一）制冷系统 1.1机组均采用国际知名的全封闭涡旋式压缩机，双制冷系统，噪音≤65dB。 1.2空调系统必须满足医院1.5T磁共振房间温度调节制冷量的核磁专用空调，*制冷量≥35kw 。 1.3磁体间温度控制在 20～24℃，温度变化率≤2℃/h。 （二）送风系统 2.1知名品牌高效低噪离心风机，可根据用户要求对风机外余压配置（50～200Pa）。 2.2下送风方式送风。 2.3空调风机数量n≥2，*风量≥9500M3/h。 （三）加湿系统 3.1电极式或红外线加湿系统，具有体积小、安装方便和加湿迅速均匀、稳定、高精度等优点。加湿量及进排水量均由电脑自动控制。 3.2加湿量：≥5 kg/h （四）加热系统 4.1使用电加热器，加热时无异味。具有完善过热保护功能和防电离作用，可以满足不同环境的要求。 4.2电加热：≥9 kw （五）控制系统 5.1机组控制系统采用微处理器 *5.2在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度达±1℃, 湿度控制精度达±5%。 5.3单机组双系统压缩机轮值运行控制；多台机组之间的轮值切换控制和远程联网监控功能； 5.4机组定时开关机和来电自动再启动功能 5.5具备机组内各主件运行状态显示，不少于100条报警记录存储，记忆压缩机、风机、加湿器、加热器累计工作时间，掉电存储，过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录、具有自动保护、自动恢复、自动启动、密码保护等基本功能。 （六）其它要求 6.1大屏幕液晶显示器，中文 6.2温、湿度控制范围：15-30℃±1℃ 、35-80%±5% 6.3高效过滤网，不低于G4等级 6.4设备用电要求：380V/3/50HZ±10%。

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 压缩机; 2. 2; 室内风机; 2. 3; 电加热器; 5. 4; 加湿罐; 1. 5; 热力膨胀阀; 2. 6; 空气过滤网; 4. 7; 干燥过滤器; 2. 8; 视液镜; 2. 9; 微处理控制器; 1. 10; 气流开关; 1. 11; 过滤器压差开关; 1. 12; 加热器过热保护器; 1. 13; 室内机显示板; 1. 14; 高压保护开关; 2. 15; 低压传感器; 2. 16; 加湿器控制板; 1. 17; 电子膨胀阀驱动器; 2. 18; 温湿度传感器; 1. 19; 室外风机; 4. 20; 室外风机控制器; 2.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号15. 磁共振机房射频屏蔽工程（放射科-国产1套）

一、主要用途

主要用于1.5TMRI隔离外界信号所致成相干扰以及对屏蔽对外界所致的电磁辐射

二、主要性能

1.电磁辐射满足 GB8702-88《电磁辐射防护规定》; 2.配套电器满足国家《安装工程施工及验收规范》中的配套电器、配套装修的相关规定 3.射频屏蔽：采用紫铜板焊接工艺，坚固耐用。 4.屏蔽观察窗：≧1.5米（宽）×1米（高）（大视野双层紫铜网或不锈钢网结构，透光度大于70%，无条纹反射，视野清晰），玻璃为钢化玻璃; 5.屏蔽门：推拉式单开铜制MRI屏蔽专用门，门簧片采用铜制进口簧片 屏蔽门尺寸1.2米（宽）×2.1米（高）（无磁设计，带锁） 6.MRI系统专用电源滤波器：220V 25A滤波器 7.地面铺设绝缘板，保证壳体与地面绝缘。屏蔽室通过MR系统接地，严禁多点接地。屏蔽室对地绝缘＞1000欧姆; 8.射频屏蔽需要的衰减值：>90 dB ，在频率范围15MHz－128 MHz内。 9.屏蔽机房内顶部装饰采用铝质网孔板，吸音且无粉尘颗粒掉落隐患。 10.屏蔽机房墙面装饰必须有吸音设计，材料需达到环保等级E1级。 11.屏蔽机房地面采用塑胶地板焊缝处理，须防滑易清洁。 12.失超管：严格按照磁共振厂家相关要求设计施工 13.屏蔽效果：

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 铜板屏蔽室; 1项. 2; 专业设备配套屏蔽配件; 1项. 3; 无磁吸音内装饰; 1项. 4; 增强磁屏蔽; 1项.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号16-1. 在线剂量监测与验证系统（放疗科-国产1套）

一、主要用途

用于加速器的治疗计划二维剂量验证（治疗前）、治疗计划三维剂量验证（治疗前）、实时在线三维剂量监测（治疗中）、治疗计划的三维剂量独立验算

- 主要性能

1.二维剂量验证（治疗前） 1.1基于加速器执行治疗计划过程中的射线影像数据，实现治疗计划的二维剂量验证 1.2显示平面剂量分布，显示伽玛分布和比较，显示剂量曲线（Profile）的查看 *2. 三维剂量验证（治疗前） 2.1基于加速器执行治疗计划过程中的射线影像数据，结合患者的CT图像，实现治疗计划的三维剂量验证。采用三维筒串卷积计算方法，支持GPU加速计算 2.2显示任意层面的三维剂量分布，显示任意层面的三维伽玛分布，提供不同感兴趣区（ROI）的伽玛比较结果，显示任意平面剂量曲线（Profile），提供体积直方图（DVH）的比较； 2.3支持与三维剂量独立验算的结果进行比较 *3. 三维在体剂量监测（治疗中） 3.1在患者治疗过程中，采集治疗计划过程中的射线影像数据，结合患者的CT图像，实现患者的在体三维剂量监测。采用三维筒串卷积计算方法，支持GPU加速计算 3.2显示任意层面的三维剂量分布，显示任意层面的三维伽玛分布，提供不同感兴趣区（ROI）的伽玛比较结果，显示任意平面剂量曲线（Profile），提供体积直方图（DVH）的比较 3.3支持对多个序列的CT/CBCT图像进行三维剂量计算和重建，为精确放疗技术提供剂量学依据 4. 治疗计划三维剂量独立验算 4.1基于治疗计划和CT图像实现计划的三维剂量独立验算。采用三维筒串卷积计算方法，支持GPU加速计算； 4.2显示任意层面的三维剂量分布比较，显示任意层面的三维伽玛分布，提供不同感兴趣区（ROI）的伽玛比较结果，显示任意平面剂量曲线（Profile），提供体积直方图（DVH）的比较 5. 物理模型 5.1提供独立的物理模型计算模块，在物理模型中显示具体的物理参数； *5.2提供建模过程中虚拟的水模体中的三维剂量计算结果，且计算结果与三维水箱测量结果可比对（建模的QA功能）；包括百分深度剂量（PDD）、离轴比曲线（OAR）以及散射因子（Scp）等参数的比较结果 5.3建模参数可调 6. 数据管理 6.1基于C/S架构设计，服务器可远程管理和计算多台客户端的数据 6.2提供患者数据、治疗计划数据、射野测量数据以及计算结果等数据的管理功能; 6.3使用数据库进行系统数据的管理 *6.4支持自动识别CT图像外轮廓（Body），可去除扫描图像中的CT床 7. DICOM 输入和输出接口：基于DICOM RT方式可实现与市场主流治疗计划系统（TPS）之间的直接数据传输 8. 数据采集接口 8.1提供采集接口，可直接接收加速器的射野信息（例如：臂架角度等）； 8.2可提供角度检测器实时监测加速器臂架角度。 8.3提供采集接口，可直接接收电子射野影像装置（EPID）的数据（射线影像数据）； 8.4提供EPID数据坏点修正，提供EPID位置误差修正； 9. 系统电脑 9.1工作站服务器 9.1.1服务器系统架构配置： 服务器主程序应用系统（C/S架构设计） DicomRT 传输软件包 MySQL 数据库 剂量计算的虚拟模体 9.1.2服务器硬件配置： Win10操作系统 i7处理器，16GB内存 企业级专用硬盘2TB GTX1080（GPU）计算显卡 24寸LED显示屏 Intel千兆网卡 USB接口、键盘、鼠标 9.2远程客户端 9.2.1客户端系统配置： 客户端主程序应用系统 直线加速器数据采集接口 电子射野影像装置数据独立采集系统 9.2.1客户端硬件配置： Win10操作系统 i5处理器，4GB内存，1TB硬盘 22寸LED显示屏 Intel千兆网卡 USB接口、键盘、鼠标

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 二维剂量验证模块; 1套. 2; 三维剂量验证模块; 1套. 3; 三维在体剂量监测模块; 1套. 4; 治疗计划三维剂量独立验算模块; 1套. 5; 物理模型软件模块; 1个. 6; 数据管理软件模块; 1个. 7; 工作站服务器; 1套. 8; 远程客户端电脑; 1套. 9; DICOM 输入和输出接口; 1套. 10; 数据采集接口软件模块; 1个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号16-2. 呼吸运动模体（放疗科-进口1套）

一、主要用途

通过电机驱动含有靶区的插杆在高度仿真的人体胸部模体内进行三维运动，模拟人体在放射治疗中正常的呼吸运动，通过多种探测器对靶区剂量进行测量，评估正常病人在呼吸运动下的治疗效果。

二、主要性能

- 胸部运动模体 1.1 模体尺寸: 67cmX32cmX20cm 1.2. 模体材质：树脂材料 *1.3. 模体可以模拟的正常组织器官：肺、脊髓、软组织 1.4. 模体材料等效性：软组织和骨的线性衰减与真实值偏差＜1%，肺偏差＜3% （二）预装固件的控制单元 2.1电源输入220v AC 2.2电源输出24V DC 2.1A （三）运动装置 3.1电机类型:步进电机 3.2兼容性: 兼容各厂家呼吸追踪装置 *3.3 水平方向运动范围: ±25mm *3.4 垂直/左右方向振幅: ±10mm （四）控制软件：实现用户编程或模拟患者呼吸运动曲线

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 预装固件的控制单元; 1. 2; 运动发生盒; 1. 3; 门控发生盒; 1. 4; 底座; 1. 5; CIRS 运动控制软件光盘; 1. 6; 1/8六角扳手; 1. 7; 4合一螺丝刀; 1. 8; 网线; 1. 9; 25针电缆; 1. 10; USB电缆; 1. 11; USB延长器; 2. 12; 零配件; 1. 13; 存储箱; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号17-1. 氩离子综合止血电刀（麻醉科-国产12台）

一、主要用途

用于各类外科手术的切割和凝血

- 主要性能

1.输出高频攻率的同时，还可输出稳定可靠的氩气流量，可增强切、凝效果。 2.氩气压力实时测量 3.记忆手术最佳功率和流量，再次开机可复现上次功率和流量设定。 4.每次开机时，设备参数自测，视情形进行自修复、显示错误码、停止输出等功能。 5. 电极连线全程自检，断线立即发出声光报警。 6.具有开路、短路、过功率、过电流自动保护。 7.具备氩气欠压报警功能，并禁止氩气输出。 * 8.输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内，提高输出稳定性和手术安全性。（双重闭环控制） 9.冷却方式：自然冷却 10.工作频率≥400KHz *11.工作模式：混切1：P≥300W ；混切2：P≥200w 电凝1：P≥120w ； 电凝2：P≥100w 12. 氩气流量范围：0-10L/mim

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 氩气喷笔; 1. 2; 中性电极及电缆; 1. 3; 脚踏或手控开关; 1. 4; 二级减压阀; 1. 5; 随机附带一次性电极片; 50.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号17-2. 高频电刀 （麻醉科-国产15台）

一、主要用途

用于各类外科手术的切割和凝血

- 主要性能

*1.模式及输出功率 1.1单极切 纯切：P≥350W（连续可调）混切1：P≥300W ；混切2：P≥200w 1.2单极凝 点凝：P≥120W 双极凝 标准凝（普凝）：P≥80W 频率 单极/双极：频率≥500KHz 2.自检功能： 2.1极板自检，一旦发生短路、开路、接触电阻过大或者接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。 2.2系统自检：每次开机时，设备参数自动自检，视情自修复，或显示错误代码，停止输出。 3.单极双极自动转换，独立显示，独立输出。 4.双重控制技术，一重控制出错，能自动转为另一重控制系统进行控制。

三、单台配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 手控刀; 一把. 3; 脚控刀; 一把. 4; 回路极板; 一块. 5; 可高温消毒双极电凝; 一套. 6; 双联脚踏开关; 一付. 7; 可高温消毒绝缘容器; 一只.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号18-1. 手术无影灯 （麻醉科-国产6台）

一、主要用途

用于手术过程中照明

- 主要性能

1．光学系统：采用LED冷光技术 2．具有良好的层流效果，符合现代层流手术室感控要求。 3．中置手柄可耐受134℃高温高压消毒 *4母灯：最大光照强度≥160，000LUX，灯盘直径≥600mm；子灯最大光照强度≥120，000LUX，灯盘直径≥500mm 5.照射深度≥1000mm； *6.调光斑直径：≥180mm 7.医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃； 8.色温：4300K±200； 9.色彩还原指数（ra）≥95； 10.灯泡寿命≥40000小时，支持单个更换； 11.关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能； 12.配备光斑调节功能，可调范围为：195～300mm，旋转手柄调节光斑大小，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明； *13.原装弹簧臂，关节灵活度大，灯臂关节数≥6个（提供进口报关清单）；

三、单台配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 双灯悬吊系统; 1. 2; 灯头带C臂组件; 2. 3; 消毒手柄组件; 2. 4; 天花吊顶装饰组件; 1. 5; LED灯除标配外赠送; 10.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号18-2. 移动手术无影灯 （麻醉科-国产1台）

一、主要用途

用于手术过程中照明

- 主要性能

*1.照度：≥60000Lux 2.色温：4300±500K *3.可调光斑直径：≥160mm 4.照射深度：≥800mm 5.灯泡电压：24V

三、单台配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 灯盘; 1个. 2; 支架（底座带脚轮、刹车）; 1个. 3; 灯泡; 5个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号19-1. 手术床 （麻醉科-国产9台）

一、主要用途

用于手术过程中支撑患者不同手术体位，满足手术需求。

- 主要性能

*1.手术床为电动液压驱动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车； 2.手术床具备液压驱动平移功能； 3.充电电池：可满足≥50次手术需要； 4.同时具有交流电源供电功能； 5.具有手持有线控制器和应急控制面板两套功能、且相互独立的控制系统； 6.手术床承重≥250kg。（提供第三方出据的检测报告）； 7.手术床台面框架和立柱采用优质不锈钢.，基座外壳采用玻璃钢或优质不锈钢.，抗撞击，耐腐蚀，耐 消毒，永不生锈，坚固耐用； 8.手术床台面可透过X线； 9.手术床床垫为质地柔软的记忆海绵，厚度≥70mm。床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电； 10.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉； 11.头板和腿板可在+20°/-90°范围内任意上下折； 12.具有一键复位功能； 13.技术参数： 13.1手术床长度≥2000 mm 13.2手术床宽度≥500 mm *13.3床面高度可调范围：600 mm — 900 mm 13.4台面前后倾角度：≥±23° 13.5台面左右倾角度：≥±18° 13.6背板折转角度：≥+70°/-35° 13.7腿板折转角度：≥+15°/-85°，外折角度≥80° 13.8头板折转角度：≥+40°/-85° *13.9台面平移距离≥300mm 13.10内置腰桥升距≥110mm

三、单台配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 电动手术床（含床垫）; 1. 2; 头板; 1. 3; 分体式腿板; 1. 4; 背板; 1. 5; 臀板; 1. 6; 有线遥控器; 1. 7; 应急控制面板; 1. 8; 托手架（对）; 1. 9; 腰桥; 1. 10; 内置充电电池; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号19-2. 眼科电动手术床 （眼科-国产1张）

一、主要用途

用于眼科手术过程中支撑患者不同手术体位，满足手术需求。

- 主要性能

1.台面尺寸：≥520mm×1900mm 2.台面高低调节：550～750mm *3.体位：可坐、躺、卧、倾斜倒挂等多体位 *4.交直流两套电源 5.承重：≥130Kg 6.头枕俯仰角度≥ +18 ～ -18° 7.头枕高低调节>75mm 8. 麻醉屏架：270°翻转 9. 医生手架：手臂依托架高低0～80mm

三、单台配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 床体主机; 1. 2; 中控移动底轮及刹车; 1. 3; 调节头枕; 1. 4; 气囊头垫; 1. 5; 手架; 1. 6; 麻醉屏架; 1. 7; 移动用扶手; 1. 8; 电源线及内置收线器; 1. 9; 手控器; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号19-3. 多功能产床 （妇产科-国产/进口3张）

一、主要用途

用于各种妇科、诊断手术及分娩检查的辅助平台，满足手术需求。

- 主要性能

*1.电动油压或电动驱动实现床面、背部、臀部升降动作。 2.辅助台面：具有新生儿处理或引产使用台面处理功能。 3.床垫具备防水、抗污、除臭、抗过敏 4.控制器、脚踏开关具备防水功能 5.主要技术参数 5.1床面尺寸：≥55cm(W)X125 cm (L)（不含辅助台） 55cm（W）×175cm（L）（含辅助台面） 5.2升降高度：700～100cm（不包括海绵垫） 5.3背板向上/向下：≥55°/15° 5.4坐板角度：0～15°

三、单台配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 床体; 1. 2; 手臂板; 1对. 3; 不锈钢把手; 1对. 4; 不锈钢护栏; 1个. 5; 布帘架; 1个. 6; 脚踏开关; 1个. 7; 不锈钢产科腿架; 1对. 8; 接生托盘; 1个. 9; 辅助插板; 1个. 10; 污物盆桶; 1组.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号19-4 医用电动床（呼吸科-国产3套）

一、功能用途

用于住院病人

- 主要技术性能

1.规格尺寸≥2100×1000×（535～720）±10mm *2.功能：电动背段升降0～65°±5°；电动腿段升降0～35°±5°；电动高度调节535～720±10mm，电动前后倾斜，手动CPR快速复位背板，一键背部30°，一键电动CPR，一键垂头仰卧，一键座椅位，背部X光拍片，背腿床板减压，背部角度显示，离床报警。 *3.床架≥1.5 mm碳素钢矩管制作，背板底部配置X光片盒。 4.床面采用碳素钢矩管弯制成型，床面板有透气孔。床面额定载荷：≥135Kg。 5.护栏采用工程塑料一次吹塑成型内嵌控制面板（护栏控制键可锁定），配3.5寸液晶屏护士操作器。 6.6寸中控脚轮，侧刹脚踏 7.床头、床尾挡板采用工程塑料一次性吹塑成型，壁厚≥4mm 8.整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全确保焊接产品质量。 9.床体采用内外防锈前处理工艺，采用环保材料表面静电喷涂。 10.驱动电机：直流24V永磁电机 11.床垫≥1930×820×80±5mm。床垫与床的各段匹配，高弹海绵制作，外套防水帆布，带透气孔。

三、单套配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 床体; 1. 2; 床垫; 1. 3; 气动升降餐桌; 1. 4; 头板与尾板; 1. 5; 杂物架; 1. 6; 引流袋钩; 2. 7; 静音万向轮（带刹）; 4. 8.; 手控器; 1. 9; 驱动马达; 4. 10; X光片盒; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号19-5 医用单臂吊塔（呼吸科-国产1套）

一、功能用途

固定、定位相关医疗设备，提供相关医疗设备所需的医用气体和强弱电等

二、主要技术性能

1.含有1个旋转臂，臂长≥600mm,吊臂旋转角度≥330º。 2.主体材料为6063 T5高强度铝合金，整体全封闭，表面无锐角，无螺丝钉，有提升或旋转限位装置，表面经喷塑处理，防腐蚀，便于清洁。 3.旋转关节采用锥形滚针平面轴承，具有气动刹车装置。 4.吊塔最大承载重量≥200Kg。（提供检测报告） *5.带双边侧导轨全钢制设备托盘，其中，带把手托盘1层，带抽屉设备托盘1层；每个设备托盘大小尺 寸≥500*500mm，最大承载重量≥80Kg。（提供检测报告）；全钢制抽屉，带进口阻尼导轨,具有自吸作用， 不允许使用塑料托盘，防止腐蚀。 6.箱体表面无凹槽和金属物外漏，要求气、电分离，电路和气路不得安装在一个腔体内，同时要求强电和弱电分离（盖生产商公章）。 7.气体终端为德标制式。配置：2个氧气、2个负压、1个空气终端。 8.各种气体终端均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能.；气体终端可带气维修。 9.两路供电，当一路意外断电时，另一路能够提供正常工作所需的承载电流。 10.插座为交流电220V并有单独接地线，接地线不得与吊塔接地共用，10A电源插座数量≥8个，RJ45网络通讯插座≥1个，等电位≥2个。 11.配置不锈钢网篮1个，双臂可调高度输液架1套。 12.可根据用户需求升级通讯接口、视频接口、网络接口等设备。

三、单套配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 方形上罩壳; 1. 2; 单臂; 1. 3; 气电箱; 1. 4; 带把手托盘; 1. 5; 带抽屉设备托盘; 1. 6; O2氧气体终端（德标）; 2. 7; Vac负压气体终端（德标）; 2. 8; AIR空气体终端（德标）; 1. 9; 电源插座; 8. 10; 等电位端子; 2. 11; RJ45网络通讯接口插座; 1. 12; 不锈钢大网篮; 1. 13; 双臂可调高度输液架; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号20 恒温箱（麻醉科-国产3台）

一、功能用途

用于手术室生理盐水等恒温保存

- 主要技术性能

1.设定温度范围:（室温+5℃）~80℃（环境温度20℃） *2.温度波动范围:±0.2℃（环境温度＋5℃~60℃） 3.温度均匀性:±0.5℃（环境温度20℃，设定温度37℃，无负载） 4.外部尺寸（W×D×H）≤580×600×829mm *5.有效容积: ≥80L 6.加热器功率: ≥180W 7.材质：内部材料:SUS304不锈钢；外部材料:喷涂钢板；网架:SUS304不锈钢 8.空气循环方式:自然对流 9.报警功能:温度偏离报警，门未关报警，传感器故障报警

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 培养箱主机; 1台. 2; 不锈钢网架; 2块.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号21-1 胸骨锯（麻醉科-国产9台）

- 功能用途

用于外科手术动力工具

二、主要技术性能

1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口电机； *3．锯频≥18000次／分； 4．锯片硬度48度，材料SUS420； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤75dB； 9．温升≤25℃；

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电池; 2节. 3; 充电器; 1只. 4; 消毒通道; 1只. 5; 锯片; 2张. 6; 扳手; 2只. 7; 包装箱; 1个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号21-2 医用骨钻（麻醉科-国产2台）

- 功能用途

用于外科手术动力工具

二、主要技术性能

1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口电机； *3．转速≥1000转／分； *4．扭矩≥2.0牛顿·米； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤75dB； 9．温升≤25℃；

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电池; 2节. 3; 充电器; 1只. 4; 消毒通道; 1只. 5; 钻夹头钥匙; 1把. 6; 包装箱; 1个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号21-3 空心钻（麻醉科-国产1台）

- 功能用途

用于外科手术动力工具

二、主要技术性能

1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口电机； *3．转速≥650转／分； *4．扭矩≥2.5牛顿·米； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤75dB； 9．温升≤25℃；

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电池; 2节. 3; 充电器; 1只. 4; 消毒通道; 1只. 5; 钻夹头钥匙; 1把. 6; 包装箱; 1个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号21-4 摆锯（麻醉科-国产1台）

- 功能用途

用于外科手术动力工具

二、主要技术性能

1.可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口电机； *3．锯频≥18000次／分； 4．锯片硬度48度，材料SUS420； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤75dB； 9．温升≤25℃；

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电池; 2节. 3; 充电器; 1只. 4; 消毒通道; 1只. 5; 锯片; 2张. 6; 包装箱; 1个.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号22 乳房活检与旋切系统（普外科-进口1台）

一、功能用途

适用于超声、X线三维立体定位、核磁引导下乳腺微创活检取样。

- 主要技术性能

- 中文操作界面 - 触摸式液晶屏：屏幕实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口切割方向并达到取样更精准之效果。 3.真空、取样要求： *3.1真空强度和持续不间断负压抽吸：57-98KPa/mmHg，取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸。 3.2单独真空抽吸功能：术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸，保证术野清晰。 4.集样盒：具有术中全自动封闭式收集样本的集样盒，且可随时打开集样盒观察样本质量，避免样本污染，避免人工单独取样。 5.活检取样针要求： 5.1三凹面穿刺针针尖，以保证穿透致密组织 5.2一体化封闭式真空负压抽吸和样品传输通道，确保同一规格活检取样针的通道内腔更大，并保持持续高负压抽吸传送至集样盒 5.3穿刺针可与专用的乳腺标记物配套使用，标记物可作为活检后随访，或手术前的定位标记。 6.切割功能模式 6.1 全自动或手动切割功能可选。 *6.2程序预设样品切割范围选择：含360度、240度、180度及60度，确保完整切割，不产生误切、漏切。 6.3 正常组织模式和致密组织模式可选：对于钙化或质地坚硬的组织可选择致密组织模式进行切割，保证手术精细、安全。 6.4术中补充麻醉剂：通过旋切通道后端直接注入麻醉剂，活检针可自动旋转 7.故障排除功能：中文提示，系统可升级；视频/文档教学功能

三、单套配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 真空泵和冲洗管盒. 2; 真空管盒; 1. 3; 驱动手柄; 1. 4; 手柄托架; 1. 5; 驱动脚踏; 1. 6; 穿刺针; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号23-1 微波治疗仪（康复理疗科-进口/国产1台）

一、功能用途

用于患者缓解疼痛，消除水肿，促进炎症消散、坏死组织脱落、加速修复和愈合

二、主要技术性能

*1.频率：2450MHz 2.波长: 12.24cm 3.输出模式：连续输出 *4连续输出模式下峰值功率≥200W，功率调节步进为1W； 5.配有两种辐射器：满足人体各大小部位的治疗 6.全金属外壳，防止辐射泄漏，高频电路设置独立自动空气断路器，具备多重防过载保护 7.安全设置：具有输出保护功能，自动终断输出

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 电缆; 1. 3; 电缆辐射支撑臂; 1. 4; 马鞍型辐射器; 1. 5; 锥形辐射器; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号23-2 微波消融治疗仪（超声科/内分泌-国产2台）

- 功能用途

利用高频电磁波引起生物组织内极性分子、带电粒子和离子随着交变电场极性的快速变化而产生极速旋转，与周围结构产生摩擦，从组织内部生热量从而使活性组织与细胞因受热发生脱水、凝固、坏死而达到杀灭的目的。

- 主要技术性能

*1.微波频率：2450MHz±30MHz； 2.输出功率：0～120W，连续可调； 3.控制方式：手动控制/脚踏控制； 4.配有双套（两路）主机发射源和相应的水冷循环系统； 5.具有两路测温：，范围：20℃-120℃。测温精确度：±0．5℃ *6.具有水循环关联输出保护功能。 7.报警功能：具有过温报警并自动停止输出，电源过压、欠压等保护； 8.触摸控制屏屏和19寸LCD液晶屏双屏显示； 治疗时间有进度显示，动态显示微波输出状态； 9.单针消融可达5cm； 10.具有病案存储和后处理等功能。

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 微波治疗仪主机（内置工作站）; 1. 2; 水冷循环系统; 1. 3; 测温装置; 1. 4; 脚踏开关; 1. 5; 输出电缆; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或国内其他著名三甲综合性大医院的用户名单及采购合同 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置