第二批设备招标技术需求（更正） 包号6实时微生物检测系统（中心实验室-国产1套）. 一、主要用途. 主要用于绘制微生物、噬菌体和细胞生长的数学模型以及微生物活性测试和生长动力学的研究；筛选优化微生物优势菌株、筛选优化微生物培养条件，研究微生物的代谢途径。. 二、性能指标. 1.实时检测样品中微生物浓度，无需取样，样品无需稀释 *2. OD测量范围≥5（对应OD600） 3.浓度测量间隔时间：5-240分钟可选 *4.通量≥36 5.培养体系范围10-50毫升 6.通气：可呼吸样品管盖，样品管内外气体可自由交换； 7.具有主动搅拌或震荡功能，搅拌或震荡频率：0-500rpm可调； 8.温度控制：智能PID控温，室温+5~65度； 9.温控精度：±0.1度； 10.温控准确性：±0.2度； 11.彩色触摸显示屏≥5英寸，实时显示； 12.主机可单独工作，通过触摸屏对主机进行控制，测量数据保存在存储卡里，也可配合检测软件使用，通过软件对主机进行控制，测量数据直接保存在电脑里； 13.配微生物生长监测软件，可以对不同试管内的微生物生长情况进行实时检测并对多条曲线进行比较；14.软件可生成校准曲线，将测量结果转化成常规OD600； 15.软件可自动减去培养基的背景值，并对平行样品的测量结果自动平均；. 三、配置要求：. 序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 石英样品瓶或比色管; 36个. 3; 样品盘; 1个. 4; 数据线; 1根. 5; 专业数据采集分析软件; 1套. 6; 电脑工作站; 1套.. 四、其他要求. *1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置.

包号7-2 双臂数显脑立体定位仪 （神经外科-进口1套）. 一、主要用途. 用于大、小鼠脑区实验的定位、钻孔、制作动物模型. 二、性能指标. *1.操作臂：双臂，数字显示。 *2.每一只臂的移动范围上下、左右、前后均可达80mm，步进精度为10微米 3.垂直方向可180度旋转，水平方向可360度旋转 4.可与多种型号的微量进样器与微导管适配 5.双头丝杆设计,操作更稳定、精确和平滑；不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性 *6配备大小鼠标准夹持器，广泛的用于注射针头或电极的夹持，夹持范围0.3mm-1.5mm 7.垂直锁紧和定位钮分离 8.配套单臂液压或电动步进器 *9.颅钻夹持器通过操作臂的上下移动进行微步控制. 三、配置要求：. 序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 大小鼠夹持适配器; 1套. 3; 大小鼠麻醉适配面罩; 1套. 4; 颅骨钻及颅钻夹持器; 1套. 5; 不同规格钻头; 1套. 6; 标准电极夹持器; 1套. 7; 微量进样器; 20个. 8; 基因导入微型双导管; 100套.. 四、其他要求. *1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置.

包号9 清醒动物自动采样系统（中心实验室-进口1套）

一、主要用途

用于实验动物自由状态下自动采血,根据实验需求定时采样并精确记录实验数据，同时对生理盐水补充，防止动物昏厥。

二、性能指标

*1.可实现从小鼠、大鼠、狗、糇等不同动物的采血实验，此次配置满足大小鼠实验。 *2.样本量：30-450ul 3.采血周期：≤5分钟（根据样本量定） 4.内置冷藏收集器：样本位4℃状态下低温保存，样本收集管通用 5.样本无需稀释，无需进行数学修正 6.质保期内外免费半年校准一次或无需进行校正即可常年使用 7.自动重采：当动物剧烈活动导致导管扭曲而发生漏采现象时，传感器能自动侦测到漏采、异常并自动重采，自动报警。 8.自动记录实验过程中的所有情况 9.采样泵：精度≤±5%

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 采样系统主机; 1个. 2; 采样泵; 2个. 3; 感应装置; 1个. 4; 平衡臂; 1个. 5; 转子; 1个. 6; 弹簧; 2个. 7; 马甲; 2个. 8; 导管; 20根. 9; 笼子; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号11 快速型笼盒清洗机（中心实验室-国产1套）

一、主要用途

用于实验动物中心对笼盒、盒盖、金属网架的全自动喷淋清洗过程

二、性能指标

1.电源：380VAC，50Hz *2.P≥20KW 3.设备外形尺寸≤2000×880×2250mm 4.清洗舱有效尺寸≥1320×735×850mm 5.清洗温度：55°-65°C（可调） *6.单次清洗程序运行时间＜6分钟，每次清洗小鼠笼盒的数量≥40个。 7.双观察视窗，可方便观察物品的清洗状态。 8.清洗架：配备至少2个专用清洗架，用于笼盒的清洗装载。 9.循环泵采用知名品牌（如：意大利LOWARA、浙江南方泵业、苏州格兰富等）。 10.循环泵的水压＞2.0bar,清洗舱的上、中、下各有至少2个旋转喷射臂，清洗喷头的总数量＞50个。 11.知名品牌彩色触摸式控制屏加PLC控制系统，中文操作界面，能够实时显示清洗时的工艺流程及相关清洗参数。 12.终末漂洗用水能回收利用 13.清洗舱的材质采用优质不锈钢，板厚≥1.2mm。 14.清洗舱的外部贴有隔热保温材料，能减少热量散失，降低设备运行噪音。 15.管路系统采用304以上（含）不锈钢卫生级管路 16. 无油静音空压机供气量≥60L/M

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 清洗舱; 1. 2; 密封门; 1. 3; 控制系统（含彩色触摸式控制屏）; 1. 4; 触摸屏; 1. 5; 管路系统; 1. 6; 加热系统; 1. 7; 循环泵; 1. 8; 外罩及附件; 1. 9; 空压机; 1. 10; 清洗架; 2.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号12 快速式全自动饮水瓶清洗机（中心实验室-国产2套）

一、主要用途

用于实验动物中心及相关单位对实验动物饮水瓶的全自动喷淋清洗

二、性能指标

1.电源：380VAC，50Hz 2.P≥ 20KW； 3.用水需求：水源流量要求≥50L/min，水质为软水或纯水； 4.功能要求：能自动完成清洗、漂洗过程； 5.外形尺寸：≤790×760×1930mm（L×W×H）； 6.*清洗舱尺寸：≥570×540×950mm（L×W×H），外装饰罩：≥1.0mm厚304不锈钢； 7.*清洗舱：厚度≥1.0mm 304不锈钢，内部装有三个旋转喷射臂，可全方位清洗饮水瓶； 8.*清洗量：一次可清洗≥72个饮水瓶； 9.密封门：单门，三层钢化防爆玻璃门，可方便观察物品的清洗状态； 10.清洗篮筐：需配备4个以上专用清洗篮筐，用于饮水瓶的转运、存储； 11.知名品牌循环泵，配备1个加清洗液泵； 12.清洗温度：55°-60°C（可调）； 13.运行周期：3-4分钟（可调）； 14.主控制系统：国际知名品牌的PLC、彩色触摸屏控制，中文操作界面； 15.具有故障自动检测、报警，可实时显示故障与报警情况； 16.触摸屏：可显示清洗过程参数 17.主要零部件：传感器、加液泵等核心部件均为品质优良的国际知名品牌； 18.清洗篮筐为304不锈钢； 19.无油静音空压机供气量≥60L/M

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 清洗舱; 1. 2; 密封门; 1. 3; 控制系统; 1. 4; 触摸屏; 1. 5; 加热系统; 1. 6; 循环泵; 1. 7; 管路系统; 1. 8; 外罩及附件; 1. 9; 空压机; 1. 10; 清洗篮筐; 4.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号20 常低压动物实验舱（呼吸研究-国产1套）. 一、功能用途. 模拟低压低氧、低压常氧、常压低氧等多特殊复合环境的研究。. 二、性能参数. *1.设计高度（真空度）范围：当地海拔高度～10000m； 2.温度监测范围：-40℃～60℃ 3.湿度检测范围：0～100％RH *4.氧浓度监测范围：1～25％ *5.氧浓度控制精度：±0.3% 6.控制器：可编程控制器 7.新风量：3m3／H（4000m时，标准体积空气） 8.工作时舱内噪声（无试验动物）：≤60dB. 三、配置要求：. 序号; 分项配置名称; 数量. 1; 安装柜体; 1个. 2; 舱门; 1件. 3; 活动床; 1套. 4; 自动控制系统; 1套. 5; 流量控制器; 1套. 6; 氧气、二氧化碳、温湿度传感器; 各1套. 7; 传感器安装盒; 1套. 8; 新风风扇; 1个. 9; 控制柜; 1套. 10; 压力表; 1个. 11; 触摸屏; 1个. 12; 抽屉; 1个. 13; 轮子; 4个. 14; 转臂; 2件. 15; 把手; 1件. 16; 转臂锁轴; 1件. 17; 真空系统; 1套. 18; 冷却风扇; 2个.. 四、其他要求. *1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置. 包号21-1 大小鼠无创血压仪（中心实验室-国产1台）. 一、功能用途. 用于无创测量大小鼠的血压，获得心率、收缩压、舒张压和平均压。. 二、性能参数. 1.主机. 1.1彩色液晶屏，可显示测量过程和波形 *1.2通道数：≥2 1.3测量对象：大鼠与小鼠，包括新生鼠、老龄鼠，涵盖各品系及各种肥胖动物模型 *1.4测量参数：可直接测量心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP以及平均压（MBP） *1.5脉波范围：0-500bpm，血压测定范围：40-350mmHg 1.6单次测量时间：10-15s 1.7具备加热装置. 2.系统软件. 2.1具备数值和趋势图显示、记录、分析、打印、存储和导出功能 2.2可实现测量数据的再编辑功能 2.3可实现休克动物的无创血压测量 2.4可脱离电脑主机操作. 三、配置要求：. 序号; 配置名称; 数量. 1; 智能无创血压仪主机; 1台. 2; 大小鼠固定装置; 各1套. 3; 大小鼠传感器; 各1个. 4; 加热装置; 1个. 5; 电脑工作站; 1套.. 四、其他要求. *1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置.

包号27-1 超纯水系统 -（输血科/神外/呼吸/泌尿/心内-进口5台）

一、主要用途

实验室高精密分析设备用水

- 性能指标

1.三级纯水指标 *1.1产水流速≥10L升/小时，可24小时不间断产水 1.2电导率＜5μs cm＠25℃（带温度补偿） 1.3 硅截流率>96.9% 1.3微生物＜1cfu/ml 2.二级纯水指标： *2.1产水流速≥10L/h，可24小时不间断产水。 2.2电阻率5-15 MΩ·cm＠25℃（带温度补偿） 2.3总有机碳含量（TOC）＜30ppb（ug/L） 2.4硅截流率>98% 2.5微生物＜0.1cfu/ml 3.一级纯水指标： *3.1产水流速≥2L/M 3.2电阻率：18.2M(-cm@25℃（带温度补偿） 3.3总有机碳含量（TOC）：＜5ppb：（ug/L） 3.4细菌总数：＜0.01cfu/ml 3.5颗粒：直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1（个）/ml- *3.6热源含量：<0.001 EU/ml 3.7核糖核酸酶<3 pg/ML 3.8.内部有TOC在线检测仪 3.9.内部有紫外灯

三、配置要求（单台）：

1.输血科、神外、心内配置 序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级水主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 二级水主机; 1套. 3; 自来水预处理组件; 1套. 4; 精纯化柱; 1套. 5; 粗纯化柱; 1套. 6; 0.22微米终端过滤器; 2个. 7; 60升无菌液位水箱（含空气过滤器）; 1个. 8; 取水臂; 2个. （一级+二级）

2. 呼吸科配置（一级+三级） 序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级水主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 三级水主机; 1套. 3; 自来水预处理组件; 1套. 4; 精纯化柱; 1套. 5; 粗纯化柱; 1套. 6; 0.22微米终端过滤器; 2个. 7; 60升无菌液位水箱（含空气过滤器）; 1个. 8; 取水臂; 2个. 3.泌尿科配置（一级） 序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级水主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 自来水预处理组件; 1套. 3; 精纯化柱; 1套. 4; 粗纯化柱; 1套. 5; 0.22微米终端过滤器; 2个. 6; 取水臂; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置