询 价 文 件

（20万元（不含）以下）

项目名称：除颤仪

项目编号：2024-JL13(04)-W40012

二○二 四年十月

特别提示：报价注意事项

1. 报价供应商应当诚实守信,不得有虚假报价、围标串标等违规行为，一经发现本项目将按照规定做废标处理，并将相关违规情形报告采购管理部门。
2. 单个品种物资采购项目：提供相同品牌产品的不同报价供应商参加同一合同项下报价的，按一家报价供应商计算。提供不同品牌产品的报价供应商达到三家及以上的继续组织评审，采用经评审的最低价法的，由提供相同品牌的所有供应商中报价最低的参加后续评审。相同品牌供应商得分或者报价相同的，由评审委员会确定一家供应商参加后续评审，询价文件未明确的，采取随机抽取方式确定。
3. 多家报价供应商提供的核心产品品牌相同的，以及采购文件未明确核心产品、不同报价供应商提供的相同品牌产品金额均超过各自报价50%的，按照1家报价供应商计算。
4. 报价文件的澄清

（1）对于报价文件中含义不明确或者有明显文字、计算错误的内容，可以以书面形式要求报价供应商做出必要的澄清、说明或者更正。

（2）报价供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权的代表签字。

（3）有效的书面澄清材料，是报价文件的补充材料，成为报价文件的组成部分。

（4）报价文件内容出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②报价一览表中总价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准， 但大写金额有明显错误的，以小写金额为准；

③开标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以总价为准，并修改单价。

（4）前款同时出现第②③项情形的， 按照前款第②项规定修正。修正后的内容按照本条的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其报价无效。

#  询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。本次采购采用的评审方法为经评审的最低价法。

1. 项目名称：除颤仪
2. 项目编号：2024-JL13(04)-W40012
3. 项目预算：15.20万元
4. 项目概况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 除颤仪 | 详见第二部分-技术需求 | 2 | 台 |

1. 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4.所投产品需提供医疗器械注册登记表或医疗器械生产产品登记表或医疗器械注册（备案）证。

**参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。**

1. 报名时间、询价文件申领方式

（一）报名时间：本项目不需报名

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

1. 报价文件递交：
2. 报价文件递交开始时间：2024年10月25日09时00分
3. 报价文件递交截止时间：2024年10月25日09时30分

（三）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

（四）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区新桥正街183号。

1. 联系方式：

联 系 人： 陈助理

联系电话：023-68774927

# 技术与商务需求

1. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 除颤仪 | 台 | 2 | / |

1. 技术需求

|  |  |
| --- | --- |
| 产品用途及使用范围 | 除颤监护仪(Defibrillator),是一种应用电击来抢救和治疗心律失常病人的医疗电子设备。对于抢救病人能起到决定生命性的作用，特别是发生室颤，室速这类恶性心律失常的病人不一定很多，但是一旦发生，除颤就成了救命的最重要的手段，如果不进行电复律病人很难存活。除颤监护仪是挽救病患生命的重要设备； |
| 安装场地 | 心外科9楼ICU、心外科8楼ICU； |
| 使用环境 | 常规； |
| **技术参数要求** |
| 1.显示器：不小于6.5英寸彩色高亮度背光LCD显示； |
| 2.可显示ECG,SpO2,EtCO2等4通道波形显示，支持数字放大，波形冻结； |
| 3.除颤电流波形：双相波； |
| 4.手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付； |
| ★5.标配工作模式：手动除颤，同步复律，AED(含语音提示功能),生命体征监护，机器自检，AED可一键切换成人或儿童模式，体内除颤；  |
| ★6.除颤最大能量：≥200J,≥14档能量选择； |
| ▲7.能量及工作模式选择：一体旋扭式，快速，直观； |
| 8.快速充电：4秒内充电到200J(即便用交流电的情况下),充电过程中可在屏幕上显示当前能量值； |
| 9.除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≤5%； |
| 10.快速开机：1秒内完成开机、最高能量选择、智能自检等三个项目，以最快速度实施除颤； |
| 11.ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复； |
| 12.心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线； |
| 13.心电共模抑制比：≥100dB； |
| 14.自检指示：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色(绿色代表一切正常，红色代表有异常),清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果； |
| ▲15.标配AED功能要求：可用于成人及7岁以下患者，具有边按压边分析的持续室颤识别功能，可最小化减少CPR中断次数及时间； |
| ▲16.支持体内除颤功能：可配备新生儿至成人患者的≥5种尺寸体内除颤电极板，体内除颤电极板手柄带放电开关； |
| **提醒：技术指标参数必须全部满足，否则按无效报价处理；星号（“★”）的关键参数要求提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持（定制产品除外）。（以上资料只要能证明“★”关键参数要求既可，不需全部提供。）** |
| **单台设备配置清单** | **数量** |
| 除颤仪主机 | 1台 |
| 成人、儿童除颤电极板 | 1副 |
| ECG连接线 | 1根 |
| ECG电极导联线 | 1根 |
| 一次性除颤电极连接线 | 1根 |
| 一次性体表除颤电极 | 3副 |
| 体内除颤电极 | 1副 |
| 导电膏 | 1支 |
| 电池组 | 1个 |

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：签订合同后40天内。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区（采购人指定地点）。

3.实施方式：报价人自行送达采购人指定的地点并完成全部交货和安装调试。

（二）售后服务

1.免费质量保证期：3年。免费保修期内，除消耗品和人为损坏外，必须免费提供包修、包换、包退服务。因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。免费保修期外，提供终身维修保障等技术服务保障承诺（因产品或配件停产等导致设备无法维修的原因除外）。

2.耗材及零配件：提供耗材及主要零配件目录(含报价)。

3.故障响应时间：维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地）。

4.配件供应时间：≥10年。

5.维修资料：提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等。

6.升级：软件终身免费升级。

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同金额的百分之九十五，余百分之五作为质保金，成交人交付验收合格的货物正常运行满一年后支付。

（四）验收方式

具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，成交人配合。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

无

#  报价文件（报价文件内容及格式）

**《报价文件》 ：一式 3 份，其中正本 1 份，副本 2 份**

|  |
| --- |
|  除颤仪项目 |
| 报价单 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | （含税）金额（元） |
| 1 | 除颤仪 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |
| 1.采购需求响应：承诺满足询价文件全部资格条件、技术与商务需求；2.若设备名称与要求名称不一致，请填写情况说明，格式自拟。 |

 报价人名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

报价日期： 年 月 日

主要商务条款响应表

项目名称： 项目编号： 包号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件商务条款 | 报价文件商务条款响应 | 是否响应 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

商务条款主要包括：**实施要求、售后服务、付款方式、验收方式、知识产权等**。如有遗漏，请报价方按照询价文件正文自行补充完整。

特别提示

1.本表所列条款必须一一予以响应，**“报价文件商务条款响应”一栏应填写具体的响应内容，有偏离的要具体说明**，纸面不敷时，可以另加页。

2.请报价方认真填写本表内容，如填写错误将可能导致报价无效。

报价方全称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

技术指标参数响应表

项目名称： 项目编号： 包号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物/部件名称 | 技术指标参数要求 | 技术指标参数响应 | 是否响应 | 说明 | 支撑材料页码 |
|  | 除颤仪 | 产品用途及使用范围 |  |  |  |  |
|  | 安装场地 |  |  |  |  |
|  | 使用环境 |  |  |  |  |
|  | 除颤仪技术参数要求 | 1.... |  |  |  |  |
|  | 2.... |  |  |  |  |
|  | 3.... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 单台设备配置交货清单 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**说明：**报价方应对照询价文件技术要求，**逐条如实填写所投产品的具体指标参数（包含技术要求中“产品用途及使用范围、安装场地、使用环境、主要技术参数、配置需求”），注明是否响应**，并注明支撑材料页码。

**支撑材料中相关内容应进行标记，方便专家查阅。**

报价方全称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

 （法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

 （报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

注：本内容适用于授权委托代理人，若未附身份证复印件，按无效报价处理，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。

供应商廉洁与诚信承诺

我公司自愿参加 （采购机构）组织的军队采购活动（项目编号： ），为保证采购活动廉洁、公正和有效，在充分理解和认识“诚信守诺”重要性和必要性的基础上，我公司郑重承诺如下：

一、严格遵守党和国家、军队相关法律法规以及行业有关规定；坚持公开、公正、诚信的原则，不围标、不串标，不弄虚作假；不损害国家、军队和医院利益，不违反采购活动有关管理规章制度；杜绝商业贿赂，不以任何理由馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不与相关人员进行与采购项目有关的经济利益活动；若遇有关人员索贿，有义务举报；严格履行合同，自觉按合同办事。

二、如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件资料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

三、因公司转制、兼并、股改等特殊情况，无法或拒绝提供原始资料、财务数据、资产情况等，造成公司信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

四、在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件资料，提供虚假图片影像、业绩合同、资料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

如违反上述承诺，采购机构有权取消我公司的报价资格，由此引起的一切损失由我公司自行承担。

 报价供应商全称：（盖章）

 法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

 年 月 日