包号1.18导动态心电分析系统（心内科2套-国产）

一、功能用途

用于无创检测心律失常、心肌缺血等心脏疾病

二、性能参数

1.动态心电采集记录器

1.1供电方式：可充电锂电池 1.2充电方式：无线充电 *1.3常规采样频率≥6000Hz *1.4起搏采样频率≥16000Hz 1.5显示方式：2.2寸液晶显示屏 1.6导联方式： 9电极威尔逊数字化导联体系 1.7显示导联：V1-V6、V7-V9、V3R-V5R、AVL、AVR、AVF、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（共18导） 1.8导联线固定方式：固定旋钮模式 1.9记录时间：≥24小时 1.10数据存储方式：SD卡 1.11存储容量：≥8GB 1.12具有断电续采功能，记录时长无限制，内置心电算法

2.工作站

2.1 PC机：显示器≥22英寸，主机配置：CPU：Inter酷睿i5处理器及以上标准，硬盘≥500GB, 内存≥4GB，显卡≥1G独立显卡

3.软件功能

3.1具有数据库模块：支持病例自定义条件分类；支持多条件、模糊查找；支持病例批量导入；支持病例批量导出 3.2具有分析模块：支持全部实际采集导联同步预分析功能，并自动排除干扰导联及无信号导联；自定义参数预分析：支持预分析R波及干扰波的预设功能；房扑/房颤分析工具：小时散点图及时间散点图功能 *3.3全模板瞬时叠加：提供所有聚类模板“0”延迟同步叠加功能，瞬时可查看所有模板同步叠加情况； 重聚合：支持18导任一导联重新聚合功能，每一次聚合系统均自动进行一次运算 3.4具有聚类模板精细化分类调整功能，散点图圈选（或框选）编辑功能 3.5具备最快心率、最慢心率、最长RR间期、最短RR间期默认送入打印队列功能，自动筛选无干扰、无心率失常的最佳片段 3.6具备预留片段图标记功能 3.7具备心率变异时域和频域功能 3.8具备心率震荡功能 3.9具备T波电交替功能：提供（连续）心率减速力、心率加速力功能 3.10具备QT、QTc离散度功能 3.11具备睡眠呼吸监测功能 3.12具备体位监测功能 3.13具有首页样式及内容自定义编辑功能 3.14具备生成各类电子版报告（PDF、XML、JPG、PNG、BMP、GIF、TIG、RAW）功能 3.15具备支持全局撤销功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 动态心电采集记录器; 5个. 2; 工作站; 1套. 3; 心电导联线; 5套. 4; 电池; 2块. 5; 充电器; 1个. 6; 分析软件; 1套. 7; 挂包; 5个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号2. 多功能产床 （妇产科-进口3张）

一、主要用途

用于各种妇科、诊断手术及分娩检查的辅助平台，满足手术需求。

- 主要性能

*1.电动油压或电动驱动实现床面、背部、臀部升降动作。 2.辅助台面：具有新生儿处理或引产使用台面处理功能。 3.床垫具备防水、抗污、除臭、抗过敏 4.控制器、脚踏开关具备防水功能 5.主要技术参数 5.1床面尺寸：≥55cm(W)X125 cm (L)（不含辅助台） 55cm（W）×175cm（L）（含辅助台面） 5.2升降高度：660～900cm（不包括海绵垫） 5.3背板向上：≥55° 5.4坐板角度：0～15°

三、单台配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 床体; 1. 2; 手臂板; 1对. 3; 不锈钢把手; 1对. 4; 不锈钢护栏; 1个. 5; 脚踏开关; 1个. 6; 不锈钢产科腿架; 1对. 7; 接生托盘; 1个. 8; 辅助插板; 1个. 9; 污物盆桶; 1组.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号3-1 胸骨锯（麻醉科-国产9台）

- 功能用途

用于外科手术动力工具

二、主要技术性能

1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口电机； *3．锯频≥18000次／分； 4．锯片硬度48度，材料SUS420； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤75dB； 9．温升≤25℃；

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电池; 2节. 3; 充电器; 1只. 4; 消毒通道; 1只. 5; 锯片; 2张. 6; 扳手; 2只. 7; 包装箱; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号3-2 医用骨钻（麻醉科-国产2台）

- 功能用途

用于外科手术动力工具

二、主要技术性能

1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口电机； *3．转速≥1000转／分； *4．扭矩≥2.0牛顿·米； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤75dB； 9．温升≤25℃；

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电池; 2节. 3; 充电器; 1只. 4; 消毒通道; 1只. 5; 钻夹头钥匙; 1把. 6; 包装箱; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号3-3 空心钻（急诊科-国产1台）

- 功能用途

用于外科手术动力工具

二、主要技术性能

1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口电机； *3．转速≥650转／分； *4．扭矩≥2.5牛顿·米； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤75dB； 9．温升≤25℃；

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电池; 2节. 3; 充电器; 1只. 4; 消毒通道; 1只. 5; 钻夹头钥匙; 1把. 6; 包装箱; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号3-4 摆锯（麻醉科-国产1台）

- 功能用途

用于外科手术动力工具

二、主要技术性能

1.可整机高温高压消毒，耐155℃高温； 2．采用进口电机； *3．锯频≥18000次／分； 4．锯片硬度48度，材料SUS420； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压14.4伏； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤75dB； 9．温升≤25℃；

三、单套配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电池; 2节. 3; 充电器; 1只. 4; 消毒通道; 1只. 5; 锯片; 2张. 6; 包装箱; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号4.高频电外科手术系统（进口-肝胆外科1台）

一、功能用途

用于开放和腔镜手术中组织切割及凝血，安全有效闭合7mm大血管及淋巴管

二、性能参数

1.超声刀模块

*1.1超声转换频率（或等效电能转换超声热能频率）≥55.5KHz *1.2振动幅度≥60um 1.3具备智能自检和显示功能 1.4手动开关控制模式 1.5超声器械闭合直径≥5mm的血管、淋巴管和组织束 1.6腔镜下器械手柄能够360度旋转 1.7所有器械均为同一品牌，由原厂生产 1.8切割和凝闭可以同时进行

2.高频电刀模块

2.1具备双极模式 2.2具备组织感应技术，实时调整能量输出 2.3具备独立脚踏控制每个功能区域模式 *2.4闭合7mm大血管及淋巴管具有《国家食品药品监督管理局》的认证或者检测报告 2.5具备实时动态安全检测系统、错误报警及提示功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1个. 2; 超声刀模块; 1个. 3; 高频电刀模块; 1个. 4; 脚踏开关; 1个. 5; 台车; 1个. 6; 开放下血管闭合器械; 1套. 7; 腔镜下血管闭合器械; 1套. 8; 腔镜下超声器械; 1套. 9; 其它手术器械（选配单独报价）; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号5-1.超声刀系统（进口3台-肝胆外科1/泌尿外科2）

一、功能用途

主要用于外科腔镜及开放手术各类软组织切割与止血

二、性能参数

*1.振动幅度≥60um *2.刀头的振动频率≥55.5KHz/s，最大可安全处理直径5mm的脉管 3.刀头钳口刀刃长度≥13mm 4.侧向热损伤≤2mm 5.工作时有多种提示音反馈能量输出状态 6.控制方式：手动

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机发生器; 1. 2; 超声刀头转换器; 1. 3; 超声手柄; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号5-2.超声刀系统（国产-胸外科1台）

一、功能用途

用于外科开放式及腹腔镜手术

二、性能参数：

*1.振动频率≥55.5KHZ *2.刀头振幅度50um-100um 3.具有故障智能提示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因 4.全中文彩色显示屏，包含5档档位调节和各组件运行状态显示 5.刀头性能：可360度旋转，满足腔镜手术：集切割、止血、抓持、分离功能于一体 6.刀头规格：14cm、23cm、36cm 7.换能器主体与连接线可分离，延长使用寿命 8.刀头分5个工作面，其中包括背切面，方便进行快速切割

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机（含电源线等）; 1台. 2; 换能器; 1支. 3; 换能器连接线; 1根. 4; 脚踏开关; 1支. 5; 台车; 1台.

四、其他要求：

*1.需提供同产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即”*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料；权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号6.气腹机（普外科1台-进口）

一、功能用途

用于微创内窥镜手术中的气腹建立和维持

二、性能参数

1.与科室在用高清腹腔镜系统配合使用（原装进口） 2.气源：CO2气体压力≥1Mpa *3.气体流量≥40L/min 4.设定腹压范围：3-25mmHg0 5.具备实时恒压功能 6.具备数字显示、排烟、排雾、安全声光报警、腹压过高自动保护功能 7.具备返溢流、高压和低压模式

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 气腹机; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号7. 全身全舱紫外线治疗仪（皮肤科1台-国产）

一、功能用途

用于治疗全身泛发型银屑病、白癜风、湿疹、玫瑰糠疹等皮肤病

二、性能参数

1.彩色触摸屏控制 2.具有舱内手拉开关、舱外紧急停止开关、门锁开关 3.具有最小红斑量（MED）测定功能，首次治疗时测定患者的MED值 *4.有效辐照面积：L×B（mm）：≥1740×540（四面） 5.紫外线灯管： 5.1波长311nm-313nm 5.2紫外线灯管数量：≥24支

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; UV防护眼镜; 2付. 3; 紫外线灯管; 24支.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号8.空氧混合器（儿科6、妇产1-国产）

一、功能用途

用于头罩、鼻导管、婴儿培养箱供氧

二、性能参数

1.氧浓度调节范围(FiO2)：21%～100% *2.高流量调节范围：0～10L，低流量调节范围：0.1-1L 3.氧浓度、流量分开调节 4.气源：0.3MPa-0.4MPa 5.支持选配双流量计 6.具备供气压力不平衡报警功能 7.具备抗氧化功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1台. 2; 氧气进气管; 1套. 3; 空气进气管; 1套. 4; 固定夹; 1个. 5; 吸入器; 1个. 6; 高流量控制器; 1个. 7; 低流量控制器; 1个. 8; 双流量计; 1个; 儿科配置.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号9. NO治疗仪（麻醉科1台-国产）

一、功能用途

与呼吸机联用，适用于新生儿对肺动脉高压及急性肺损伤所致的呼吸衰竭等进行治疗

二、性能参数

1.需与科室在用呼吸机相联用 2.治疗中一氧化氮浓度≤99.9ppm 3.NO标气输出流量控制：0-950ml/min，连续可调 4.监测范围：NO：0-100 ppm，NO2：0-10ppm； 5.监测准确度：±5% F.S 6.监测报警点：NO：80 ppm，NO2：5ppm； 7.显示分辨率：浓度监测：0.1ppm，流量监测：1mL/min 8.气泵抽气量：250mL/min

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机（配气装置); 1个. 2; 监测装置; 1个. 3; 净化装置; 1套. 4; 面罩组件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号10.婴儿转运培养箱（妇产科1台-国产）

一、功能用途

用于对早产儿、新生儿、病危儿的恒温培养及短距离转运

二、性能参数

1.具有箱温和肤温两种温度控制模式 2.温度控制范围： 2.1箱温：25℃～37℃，精度≤±1.5℃（环境温度为10℃～20℃）；≤±1.0℃（环境温度为20℃～30℃） 2.2肤温：34℃～37℃ *3.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃ *4.皮肤温度传感器精度：≤±0.2℃ 5.升温时间：≤30min 6.具有设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示功能 7.具有独立的超温保护系统 8.具有自检、温度校正功能 9.具有断电、风机、超温、肤温传感器脱落等多种报警功能 10.婴儿舱内噪声：≤52dB 11.支持交、直流电源交互使用，可连接车载电源 12.内置蓄电池，连续工作时间≥90min 13.手推车具有高度调节、减震、锁定功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯）; 1. 2; 供氧系统; 1. 3; 皮肤温度传感器; 1. 4; 手推车; 1. 5; 输液架; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号11.肾脏灌注转运箱（泌尿外科1台-进口）

一、功能用途

用于离体肾脏在保存、运输和最终植入患者阶段中的连续低温机器灌注

二、性能参数

1.容量：单肾 2.冷却液：冰水浴，5～5.5升 3.灌注泵：蠕动泵 4.压力控制：闭环式压力调控，10-65mmHg 5.灌注模式：连续/脉动 6.流速：连续模式 10-240ml/min；脉动模式 0-120ml/min (当使用电池时，最大流速降低25%) 7.运行周期：≥24小时（在冰全部融化前和更换电池情况下） 8.灌注液：低温机器灌注液 9.数据下载：所有的灌注和状态数据通过（RS232）端口自启动后到注入状态时全部收集下载下来 10.操作和储存状态：温度-15℃-50℃，湿度 0-90%，压力 700-1060hPa 11.锂电池电池续航时间：≥24小时 12.具自动报警系统：压力过大、传感器、泵故障等自动报警 13.具备肾脏器官质量评估功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 肾脏灌注转运箱; 1台. 2; 配套软件; 1套. 3; 数据线; 1条. 4; 锂电池; 4节. 5; 配套原厂推车; 1台. 6; 配套耗材; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号12.医用输血输液加温器（麻醉科5台、妇产科1台-进口/国产）

一、功能用途

用于对输入人体的液体进行加热，维持患者体温

二、性能参数

*1.通道数≥2个，可单独设定温度和独立控制加温，可串联使用可满足大流量加温 2.温度设定范围：33-41℃，步进0.1℃ *3.温度精度：±1℃ 4.预热时间：从20℃-36℃约2分钟 5.可同时显示通道的信息，包括设定温度、加热温度、加热时间、故障信息、工作状态等 6.具有超温报警断电保护功能 7.具有低温报警等功能 8.具有传感器故障报警功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 加热系统; 1套. 3; 控制系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号13.靶控泵（急诊科2台-进口/国产）

一、功能用途

用于急诊抢救室、留观区的镇痛药物及血管活性药物输注

二、性能参数

1.具备对2种以上药物进行的靶控功能，并适用于各种厂家不同浓度的丙泊酚靶控控制（药物浓度1%/2%） 2.可作为靶控泵和注射泵使用 3.注射总量：0.1～9000ml *4.流速范围：0.01～1200ml/h *5.精度：≤±2% 6.可使用注射器：适用于市面各主流品牌5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml，具备自动识别注射器规格功能 7.具备手动/自动快推功能，范围：1～1600ml/h，可调 8.具备自动设置靶控极限药物浓度功能 9.具备多种模式：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h等 10.具备各种声光报警功能 11.具备阻塞报警阈值选择功能 12.具备暂停功能，保存信息 13.具备数据锁功能，防止参数被意外修改

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 内置电池; 1块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号14.输注工作站（神经内科1套（1拖3）、麻醉科13套（1拖3）、急诊科2套（1拖3）、麻醉科12套（1拖6）-进口/国产）

一、功能用途

用于对病人进行精确输液治疗、数字化输液信息采集和中央管理等

二、性能参数

1.工作站

*1.1一体化输注模块管理功能 1.2具备输注模块可扩展功能，最大扩展数≥8个 1.3具备输液中央监护功能和网络连接功能，可实现数据传输，联网监控床位数≥30张/中央站 1.4具备输注情况管理功能 1.5网络数据接口协议开放，可与HIS系统和电子病例管理系统相连接 1.6即插即用式注射/输液泵，可实现输注泵的任意组合 1.7注射泵（含电池）≤2.0kg，输液泵（含电池）≤1.8kg

2.注射泵（单独报价）

2.1注射总量：0.1～6000ml *2.2流速范围：0.1～1800ml/h 2.3精度：≤±2% 2.4可使用注射器：适用于市面各主流品牌5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml，具备自动识别注射器规格功能 2.5具备手动/自动快推功能，范围：1～2000ml/h，可调 *2.6注射模式≥6个，包含速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、微量模式。其中序列模式≥5个序列 2.7具备动态压力监测功能 2.8具备历史事件记录功能 2.9具备保持静脉开放速率（KVO）功能 2.10具备声光报警功能，报警时间可调 2.11具备药物库管理功能：药物安全处方＞800种； 2.12内置式可充电锂电池，工作时间≥4h

3.输液泵（单独报价）

3.1输液总量：0.1～9000ml *3.2流速范围：0.1～1000ml/h 3.3精度：输液精度≤±5% 3.4可使用输液器：适用于各种PVC/硅胶耐压输液器，并可以根据输液器的品牌或规格进行精确的校准。误差范围（含机械精度）≤±3％（硅胶）,±5%（PVC） 3.5具备手动/自动快推功能，范围：1～1200ml/h，可调 *3.6输液模式≥6个，包含速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、微量模式。其中序列模式≥8个序列 3.7具备双重气泡探测报警功能，单个可探测气泡≤25ul； 3.8具备动态压力监测功能 3.9具备历史事件记录功能 3.10具备保持静脉开放速率（KVO）功能 3.11具备声光报警功能，报警时间可调 3.12内置式可充电锂电池，工作时间≥8h

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 中央控制单元; 1个; 神经内科：单套配置3个注射泵 麻醉科：单套配置3个注射泵（1拖3）,6个注射泵（1拖6） 急诊科：单套配置2个注射泵，1个输液泵 注射泵：泌尿外科2台、血液科5台 输液泵：消化科5台、急诊科10台. 2; 系统控制软件; 1套. 3; 注射泵（带内置电池）; 1个. 4; 输液泵（带内置电池）; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号15.肌松闭环注射泵（麻醉科4台-进口/国产）

一、功能用途

用于对成人、小儿病人进行闭环肌松静脉输注肌松药物时准确连续注射及多功能神经肌肉功能监测

二、性能参数

1.肌松监测与注射泵一体机 2.彩色液晶显示屏 3.肌松监测 3.1具有四个成串刺激模式（TOF）和计数模式（T1）的监测功能 3.2输出电流: 1mA-70mA，可调，步进1mA 3.3脉冲宽度：单相 100μS ，200μS，300μS 三档可选，精度±10% 3.4具备肌松闭环控制功能：采用TOF或T1方式反馈控制输注速度 3.5具备阻抗检测功能（电极片与皮肤接触质量检测） 3.6闭环可控制肌松药物种类：维库溴铵，顺式阿曲库铵，阿曲库铵，米库溴铵，罗库溴铵等 4输注功能 4.1可使用注射器：适用于市面各主流品牌5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml，具备自动识别注射器规格功能 *4.2流速范围：0.1～1200ml/h 4.3注射精度≤±2.0%，机械精度≤±1.0% 4.4具备保持静脉开放速率（KVO）功能 4.5具备阻塞压力报警功能 4.6内置式可充电电池，工作时间≥3h

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 肌松闭环注射泵; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号16.肠内营养泵（神经内科7、消化科5、急诊科2-进口/国产）

一、功能用途

用于肠内营养输注

二、性能参数

1.输注容量范围：1～5000mL 1.1增量：输注容量为1～100mL时，增幅为1mL；输注容量大于100mL时，增幅为5mL； 1.2误差≤±7%（大于等于25mL时） 2.泵速设定范围：1～600mL/h 2.1增量：泵速为1～100mL/h时，增幅为1mL/h；泵速大于100mL/h时，增幅为5mL/h； 2.2泵速为50mL/h时，精度≤±7%；其他泵速下，精度≤±10% *3.可匹配市面上各厂家的肠内营养产品与各厂家的鼻胃管 4.营养泵管只能与胃管等肠内营养通路相接 5.具备防止自流保护功能 6.具有输注管路报警功能，泵门打开报警、堵塞报警、输注袋排空/管路内有气体报警等 7.内置可充电电池，工作时间≥6h

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 泵体; 1. 2; 泵座; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号17.空气波压力治疗仪（-进口/国产）

一、功能用途

用于预防深静脉血栓、预防肢体水肿，改善血液循环、缓解肢体疼痛等

二、性能参数

（一）低档空气波压力治疗仪（骨科3、泌尿外科2、内分泌科1）

1.性能参数： *1.1最大压力范围≥200mmHg，误差≤±10%，连续可调； 1.2工作模式：间歇和圆周压力模式 1.3治疗时间：至少30min，可调 *1.4套筒/气囊≥4腔，下肢分体/连体式，可选 1.5具备每腔压力独立调节功能 2.主要配置： 2.1上肢：左/右上肢1套 2.2下肢套筒/气囊：左右下肢各1套

（二）高档空气波压力治疗仪（普外3、神经外科6、神经内科3）

1.性能参数： *1.1最大压力范围≥200mmHg，误差≤±15%，连续可调； 1.2工作模式：至少具备间歇压力、圆周压力、连续压力和梯度压力等4种模式 1.3治疗时间：至少30min，可调 *1.4套筒/气囊≥6腔，上肢连体式，下肢分体/连体式（可选） 1.5具备每腔压力独立调节功能 1.6具备自动泄压和过压保护功能 2.主要配置： 2.1上肢：左/右上肢1套 2.2下肢：左右下肢各1套

三、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号18.亚低温治疗仪（儿科1台-进口）

一、功能用途

用于新生儿、儿童辅助物理降温

二、性能参数

1.制冷方式：全无氟压缩机/半导体制冷 2.液晶显示 *3.温度控制范围：水温范围：5℃～40℃，连续可调，精度≤±1℃ 4.升/降温速度：≥2℃/min 5.具备降温和复温功能，可实现水毯/头帽同时/独立使用 6.具备恒温控制模式、体温控制模式、梯度体温控制 7.采用进口防漏快速接头，可有效防止液体外流喷溅 8.具备智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警 9.噪音≤50db

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 水毯; 1. 3; 头帽; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号19.控温仪（呼吸科2台、麻醉科2台-进口/国产）

一、功能用途

用于术前术后患者辅助物理降温

二、性能参数

1.制冷方式：全无氟压缩机/半导体制冷 2.彩色液晶显示屏 *3.温度控制范围： 3.1水温范围：15℃～40℃，连续可调 3.2体温范围：25℃～40℃，连续可调 4.具备降温和复温功能，可实现水毯/头帽同时/独立使用 5.具备恒温控制模式、体温控制模式 6.采用进口防漏快速接头，可有效防止液体外流喷溅 7.具备智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警 8.噪音≤60db

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 头帽; 1. 3; 水毯; 1. 4; 体温探头; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号20-1.背心式振动排痰机（气道清除系统）（呼吸科1台-进口/国产）

一、功能用途

用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时，促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液

二、性能参数

1.原理：采用高频胸壁震荡技术，空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气，对患者的胸壁产生治疗频率不超过20HZ 的轻微压迫和释放循环 *2.程序模式≥2种，各可设置8 个程序节点 3.程序模式参数调节： 3.1频率范围：5-20Hz，可调，误差范围≤12% 2.2压力范围：1-10级，可调，最小压力≤0.24psi，最大压力≥0.59psi 2.3时间范围：1-60min，可调，误差范围≤3% 4.可设置程序按照1%-100%时间比例滚动增长控制 5.程序模式同时设置机器自动暂停时间0-10min ，暂停时长0-10min，自动控制在设定治疗时间时停止以处理患者分泌物 6.具有双充气通道 7.具备手持气囊式一键控制装置，患者可以自己控制设备的运行和关闭 *8.频率、压力、时间均具备双操作按钮，单独对应调整频率、压力、时间的增加和减少 9.具备开机自检功能 10.支持显示使用总时长 11.具有可移动、气压升降、四轮单独锁台车：高度调节范围75-95cm

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 空气软管; 2根. 3; 支架; 1个. 4; 充气背心; 1套. 5; 台车; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号20-2.振动排痰机（神经外科1台-国产）

一、功能用途

用于输助患者排出呼吸系统痰液等分泌物

二、性能参数

1.输出方式：单路 2.显示方式：彩色液晶显示屏 3.适用范围：成人 *4.叩击频率：10－60Hz，可调 5.定时时间：1－60min； *6.输出速度：600转/分—3600转/分 7.振动幅度：4mm-8mm 8.工作模式：手动和自动

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1个. 2; 叩击头套件; 1套. 3; 叩击头结合器; 1套. 4; 推车; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号21.医用显示器（放射科10台-国产）

一、功能用途

用于医学影像诊断

二、性能参数

*1.屏幕：尺寸≥30英寸，诊断级专业医用显示器，非手术内窥专用显示器 2.符合DICOM 3.14标准，LED背光，具有亮度及曲线自动校准功能 *3.图像分辨率≥3280×2048（6M） 4.最大亮度≥800cd/m² 5.亮度对比度≥1000：1 6.响应时间≤30ms 7.点距≤0.197×0.197mm 8.可视角度≥170° 9.色彩≥48bit(灰度等级≥16bit) 10.具备SMARTOUCH外置设备一键切换亮度功能 11.显示器内置多个亮度条件下的DICOM校正曲线700/600/500/400/350/300/250cd/㎡ 12.具有CGA彩色灰阶自适应校正技术 13.具有观片灯模式 14.提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≥1G

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 医用显示器; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号22.心血管图像处理软件（心内科1套-进口）

一、功能用途

用于符合DICOM标准的心血管CT图像的显示和处理

二、性能参数

1.经导管主动脉瓣置换术前分析功能

1.1自动定义三个主动脉瓣叶 1.2具备主动脉环平面的位置准确确定功能 1.3具备调节直径和高度值的虚拟瓣膜模型显示功能 *1.4具备瓣膜钙化积分的精确评估功能，可以排除冠脉或二尖瓣等结构钙化的影响 1.5通过4D和MPR视图的综合分析，提供不同视角的投射曲线 1.6具有规划分析经心尖进入的最佳路径功能 1.7具有规划分析经髂股动脉及颈部血管等多种的最佳路径选择功能 1.8具有选择图像和测量值并添加到报告中

2.经导管二尖瓣置换术前分析功能

2.1提供简洁的方法定义CT影像不同心动周期的二尖瓣瓣叶结构 2.2具备在虚拟环上进行周长、面积、最小和最大直径测量功能 2.3基于环面的圆柱截面支持荧光透视图像显示，测量垂直于瓣环平面的冠状动脉开口处的高度 2.4具备瓣膜钙化积分的评估功能，排除冠脉或主动脉瓣等结构钙化的影响 *2.5具有规划经下腔静脉-房间隔进入的最佳路径功能

3.冠脉分析功能

3.1具备经导管主动脉瓣置换对冠脉闭塞的影响评估功能，用于冠脉的自动血管分割和血管标记 3.2支持通过基点或阈值生长手动血管分割或自动检测血管的延伸 3.3具备Vessel显示功能，包括投影、拉伸和拉直CPR视图以及多个横截面视 3.4用于在多相数据集中生成多个中心线 3.5支持在4D参考图像上直接进行血管导航和血管分割

4.报告系统

4.1易于保存和审查测量相关图像 4.2在心血管结构示意图上清晰标出各部位标识和测量数值 4.3报告可以在PACS中另存为DICOM文件附件 4.4文件可以导出为PDF和HTML文件 4.5能与科室在用的HIS、PACS和RIS系统进行无缝连接 4.6授权安装：2台电脑以上

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 心血管图像后处理软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号23.近红外组织血氧参数无损监测仪（ 麻醉科1台-国产）

一、功能用途

用于术前、术中、术后病人脑部血氧饱和度实时无创监测

二、性能参数

1.检测指标：脑氧饱和度 *2.检测范围：0-100% 3.检测时间：连续监测≥1000h 4.显示器：彩色液晶显示屏 5.内置电池：≥3h 6.刺激光源：LED光源 7.发光频率：1Hz±0.3Hz 8.LED波长：730nm±10nm；850nm±10nm 9.查询方式：可以按病人姓名、年龄、检测医生等信息查询打印 *10.通道数：四通道 11.存储量：存储≥100万份患者资料

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 一次性探头; 2个. 3; 重复使用探头; 2个. 4; 推车; 1个. 5; 激光打印机; 1个. 6; 操作流程卡; 1个. 7; 连接线及探头适配器; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号24.经皮氧/二氧化碳监测仪（整形美容科1台-进口）

一、功能用途

用于无创、连续监测氧分压与二氧化碳分压

二、性能参数

*1.经皮氧分压（tcpO2）：0-800mmHg，可设置监测安全限值并提供超范围报警 *2.经皮二氧化碳分压（tcpCO2）：0.1-200mmHg，可设置监测安全限值并提供超范围报警 3.温度控制： 37.0℃-44.0℃，步进0.5℃ 4.显示方式：彩色触摸液晶屏幕或电脑显示 5.界面：一键启动直接监测；全中文操作系统 6.视图模式：多种视图模式可选，包括数字模式，表格模式等 7.自检功能：内置自检程序，检查系统及电极性能，确保监测结果 8.智能定标功能：可自动对电极进行定标 9.自动提醒功能：内置电极膜更换预警 10.特殊事件标记：可自定义特殊事件，并作标记，准确捕捉刺激下的反应 11.电源：内置电池或外接电源 12.数据处理：数据实时存储 13.打印报告：USB直接连接打印机，多种打印报告格式，可根据用户需要自行设计

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 氧模块; 1个. 3; 二氧化碳模块; 1个. 4; 打印机; 1台. 5; 电极膜; 12个/盒. 6; 固定贴环; 100个/盒. 7; 电池或外接电源; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号25.激光散斑血流成像仪（神经内科1台-进口/国产）

一、功能用途

用于脑血流监测、胃肠血流监测、皮肤斑贴实验、下肢缺血/血管生成评估、MCAO脑卒中造模、烧伤评估、脑皮层扩散抑制

二、性能参数

1.激光类型：激光二极管，波长785nm 2.血流监测范围：零至无穷大，无限制 3.监测像素：656*494像素 4.监测相机血流在全幅状态下成像速度≥60帧/秒 5.图像监测面积：1.4*1.0mm–38*28mm 6.单位面积内有效像素≥180万像素/cm2 *7.图像分辨率最高可达2μm/像素 8.光学变焦比为0.67-4.5倍，N.A.值0.071，内置0.5倍拍摄用透镜 9.直接读出放大倍数，无需自动对焦测量距离定标 10.支持记录过程中任意添加感兴趣区域ROI（空间）和感兴趣时间段TOI（时间），并进行载入 11.支持任意形状及数量的ROI选择、复制、删除，ROI位置与大小自由拖放编辑，以及在线/离线分析ROI流速均值，并保存ROI的面积 12.具有连续记录和间隔记录两种模式 实时显示原始图像的灰度分布&均值&最大值、ROI区域内流速均值的变化； 13.支持记录过程中，任意选择多根血管，实时显示管径值的变化和角度； 14.中英文操作界面，带定位网格，可任意调节大小 15.可以将监测记录导出视频文件格式为AVI，含曲线、血流、实验过程记录，输出视频可根据需求进行快播、慢播回放 16.电脑工作站：CPU：I5，内存：≥4G，显示器：≥21寸，显卡：NVIDIA GeForce745，运行环境要求，系统： Windows 2010，视频编解码器：FFDshow

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 激光光源驱动器; 1. 3; 激光发射腔; 1. 4; 高速相机; 1. 5; 软件; 1. 6; 电脑工作站; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号26-1.眼震电图仪（红外眼震电图仪）（神经内科1台-国产）

一、功能用途

用于前庭周围性眩晕病症的检查

二、性能参数

1.图像通道数：≥4 2.图像采集摄像红外波长范围：800nm～1000nm 3.采样率：120Hz，帧率(F/S)：≥50FPS 4.图像分辨率：≥1080P 5.瞳孔追踪精度：≤0.5度，跟踪误差：≤5% 6.具备自动追踪瞳孔位置和实时追踪眼球动态功能 7.具备视频储存、回放功能 8.具备眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值同步显示功能 9.试验项目：扫视试验、跟踪试验、视动试验、凝视试验、自发性眼震试验等 10.具备眼震数据独立分析功能 11.具备精确的眼震分析图，分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度 12.具备病人信息及测试结果数据库管理功能和诊断结果打印功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机（眼罩、视靶）; 1套. 2; 遥控器; 1个. 3; 隔离电源; 1台. 4; 电脑工作站; 1套. 5; 激光打印机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号26-2.眼震电图仪（前庭功能检查系统）（耳鼻咽喉科1台-进口）

一、功能用途

用于前庭周围性眩晕病症的检查、诊断

二、性能参数

1.主机

1.1通过USB或1394火线连接电脑 1.2测试通道：≥2通道VNG测试，可同时采集双眼信号，1套VNG眼罩完成双眼和单眼测试 1.3采集分辨率：0.1º（水平与垂直方向） 1.4试验项目：扫视试验、跟踪试验、视动试验、凝视试验、自发性眼震试验、冷热试验等

2.眼罩

2.1采样率VNG：≥60Hz（所有测试项目） 2.2眼球追踪范围：水平±30º，垂直±30º 2.3眼球追踪显示：无需独立监视器，计算机显示屏可直接实时显示眼球运动情况 2.4带有封闭式护目镜及固视测试灯，无需额外暗室条件

3.视靶

3.1普通视靶或全视野视靶 3.2视动试验：≥6个目标物

4.冷热试验

4.1温度显示范围：20～50℃ *4.2温度精确度：≤±0.5℃ 4.3时间范围：1～99s 4.4升/降温至稳定时间：＜60秒 4.5流量范围 ：4-10 L/min *4.6流量精确度：≤±0.5L/min 4.7可显示当前输出温度，具有超温保护功能 4.8刺激控制：由刺激探头或脚踏开关控制

5.软件功能

5.1具备病人信息及测试结果数据库管理功能 5.2内建标准数据库，可与测试结果同时显示 5.3支持中英文操作界面，可打印中文检测报告 5.4具备眼动视频记录、回放、查看和存储功能 5.6支持直接控制视靶，用户可手动去除伪迹 5.7具备分析助手功能，用于分析静态位置性测试和冷热刺激测试，用户可自定义分析报告模板 5.8自动视频调节，单击鼠标即可自动完成视频调节 5.9具备诊断结果编辑功能，可对单个记录点进行慢相速率测算

6.电脑工作站

品牌电脑，CPU 3.0GHz以上、内存≥8G、硬盘≥2T

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 眼罩; 1个. 3; 视靶; 1套. 4; 系统软件; 1套. 5; 适配线; 1套. 6; 冷热刺激仪; 1套. 7; 笔记本电脑或台式电脑（配置满足临床使用需求）; 1套. 8; 彩色激光打印机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号27-1.便携式耳声发射分析系统（耳鼻咽喉科1台-进口）

一、功能用途

用于新生儿的听力筛查及临床评估、研究耳蜗功能的测试属性

二、性能参数

1.测试功能

*1.1具备DPOAE畸变产物耳声发射 1.2具备TEOAE瞬态声耳声发射 1.3具备AABR自动听性脑干反应 1.4彩色液晶触摸屏，中文界面，可手持操作

2.畸变产物耳声发射DPOAE

2.1刺激通道：双通道 2.2刺激声：原始音对，f2/f1 =1.24 2.3测试频率f2的范围： 1～6kHz 2.4默认测试频率： f2 = 2、 3、 4 和 5 kHz （4 个频率中有 3 个频率的测试结果为通过） 2.5测试水平：l1/l2 = 59/50dBSPL 2.6屏幕可显示DPOAE 水平、测试进度、噪音音量、听力图等信息 2.7支持显示整体通过 /参考、带有 DPOAE 的 DP-Gram 听力图和噪音音量检查结果

3.瞬态声耳声发射TEOAE

3.1刺激声：非线性点击序列 3.2刺激声音量：45-60dB 3.3屏幕显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音音量等内容

4.笔记本电脑工作站

4.1品牌电脑，CPU 3.0GHz以上、内存≥8G、硬盘≥1T

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 便携式耳声发射主机; 1台. 2; 耳声发射探头; 1套. 3; AABR导联模块; 1套. 4; 筛查用电极片; 5包. 5; 耳声发射用耳塞; 3套. 6; 笔记本电脑; 1套. 7; 激光打印机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号27-2.宽频声阻抗分析仪（耳鼻咽喉科1台-进口）

一、功能用途

用于进行中耳的声阻抗和声反射的测试

二、性能参数

1.主机

1.1全中文显示界面 1.2可手持操作，也可由电脑操作 1.3内置存储≥25万个测试结果 1.4电脑连接方式：USB接口和蓝牙，同电脑进行交互，个性化打印报告； 1.5兼容Noah及OtoAccess™数据库软件 1.6充电电池，持续工作时间≥8小时

2.宽频声阻抗测试

*2.1刺激频率范围：226-8000Hz，可同时提取120个频点的吸收率值 2.2鼓室图：可提取50个压力值的鼓室图 2.3探测音强度压力值：96～100dBpeSPL *2.4测试结果：3D图形显示

3.声阻抗测试

3.1刺激频率：226Hz，678Hz，800Hz，1000Hz，AGC控制 3.2刺激声强度：85dBSPL 3.3压力范围：-705daPa～+550daPa 3.4给压速度：慢速、中速、快速、自动多种方式，可选 3.5声顺值范围：226Hz: 0.1-8.0ml； 678/800/1000Hz: 0.1-15mmho

4.声反射测试

4.1信号类型： 4.1.1同侧纯音：500，1000，2000，3000，4000Hz 4.1.2对侧纯音：250，500，1000，2000，3000，4000，6000，8000Hz 4.1.3同侧窄带噪声：1000，2000，3000，4000Hz 4.1.4对侧窄带噪声：250，500，1000，2000，3000，4000，6000，8000Hz 4.1.5同对侧噪声：宽频噪声，高频噪声，低频噪声 4.2声反射衰减：自动阈值上10dB，时间10-30秒可调 4.3声反射潜伏期：300ms 4.4基于Endless Airflow技术的研究型三种咽鼓管测试：完整鼓膜，穿孔鼓膜，咽鼓管异常开放

5.笔记本电脑

品牌电脑，CPU 3.0GHz以上、内存≥8G、硬盘≥1T

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 台座; 1台. 3; 探头组件; 1套. 4; 耳塞套件; 3套. 5; 锂电池; 2块. 6; 耦合腔; 1个. 7; 软件; 1套. 8; USB线; 1根. 9; 长延长线; 1根. 10; 对侧耳机; 1套. 11; 手提包; 1个. 12; 笔记本电脑（满足科室使用要求）; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号28.耳鸣综合诊断治疗仪（耳鼻咽喉科1台-国产）

一、功能用途

用于听力检查、耳鸣检测、耳鸣治疗及患者管理

二、性能参数

1.主机

1.1具备患者基本信息建立、查询、编辑和存储功能，包括耳鸣问诊表、耳鸣评估表、听力检测结果和耳鸣检测结果等 1.2具备耳鸣问诊表和耳鸣评估表的自定义编辑功能 1.3具有数据统计、导出和打印功能

2.听力检测模块

2.1测试信号：纯音、脉冲纯音、啭音、脉冲啭音、窄带噪音、言语噪音、白噪音、现场实时言语信号、录制音频信号、方言测试言语信号 2.2音频输入装置：外部音频输入插口、医生对讲麦克风、患者回讲麦克风 2.3音频输出装置：气导耳机、骨导耳机、高频耳机 2.4具备鼠标给声模式，实现左键给声、右键存储功能 2.5总谐波失真：气导耳机≤1.5%、骨导耳机≤3% 2.6基准等效听阈声压级和基准等效阈力级准确度≤±3dB *2.7听力级控制器准确度≤±0.1dB 2.8听力检测范围：频率125～8000Hz，可扩展到20KHz；强度-10～120dBHL 2.9具备多种步进幅度强度调节功能，1dB、2dB、5dB等可选

3.耳鸣诊断治疗模块

3.1支持对耳鸣声主调类型、频率和响度匹配、佛德曼（Feldmann）掩蔽曲线判定和最小掩蔽级测试（MML）、残余抑制（RI）试验并能对测试结果进行完整综合分析 3.2等响度倍频程混淆测试：可根据患者听力阈值，自动计算和设置高倍频、低倍频强度，验证耳鸣位点的准确性 3.3频率调节有1Hz、10 Hz、100 Hz、1000 Hz以及1/2、1/3、1/6、1/12、1/24倍频程等多种步进幅度可选，强度调节有1dB、2dB、5dB等多种步进幅度可选 3.4频率准确度≤±0.1%，强度准确度≤±0.1dB； *3.5耳鸣检测范围：频率125～8000Hz，可扩展到20KHz；强度-10～120dBHL或者0～135dBSPL 3.6掩蔽信号：白噪音、窄带噪音、言语噪音、多种自然声等，可选 3.7具备调幅音治疗功能 3.8可保存耳鸣治疗方案，并随时快速导入

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 听力检测模块（纯音、高频、言语测听模块）; 1套. 3; 耳鸣诊断治疗模块; 1套. 4; 气导耳机; 1副. 5; 骨导耳机; 1副. 6; 医生麦克风/监听耳机; 1只. 7; 患者麦克风; 1只. 8; 患者应答器; 1套. 9; 患者用治疗音频播放器; 10个. 10; 显示器; 1台. 11; 台车; 1台. 12; 激光打印机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号29-1.听觉诱发电位仪（耳鼻咽喉科1台-进口）

一、功能用途

用于测试听觉或前庭诱发电位，辅助检测听力损失、听力和前庭相关功能以及听觉传导通路损害

二、性能参数

1.主机

1.1检查方式：单耳或双耳多频点同时测试 1.2潜伏期范围：3-500ms（横轴开窗显示） 1.3 A/D分辨率：≥16bit 1.4输入阻抗：＞10Mohm 1.5刺激声强范围：0—100nHL 1.6增益范围: 30—300K 1.7多种刺激方式：短声（Click）、短纯音（Tone Burst,TB）、短音(Tonepip)、自录刺激声（复合声刺激文件）、Chirp声等

2.听觉稳态反应（ASSR）

2.1检查频率：0.25、0.5、1、2、4、8KHz 2.2刺激声强：0～130dBSPL 2.3叠加次数：40～4000，叠加分组：20，40，60，80，100； 2.4数字滤波：0-200Hz，步长0.01Hz 2.5载波频率：0-16000Hz 2.6调制频率：0—500Hz，调制深度：0—100%，调制相位：0—360° 2.7重复频率：0—500Hz，重复次数：0—100 2.8调制：调幅/调频或者调幅兼调频的调制信号

3.前庭诱发肌源电位(VEMP)

3.1 刺激声：click声≥95dB nHL或500Hz纯音≥107dB nHL 3.2刺激速率：3.1次/s或者5次/s 3.3相位：click声时用疏波，纯音时用密波 3.4滤波范围：30-1599Hz 3.5采样叠加：75-200次

4非术中面神经图（ENoG）（选配，单独报价）

4.1脉冲刺激电流：400V，100mA 4.2刺激速率：100/s

5.软件功能

5.1具备频谱分析功能， 对刺激声和诱发电位可分别进行频谱分析 5.2对侧给声掩蔽：白噪声(宽带噪声)或自定 5.3数字滤波方式：低频滤波器（高通）和高频滤波器（低通） 5.4具备刺激声强度与潜伏期曲线（区分感音神经性聋与传导性聋） 5.5具备刺激声参数自定义设置和调整功能 5.6具有正常人和新生儿的正常值数据库，生成检查报告 5.7具备自校准功能 5.8具有中文和英文界面 5.9具备数据分析功能：时域或频域范围内分析原始数据、显示相位-强度分析图、将复合的刺激频率分离成单独频率点进行分析比较

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 前置放大器; 1. 3; 插入式耳机; 1. 4; 气导耳机; 1. 5; 骨导耳机; 1. 6; 软件; 1. 7; 专用电极片; 40片. 8; 电极线套装; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号29-2.肌电诱发电位仪（神经内科1台-进口）

一、功能用途

用于肌电图（EMG）、神经传导研究和诱发电位记录，辅助诊断神经肌肉疾病

二、性能参数

1.放大器

*1.1通道数：≥3通道，放大器内置标准5芯DIN插孔≥2个 1.2输入阻抗：≥1000MΩ *1.3噪声水平：≤1uV（提供检测报告证明） 1.4共模抑制比：≥100dB 1.5隔离抑制比：160dB 1.6低通滤波：20Hz-20KHz 1.7高通滤波：0.01Hz-3KHz 1.8放大器灵敏度：0.5µV /D-20mV/D 1.9采样频率：≥32khz 1.10扫描速度：0.1ms/D～16s

2.电刺激器

2.1内置恒流电流刺激器1个 2.2刺激类型：恒流或恒压 2.3刺激强度：0-100mA 2.4刺激频率：0.01Hz～200Hz 2.5刺激时限：0.04～1ms 2.6刺激分辨率：0.1mA/0.01mA 2.7输出极性：正相、负相、交替、双相 2.8输出模式：单、交替、突发、串、冲撞

3.听觉刺激器

3.1刺激器输出：标准声学耳机, 声压级测听 数量：1套 3.2刺激极性：疏音、密音、交替音； 3.3刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦； 3.4最大强度：≥132dB 3.5刺激表达：左、右、双侧 3.6掩蔽音：左，右，双侧或同侧白噪音、高通、低通带通滤波； 3.7掩蔽水平：-15～90分贝

4.视觉刺激器

4.1刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅 4.2刺激输出：17寸视觉刺激器 4.3刺激视野：全视野、半视野、1/4视野 4.4注视点：2种以上，可移动 4.5刺激格大小：刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128 4.6背景色：黑、灰

5.软件功能

5.1最新版本的专用全中文软件及报告系统 5.2具备数据存储及回放功能 5.3定量肌电图分析：静息电位、MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析；原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录5分钟以上原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理 5.4诱发电位：体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感等）、听觉诱发电位（脑干诱发电位、耳蜗电图、40Hz、客观测听等）、视觉诱发电位、事件相关电位（P300、CNV等）

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 隔离变压器; 1. 3; 放大器; 1. 4; 电刺激器; 1. 5; 视觉刺激器; 1. 6; 软件; 1. 7; 电脑工作站; 1. 8; 激光打印机; 1. 9; 台车; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号30.悬吊训练系统（康复理疗科1台-进口/国产）

一、功能用途

用于脑溢血、中风、偏瘫等疾病患者术后的腰背训练，颈肩腰腿痛的辅助治疗

二、性能参数

1.具有放松训练、移动训练、稳定性训练、本体感觉训练、力量和耐力训练、开放和闭合运动链训练、渐进性运动训练等多种训练方式 *2.双滑轨悬吊可移动钢质横梁训练器系统，承重≥200kg *3.基本型训练器，承重≥150 kg（不含滑轮） 4.滑轮运动训练器，承重≥200 kg（含滑轮） 5.屋顶悬吊固定器，承重≥150 kg 6.具备多种训练用绳索 7.具有多种不同规格的悬带，宽悬带、窄肩带、手带等可选，便于悬吊起身体不同部位 8.圆形充气平衡垫：直径≥330mm、高≥60mm，用于训练过程中正价不稳定性 9.圆柱形滚筒：直径≥150mm、长≥500mm，用于训练过程中体位保持和稳定 *10.提供培训课程：安排治疗师外出培训 11.产品具有国家食品药品监督管理局的备案凭证

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 钢质横梁训练器系统; 1套. 2; 基本型训练器; 3台. 3; 滑轮运动训练器; 1台. 4; 振动训练器; 1个. 5; 屋顶悬吊固定器; 1对. 6; 训练器专用绳锁; 1个. 7; 训练器专用悬吊竖钩; 1套. 8; 30cm低阻力弹性黑绳; 2条. 9; 60cm低阻力弹性黑绳; 2条. 10; 30cm高阻力弹性黑绳; 2条. 11; 60cm高阻力弹性黑绳; 2条. 12; 30cm 无弹力红绳; 2条. 13; 60cm 无弹力红绳; 2条. 14; 5m长悬吊绳; 2根. 15; 支撑手柄; 1对. 16; 窄口手带; 3对. 17; 窄肩带; 2条. 18; 中分悬带; 1条. 19; 宽悬带; 2条. 20; 圆形充气平衡垫; 2个. 21; 圆柱形滚筒; 1个. 22; 墙式收纳悬挂器; 1个. 23; 解绳器; 1个. 24; 绳夹; 3个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号31.可调颌架（口腔科6套-进口）

一、功能用途

用于模拟患者静态颌关系和动态咬合运动

二、性能参数

1.半可调颌架（2套）

1.1材质：铝合金/铝合金碳素 1.2髁突间距：110mm 1.3三角与水平咬合面夹角：25° 1.4颌架校准空间高度：126mm，误差：±10μm 1.5切导针高度：-5mm～10mm 1.6前伸髁导角度：-20°～+60° 1.7侧方髁导角度：-5°～+30° 1.8关节后退调整：0～2mm 1.9关节抬高距离：0～3mm 1.10面弓参考平面：旋转地位自由式 1.11面弓外耳道间距：117～185mm 关于面部中心线对称 1.12鼻撑高度：44mm（以弓面为参考） 1.13颌位锁定形式：单点锁定式万向关节 1.14转移方式：石膏填充固位 1.15高度调节：0～15mm 1.16适用颌架及面弓：AmmanGirrbach面弓

2.全可调颌架（4套）

2.1须满足半可调颌架参数（1.1～1.16项） 2.2关节前伸调整：0～6mm 2.3瞬即侧移ISS：0～1.5mm

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 基本单元; 1. 2; 切导针; 1. 3; 弯曲指针; 1. 4; 支杆; 1. 5; 卡环; 1. 6; 螺丝刀; 1. 7; 磁性板; 1. 8; 水平切导盘; 1. 9; 面弓; 1. 10; 转移台; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号32.高速压片机（药剂科1台-国产）

一、功能用途

用于制药过程压制中药素片、圆形片、双层片、异性片等

二、性能参数

1.彩色触摸屏操作 2.具有主压力平均值显示、单值显示功能 3.具备故障自动显示、自动停机、报警功能 4.压片类型：中药素片、圆形片、异性片、卡通片、球形片、环形平等 *5.产量：≥10万片/小时 6.压片直径：≥22mm 7.压片厚度：≥8mm 8.异性长轴尺寸：≥25mm 9.填充深度：≥20mm 10.具备主压力过载保护功能 11.具备自动控制药片重量、批量剔废、批量取样功能 12.具备自动调整填充控制片重和压力，并有填充过大、过小和冲头压力单值上下限超差报警功能 13.须现场查看运输、安装等条件

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 控制系统; 1套. 3; 机械系统; 1套. 4; 液压系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号33.空气处理机（肾内科实验室8台、中心实验室2台-国产）

一、功能用途

用于实验室环境中化学有机气体（C、H、O、N等化学元素的化合物）的处理及净化

二、性能参数

1.采取内循环空气流动模式，无需外接通风管道装置或室外机 *2.采用纳米催化式氧聚解技术，有效分解及净化有毒有害化学有机气体，含醛类、苯类、酚类、醇类、氨气、TVOC（挥发性总有机物）等 *3.具备持续处理有毒有害化学有机气体的能力，可以将有机气体转化为无害的二氧化碳和水 4.有机气体的转化过程于设备内部的氧聚解反应层内完成，避免了二次污染 *5.甲醛、苯类、氨气、TVOC（挥发性总有机物）等去除率＞95% 6.具有净化过滤网/层，有效阻隔空气中的灰尘、毛发、花粉等颗粒性污染物 7.空气处理面积＞20㎡/台 8.氧聚解反应耗材3-5年内无需更换

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 静电滤层（6 张/包）; 2 包. 3; 摇控器; 1 个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号34-1 研究级正置荧光脑片显微镜（进口1台-神外张1）

一、功能用途

用于神经电生理实验，满足如活细培组织观测如脑片，整体动物实验，显微操作及灌流加药等各种操作需求

二、性能指标

1 显微镜主机： *1.1观察方式：满足明场、可见光微分干涉和红外微分干涉（IR-DIC）、荧光观察方法，适合脑片电生理实验使用 1.2 光学系统：无限远校正光学系统，物镜/目镜独立双重色差校正 1.3 工作空间：可扩充工作空间至108mm 1.4 具有图像对比度增强功能 1.5 红外复消色差荧光光路 1.6 具有消除杂散光及荧光背景干扰功能 1.7 镜体自带荧光视场光阑、荧光亮度调节装置、光闸 2观察镜筒：宽视野三目镜筒，带摄影分光镜筒，倾角≥15°，视野≥22mm； 3 物镜转换器：两孔可升降物镜转换器，具有DIC延长环 4.聚光镜：多功能消色差消球差聚光镜，5孔位，分辨率：N.A.≥0.9 (干镜状态) 5.可卸式圆盘荧光过滤片转换器转换器 *6.物镜：电生理专用高红外透过率物镜： 6.1. 5X电生理专用荧光物镜，数值孔径≥0.15, 6.2. 10X电生理复消色差专用水镜，数值孔径≥0.3 6.3. 40X电生理复消色差专用水镜，数值孔径≥0.8 *7.具有全套DIC装置,具备可见光DIC和红外DIC，具有红外DIC滤片（BP 730-810nm），起偏器和检偏器，带红外补偿器的微分干涉棱镜一组。 8 光源光路系统： 8.1透射光路光源系统：LED光源或100W卤素灯 8.2具有反射荧光光路，复消色差荧光光路，荧光快门：挡板切换时间≤20ms，可同过TTL信号同步控制。配置长寿命荧光光源：120W长寿命光源，灯泡寿命≥2000小时 9.荧光滤色镜及转盘：四位转轮， 配置红绿蓝三色荧光过滤片，要求适合DAPI,GFP,CY3等染料。 10．目镜：10X宽视野目镜，视场数≥22mm，可调节屈光度，具有目镜罩 11．具有可连接CCD接口：100:0/0:100分光。 12. 具有聚光镜防水罩

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X、10X水镜、40X水镜。; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜升降转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; 荧光光源; 1套. 9; 荧光激发系统（蓝色，绿色，红色激发块）; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号34-2.研究级正置荧光显微镜（进口3台- 输血科1/肿瘤1/骨科1）

一、功能用途

用于普通染色片的明场荧光研究观察

二、性能指标

1.光学系统：无限远校正光学系统，可作明场观察，暗视野、相差，荧光等 *2.物镜转盘：≧6孔电动物镜转盘 3.手动调焦:载物台垂直运动方式距离≥100mm，最小微刻度单位≤1mm 4.照明系统：LED光源或100W卤素灯 5.载物台: 固定超耐磨金属或陶瓷载物台 6.三目观察镜筒：三目镜筒100: 0分光，FOV≥25mm 7.聚光镜：电动多功能聚光镜，支持暗视野、相差 8.目镜:10X目镜，视场数≥25mm *9.物镜：平场复消色差物镜 5X（4X） , NA≥0.16, WD≥13mm 10X , NA≥0.4, WD≥3.1mm 20X NA≥0.75, WD≥0.6mm 40X, NA≥0.95, WD≥0.18mm 100X，NA≥1.4，WD≥0.13 mm 10.电动荧光照明器：≥6位旋转式激发滤块转换器,配三色激发块，蓝色，绿色，红色 11.光源：≥120W荧光光源或LED *12数码相机:高灵敏数字彩色CCD芯片：≥2 / 3英寸，物理像素（非像素位移）：≥280万，制冷方式：半导体制冷；满井电子：≥15.000e，接口：USB3.0，最高分辨率扫描速度≥40fps；相机接口：C型（原装进口） 13.软件功能：图像采集灰度值，曝光量调节，标准比例尺添加，图像注释，长度等测量，多通道荧光叠加等功能。 14.DELL品牌电脑：I5处理器，4G内存,1T硬盘,1G独立显卡，DVD刻录光驱,19寸液晶, WIN正版操作系统；

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（4X）、10X、20X、40X、100X; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 载物台; 1套. 6; 电动物镜转换器; 1套. 7; 电动聚光镜; 1套. 8; 荧光光源; 1套. 9; 电动荧光激发系统（蓝色，绿色，红色激发块）; 1套. 10; 数码相机; 1套. 11; 原装C型接口; 1个. 12; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号34-3.研究级倒置荧光显微镜(进口1台-神外张)

一、功能用途

用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的快速荧光信号定量分析

- 性能参数

1.光学系统：无限远复消色差校正光学系统 2.主机 2.1手动物镜转盘≥6孔位， 2.2目镜：放大倍数≥10x，视野数≥22mm 2.3手动聚光镜：数值孔径≥0.50，工作距离≥25mm。 2.4透射光源：寿命≥10000小时白光LED光源或100W卤素灯 3.荧光系统 3.1复消色差荧光光路，对多通道荧光图像进行色差优化；可对340nm~850nm波长进行色差纠正 3.2具备背景杂散步光消除功能 3.3手动荧光滤色块转盘：≥6孔位滤镜转盘 3.4 荧光光源≥120W荧光光源或LED 3.5 适合染料DAPI、FITC、TRITC 和 Cy5 4.载物台：配置通用样品夹：适用于载玻片或培养皿观察，以及各类多孔板 *5.物镜：平场半复消色差相差物镜 5x（4X），NA≥ 0.12，WD ≥10mm 10x，NA≥ 0.3，WD≥ 5mm 20x ，NA≥ 0.4，WD≥6mm 40x，NA≥0.6，WD≥2mm， 63 x（60X）油镜，NA≥1.25，WD≥0.12mm *6.原装进口制冷SCMOS相机 6.1芯片尺寸≥1/1.2英寸 6.2物理像素≥240万像素 6.3满井电子：≥32000e-； 6.4拍摄速度：全幅拍摄≥128幅/秒 6.5量子效率≥95% 7.图像处理软件 7.1具备图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长测量等； 7.2多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像 7.3具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析 7.4具有直方图分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度 8电脑：DELL品牌电脑，CPU 为Intel i5处理器，内存16GB，4Gb独立显卡23英寸以上显示器，分辨率在1920x1080或以上，硬盘不小于1T，带刻录光驱，正版Win10 64位专业版系统

- 配置要求：

1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 相差物镜5X（4X）、10X、20X、40X，63 X （60X）; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; 长寿命LED荧光光源; 1套. 9; 荧光激发系统（蓝色，绿色，红色激发块）; 1套. 10; 数码相机; 1套. 11; 原装C型接口; 1个. 12; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号34-4.研究级倒置荧光显微镜(（进口3台-药剂1/血液1/呼吸1)

一、功能用途

用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的快速荧光信号定量分析

- 性能参数

1.光学系统：无限远复消色差校正光学系统 2.主机 2.1电动物镜转盘≥6孔位， 2.2目镜：放大倍数≥10x，视野数≥22mm 2.3电动聚光镜：数值孔径≥0.50，工作距离≥25mm。 2.4透射光源：寿命≥10000小时白光LED光源或100W卤素灯 3.荧光系统 3.1复消色差荧光光路，对多通道荧光图像进行色差优化；可对340nm~850nm波长进行色差纠正 3.2具备背景杂散步光消除功能 3.3电动荧光滤色块转盘：≥6孔位滤镜转盘 3.4 荧光光源≥120W荧光光源或LED 3.5 适合染料DAPI、FITC、TRITC 和 Cy5 4.载物台：配置通用样品夹：适用于载玻片或培养皿观察，以及各类多孔板 *5.物镜：平场半复消色差相差物镜 5x（4X），NA≥ 0.12，WD ≥10mm 10x，NA≥ 0.3，WD≥ 5mm 20x ，NA≥ 0.4，WD≥6mm 40x，NA≥0.6，WD≥2mm， 63 x（60X）油镜，NA≥1.25，WD≥0.12mm *6.原装进口制冷SCMOS相机 6.1芯片尺寸≥1/1.2英寸 6.2物理像素≥240万像素 6.3满井电子：≥32000e-； 6.4拍摄速度：全幅拍摄≥40幅/秒 6.5量子效率≥95% 7.图像处理软件 7.1具备图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长测量等； 7.2多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像 7.3具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析 7.4具有直方图分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度 8电脑：DELL品牌电脑，CPU 为Intel i5处理器，内存16GB，4Gb独立显卡23英寸以上显示器，分辨率在1920x1080或以上，硬盘不小于1T，带刻录光驱，正版Win10 64位专业版系统

- 配置要求（单台）：

1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 相差物镜5X（4X）、10X、20X、40X，63 X （60X）; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; 长寿命LED荧光光源; 1套. 9; 荧光激发系统（蓝色，绿色，红色激发块）; 1套. 10; 数码相机; 1套. 11; 原装C型接口; 1个. 12; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号35-1.普通正置显微镜（进口6台-神经外张1/病理1/检验1/肾内1/中心1/皮肤1）

一、功能用途

组织切片和活细胞的实时动态观察，需要对细胞轮廓形态以及亚细胞结构进行功能研究

- 性能参数

1. 光学系统: 无限远光学系统 *2. 目镜观察筒：30°三目观察筒，铰链式观察筒，可上下翻转，双眼点，可360度旋转。 3. 载物台：陶瓷覆涂机械载物台，载物台面积≥75mm×30mm 4. 调焦机构：精细同轴粗微调焦，内置免调节防下滑机构 5. 照明系统：长寿命LED照明，亮度可调节 6. 聚光镜： 高性能Abbe聚光镜 7. 目镜: 10倍目镜，双眼屈光度可调；带目镜罩2只 *8. 物镜: 物镜4x,N.A.≧0.1 物镜10x,N.A.≧0.25 物镜20X,N.A.≧0.5 物镜40x,N.A.≧0.65 油镜100x,N.A.≧1.25 *9.原装进口制冷CCD，感光芯片：≥2/3 英寸，像素尺寸：4.54μm × 4.54 μm，CCD 物理像素：≥280 万像素，数据深度：> 14bit，动态预览速度：≥14 幅/秒（1920 x 1460全幅）；≥86幅/秒（640×484） 10. 软件：具备图像管理功能， 多通道叠加，交互测量等功能： 11. 电脑：DELL品牌电脑，CPU 为Intel i5处理器，内存16GB，4Gb独立显卡23英寸以上显示器，分辨率在1920x1080或以上，硬盘不小于1T，带刻录光驱，正版Win10 64位专业版系统。

三、配置要求（单台）

序号; 分项配置名称; 数量; 配置科室. 1; 显微镜主机; 1台; 公共配置. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（4X）、10X、20X、40X、100X; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1套. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; LED光源; 1套. 9; 控制分析电脑; 1套. 10; 高灵敏度CCD; 1套; 神外增配. 11; 荧光装置（红、绿）; 1套; 皮肤增配.

三、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号35-2.普通倒置相差显微镜（进口4-神经外张2/输血实验室2）

一、功能用途

用于细胞观察

- 性能参数

1. 光学系统：无限远色差校正系统 *2.系统具备明场、相差，可升级荧光观察功能 3. 长寿命 LED透射光照明系统 4. 三目摄影观察筒，眼点高度360~397mm，45度倾角 5. ≥4位物镜转盘 6. 机械载物台：陶瓷覆涂台面，面积≥200mm×239mm，载物台高度≦191mm *7.物镜： 4倍平场消色差物镜 10倍平场消色差相差物镜 20倍长工作距离相差物镜 40倍长工作距离相差物镜 9. 目镜：视野数≥20mm，视度可调。 10. 聚光镜：NA≥0.3，WD≥72mm 11. 干涉滤光片一只，相差插件及相差环一套 *12.彩色相机：像素≥500万，曝光时间100us-2s,采集速度≧15幅/秒 13 软件： 具备图像管理功能，编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等；多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像。 14. 电脑：DELL品牌电脑，CPU 为Intel i5处理器，内存16GB，4Gb独立显卡23英寸以上显示器，分辨率在1920x1080或以上，硬盘不小于1T，带刻录光驱，正版Win10 64位专业版系统。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量; 配置科室. 1; 显微镜主机; 1台; 公共配置. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（4X）、10X、20X、40X; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1套. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; LED光源系统; 1套. 9; 控制分析电脑; 1套; 神经外科增配. 10; 高分辨率相机及软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号35-3.常规正置显微镜（进口7台-检验科）

一、功能用途

对微生物、组织切片等样品进行显微观察

- 性能参数

1.光学系统：无限远校正光学系统 *2.物镜转盘：≧4孔物镜转盘 3.调焦:载物台垂直运动距离≥25mm，最小微刻度单位≤1mm 4.照明系统：LED光源系统 5.载物台: 超耐磨金属载物台 6.双目观察镜筒：具备 7.聚光镜：标准聚光镜 8.目镜:10X，视场数≥20mm； *9.物镜：消色差物镜 平场4X , NA≥0.10, WD≥20mm 平场10X , NA≥0.22, WD≥6mm 平场40X, NA≥0.65, WD≥0.31mm 半复100X，NA≥1.25，WD≥0.10 mm

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（或4X）、10X、40X、100X; 1套. 4; 双目观察镜筒; 1套. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; LED光源系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号36-1.体式荧光显微镜（进口1-肾内科）

一、功能用途

用于观察斑马鱼转基因鱼以及获取荧光和原位杂交图像

- 性能参数

*1. 连续变焦显微镜镜体：可变焦比：1：10（0.63×～63×）；最放大倍数≥126X。 *2可倾斜式三目镜筒：倾角调节范围0°-23°光路选择: 2 档（目镜/拍照: 100/0 和 0/100） 3.聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮 *4．荧光转盘：≥4孔位荧光激发块位置，配有ＣＦＰ，ＧＦＰ，ＲＦＰ，ＹＦＰ荧光滤片 *5. 双孔位物镜转换器，同时装载两个物镜： 1X复消色差物镜：N.A.≥0.15；工作距离≥60mm 2X消色差物镜：N.A.≥0.3；工作距离≥20mm 6．透射光照明方式：明场照明、斜射照明 7.透射光照明光源：6V30W 8．反射光照明：鹅颈分支导管照明，卤素灯光源：12V100W 9．目镜：10×，视野范围≥22mm 10．荧光光源：长寿命荧光光源 *11.数码相机：彩色数码相机≥2000万像素（最高分辨率≥ 5760 × 3600），制冷系统：Peltier制冷，芯片规格：≥1/1.2 英寸，图像采集速度：≥60 幅/秒（1920 × 1200） 12．软件功能：多通道荧光叠加、图像采集、曝光量调节，标准比例尺添加，图像注释，长度等测量等功能。 13．品牌电脑：I5处理器，8G内存,1T硬盘,1G独立显卡，DVD刻录光驱,21.5寸液晶显示器, WIN764位正版操作系统；

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 全复物镜1X、2X; 各1个. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 透射光源; 1套. 6; 落射光源; 1套. 7; ＣＦＰ，ＧＦＰ，ＲＦＰ，ＹＦＰ荧光滤片; 1套. 8; 长寿命荧光光源; 1套. 9; 荧光转盘; 1套. 10; 数码相机; 1套. 11; 原装C型接口; 1个. 12; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号36-2.体视显微镜（进口12台-神外张）

一、功能用途

用于科研实验中的动物解剖，微细血管和神经的缝合，以及其它需要借助于显微镜进行的精细手术或检查

二、性能指标

1. 光学系统：复消色差校正光路 2. 主机： *2.1主机变倍比≥8：1，放大范围1.89x-50x 2.2分光光路100:0/0:100，可接相机 3. 目镜观察筒：三目观察筒≤35度倾角，瞳距可调。 4. 目镜：10x目镜，大视场数22mm 5. 物镜： 5.1 1X物镜，工作距离：≥92mm，视野范围：≥35mm 5.2 其中两套配置：0.3X-0.5X可调倍数前端物镜，工作距离90-233mm可调；两套配置复消色差2 X前端物镜，工作距离≥35mm 6.照明光源：LED双支光纤照明，可自定义照明位置，照明亮度≧600lm 7．其中两套配置U型带弹簧手术关节臂，关节高度≥210mm,关节长≥580mm,,关节支架角度、方向、高度可调，带冷光源控制台；两套配置X型支架：臂长360-690mm可调；高度可调，最高可达610mm；支撑臂可360度旋转

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 12台. 2; 目镜10X; 24个. 3; 全复物镜1X、; 12个. 4; 全复物镜2X、; 2个. 5; 全复物镜0.3X-0.5X变倍物镜、; 2个. 6; 透反射光底座; 8套. 7; 双支光纤; 12套. 7; U型关节支架; 2套. 8; X型移动手术支架; 2套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号37-1.全自动组织处理机（进口1台-病理科）

一、功能用途

用于电镜样品的组织处理和树脂渗透

二、性能指标

*1.样品容量 ≥50个/次 2.试剂消耗：每步≤10ml *3.试剂管振幅：≥6mm 4.频率：0.25，0.5，1，2，3Hz可调 *5.温度控制范围：+4 - +60°C，具有预热预冷功能 6.操作控制：电脑程序化控制，LCD显示 7.最大可存储99组程序，可存储试剂列表≥150个。 8.内置后备电池：锂电池、铅蓄电池 9.排风系统：内置

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 带装样品台; 一个. 3; 消耗性3分格樣品籃; 100个. 4; 消耗性4分格樣品籃; 100个. 5; 消耗性瓶子20毫升; 100个. 6; 装样品夹; 1个. 7; 排气管3米; 1条. 8; 锂电池; 1块. 9; 铅酸电池; 2块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号37-2.全自动染色机（进口1台-病理科）

一、功能用途

用于电镜样品的双重染色处理

二、性能指标

*1.样品装载数量：≥20/次 2.染色程序数：≥10个 3.清洗程序数量≥2个 *4.染色程序可编程参数： 4.1双蒸水泵入时间：0 - 20秒；双蒸水润湿时间：0 - 59分59秒； 4.2染色液1泵入时间：0 - 30秒；染色液1染色时间：1小时59分59秒； 4.3染色液2泵入时间：0 - 30秒；染色液2染色时间：1小时59分59秒； 4.4染色液1/2冲洗时间：20 - 50秒，排入染液液1/2废液缸； 4.5双蒸水冲洗时间：0 - 1分钟59秒，排入废H2O废液缸； *5.清洗程序可编程参数： 5.1冲洗染色腔室时间：0 - 30秒 / 排入H2O废液缸中； 5.2染色液1管路冲洗时间1：10 - 30秒 / 排入染色液1废液缸中；染色液1管路冲洗时间2：10 - 59秒 / 排入H2O废液缸中； 5.3染色液2管路冲洗时间1：10 - 30秒 / 排入染色液2废液缸中；染色液2管路冲洗时间2：10 - 59秒 / 排入H2O废液缸中； 5.4水管冲洗时间：10 - 59秒 / 排入H2O废液缸中；排水时间：20 - 30秒 / 剩余部分排入H2O废液缸中 6.温度调节：+20°C - +60°C，调节步长：1°C；准确度：+/- 3°C；稳定性：+/- 1°C 7.封闭式染色，无污染 8.废液分离收集

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 全自动染色机主机; 1台. 2; 样品装载架; 1套. 3; 恒温装置; 1套. 5; 染色管路; 1套. 6; 染色液泵; 2个. 7; 废双蒸水瓶; 1个. 8; 双蒸水瓶; 1个. 9; 染色瓶; 1个. 10; 废液瓶; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号 38-1.全自动免疫组化染色仪（进口1台-神经外科张）

一、功能用途

用于实验室全自动免疫组化染色。

二、性能指标

*1.切片及试剂数量：每次可同时染色36张切片，可放置试剂瓶40个。 2.使用标本范围：石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等； *3.适用染色范围：免疫组化，免疫荧光，特染及HE染色等； 4.使用试剂：全开放系统，可以根据需要使用任何厂家试剂； 5.二维编码系统：用户自定义试剂及玻片信息，生成二维码，避免人为错误； 6.加样位置：根据组织在玻片上的位置可调； 7.加样方式：恒定气流吹排液体后，定位滴加，试剂更均匀； 8.切片洗涤：可设置洗涤次数，缓慢均匀冲洗，保证效果。 *9.最小加液量：每次最小加液量≤100ul 10.加样头：每次加样后自动超声清洗，避免交叉污染； 11.试剂量检测系统：每次运行前，根据玻片数量计算所需试剂量，自动检测试剂瓶中试剂量，提供精准的试剂量，如果需添加会自动提示； 12.清洗功能：自动记录切片染色数目，根据染片数设置清洗频率，自动提醒清洗时间；随机配DAB去除试剂盒； 13. 抗原修复仪与染色机分体操作，减少每轮的运行时间； 14.软件应用：中文操作界面，根据自己的操作流程设置应用程序；根据每张玻片的组织大小，可调整每张玻片试剂用量，最小体积80ul，最大体积600ul；可同时运行不同的染色程序； 15.排液系统：有毒、无毒液体分开排放；并且可根据客户需求调整分流液体步骤。 16.试剂瓶底锥形设置，最小残液量≤200ul 17.文件打印系统：可输出pdf文件或根据用户需要配置打印机，打印程序报告； 18.与医院信息管理系统兼容。

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1. 2; 抗原修复仪; 1. 3; 抗原修复液; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）该产品在市内三甲教学医院暂无销售 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号38 -2.全自动免疫组化染色仪（进口3台-病理科1/血液科1）

一、功能用途

主要用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测

二、性能参数

*1.在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、原位杂交等 2.同批切片样本同时加载或取出 3.可根据免疫组化检测ALK，Her2等指标 *4.玻片处理能力：≥20张玻片/循环 *5.所有试剂必须有CFDA注册证 6.每一片玻片具有可完全独立处理不同的染色方案，具有独立加热板加热（从室温至100 ℃） 7.能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂，一抗加量≤100uL，全玻片覆盖。 8.不同片位可自动加抗体或手工加样 9.具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂 10.具有数据储存功能、打印功能和质量控制系统。

三、配置要求：

一、病理科配置; 单台配置. 序号; 分项配置; 数量. 1; 主机; 1个. 2; 电脑; 1个. 3; 试剂桶; 1个. 4; 电子标签打印系统; 1个. 5; 切片标签套装; 1个. 6; 废液桶; ≥3个. 7; 带刻度试剂桶; 1个. 8; 显示器; 1个. 9; 打印机; 1个. 10; 电源; ≥3个. 二、血液科&神内科配置. 1; 染色模块; 1个. 2; 计算机及控制系统; 1个. 3; 废液模块; 1个. 4; 标签打印机; 1个. 5; 废液桶及滑轮车; 1个. 6; 缓冲液桶; ≥3个. 7; 显示器; 1个. 8; 打印机; 1个. 9; 电源; ≥3个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号38-3. 全自动特殊染色机（进口1台-病理科）

一、功能用途

主要用于病理组织标本的全自动特殊染色

二、性能参数

1.全自动特殊染色，中途无人干预，包含烤片，脱腊等前处理 2.液盖膜涡流混匀、单片独立温控，各种染色方案兼容 3.不同染色项目兼容，可同时完成多种染色项目 4.玻片加载能力：一次性加载≥20张切片，包含25个试剂位 5.所有配套试剂均具备CFDA注册证 6.具备自动试剂管理功能和玻片条码标签识别 7.具备数据储存功能和质量控制系统，随时查阅染色进度、完成状态、历史数据及故障信息

三、配置要求：

序号; 分项配置; 数量. 1; 染色模块; 1个. 2; 自动射流模块; 1个. 3; 废液模块; 1个. 4; 载玻片抽屉; 1个. 5; 试剂架; 1个. 6; 缓冲液桶; 3个. 7; 配液桶套装; 1个. 废液桶滑轮车; 1个. 标签打印机; 1个. 电脑主机; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号39.全自动封片机（进口1套-肾内科）

一、主要用途

用于染色玻片自动封片

二、性能指标

*1.速度：≥600个载玻片/小时 2.封片剂：可以选择任何品牌封片剂，最大滴加容量300ul/张玻片 3.载玻片：26x76x1 mm，25x75x1 mm；磨边或切边 *4.载玻片提篮：2 x 19 个载玻片，2 x 30个载玻片 5.盖玻片：24x40 mm、24 x 50、24x55和24x60；最多同时放置300个 6.封片剂滴加：泵出，线状滴加在盖玻片上，滴加位置、封片剂量可控制 7.盖片方式：压步式放置盖玻片—真空吸起盖玻片，倾斜接触载玻片 8.报警：故障鸣笛报警

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 进片系统; 1. 3; 传输系统; 1. 4; 封片系统; 1. 5; 输出系统; 1.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

号40-1.振动切片机（进口1台-神经内科）

一、功能用途

用于特殊神经病理学试验的固定组织切割，在电生理细胞注射实验中广泛被应用于拉制微电极工具

二、性能指标

（一）振动切片机 *1.带振动刀片的全自动切片机，可自动切片和半自动切片 2.切片厚度：手动/自动以1μm递增；最厚≥900μm；切片厚度可调。 3.切片范围：1-40mm（可调） 4.切片频率：1-100Hz±10% 5.切片振幅：5级可调：0.2；0.4；0.6；0.8；1mm 6.切片速度：0.025-2.5mm/s±10% 6.样品垂直行程：≥14mm（电动） 7.样品定位:可旋转360°，样品座:可旋转：0 -10° 8.可以适用常规刀片，注射刀片或者蓝宝石刀片，整片剃须刀可以插入刀架，刀架可翻折90° 9.照明:LED，多档可调。 （二）水平拉制仪 1.电脑控制，可编写并存贮≥100个拉制程序 2.自带抽气装置，湿度控制和过滤系统。 3.每次拉制产生两个对称的电极，重复性好 4.拉制电极：尖端≤0.1um 5.拉制程序可写保护锁

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 振动切片机主机; 1. 2; S型刀架. 3; 放大镜; 1. 4; 样品托; 1. 5; S型缓冲盘; 1. 6; 工具箱. 7; 内六角扳手; 1. 8; 拉制仪主机. 9; 盒型加热片. 10; 简装玻璃管; 1. 11; 简装玻璃管; 1. 12; 简装玻璃管; 1. 13; 电极储存罐; 1. 14; COOKBOOK电极制作指南; 1. 15; 说明说一套; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包40-2.石蜡切片机（进口品牌3台-输血1/神外张1/肾内1）

一、主要用途

用于石蜡切片

二、性能指标

*1.切片厚度：1-100μm 2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm 3.切片计数功能：LCD显示 *4.水平电动进样：≥24mm 5.垂直手动样品行程：≥70mm 6.静音样品回缩：40μm 7.刀架：适用于宽刀片或窄刀片 8.可X/Y轴调节，8度水平定位样本 9.废屑槽可拆卸 10.具备储物盘功能 11..手轮有安全锁定系统 *12.标配切片转移系统

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 手轮; 1. 3; 刀架底座; 1. 4; 刀架; 1. 5; 切片转移系统; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号40-3.冰冻切片机（进口品牌3台-神经张1/输血1/肾内1）

一、功能用途

用于实验室快速冰冻切片

二、性能指标

1.中文彩色触摸屏≥7英寸 *2.刀架及样品头的主动制冷：刀架温度调节范围：≥-5～-35℃，样品头温度调节范围：≥-50℃～10）3 可存储3个常用的切片程序，针对不同组织设定不同的切片温度 *4速冻台位点≥19个，速冻台最低制冷温度≤-60℃ 5切片厚度：0.5～100μm 0.5–2μm步进0.5μm 2μm–10μm 步进1μm 10μm–20μm步进2μm 20μm–50μm步进5μm 50μm–100μm步进10μm *6.进样行程：水平电动≥45mm，垂直电动≥60mm 7.消毒方式：喷雾或紫外 8.配置冰冻切片染色机 8.1可直接放在冰冻切片机上，方便染色 8.2总站点15个、试剂缸14个，收集站1个，可容纳13张玻片 8.3试剂缸容量：≥100 ml 8.4染色时间：≤20秒/缸

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量; 备注. 1; 电动冰冻切片机主机; 1台. 2; 刀架; 1套. 3; 刀片（50张/盒）; 2盒. 4; 玻片（50张/盒）; 5盒. 5; 多色包埋剂; 1000ml. 6; 冰冻切片染色机; 1. 7; HE染色剂; 950ml. 8; 消毒液; 1000ml.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号41-1.组织石蜡包埋机（进口1套-输血科）

一、主要用途

用于组织包埋

二、性能指标

1.石蜡出口控制夹可旋转，高度可调 2.石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹 3.工作台面可供预热超过20个包埋盒模子 4.预热的废蜡槽可拆卸 5.石蜡槽与工作台面及内置预热槽温度范围：50℃-75℃，精度1℃ *6.热台温度范围：50℃-75℃，精度1℃ 7.LED照明 8. LCD触摸屏≥5英寸 *9.石蜡槽≥4升 10.包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理 11.排蜡系统≥8个排蜡孔 12.支持弯头镊子和修蜡刀 13.全金属外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 包埋机热台; 1台. 2; 包埋机冷台; 1台. 3; 电源线; 2根. 4; 配套工具; 1套.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号41-2.组织石蜡包埋机（国产1套-皮肤科）

一、主要用途

用于组织包埋

二、性能指标

1.蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸、储镊块温度控制：常温～99℃ *2.冷台温度：常温～零下20℃ *3.蜡缸容积：≥3.0L 4.具有包埋上位照明系统 5.具备自动开机功能，可设置每天不同的开机时间。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 包埋机热台; 1. 2; 包埋机冷台; 1. 3; 电源线; 2. 4; 配套工具; 1.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号42.包埋盒书打号机（进口/国产4套-病理2/中心1/肾内1）

一、主要用途分包

用于病理标本包埋盒的号码（标记）打印。

二、性能指标

1.采用激光打印，无需专用打印耗材 *2.装载容量≥300个包埋盒 3.根据要求，可自动选择不同规格或不同颜色的包埋盒进行打印，并自动整齐排序 4.确保打印出的二维码100%可扫描 5.可开闭的半透明观察窗，方便观察打印过程，可随时添加包埋盒进行特殊打印 6.打印内容包含:1个二维码， 8个以上个字段的数字或字符信息 *7.打印速度≥15个包埋盒/分钟，并整齐收集排列 8.可与医院的HIS或LIS系统联接 9.可在包埋盒平面台阶上打印医院名称、日期等相关信息 10.可自由实现多级灰度打印 11.打印软件可实现批量打印和单独打印，可自定义打印字段名称 12.打印在包埋盒上的字迹耐刮擦，耐有机溶剂 13.待打印列表具有断电自动数据恢复功能,不会丢失数据 14.可将已打印信息导出为文件,方便进行统计分析

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 包埋盒打印机; 1台. 2; 包埋盒; 500个. 3; 打印机系统管理及应用软件; 1套. 4; 打印数据线; 1根. 5; 螺丝刀; 2把.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号43.玻片打号机（进口/国产4套-中心1/血液2/肾内1）

一、主要用途

病理制样时载玻片的号码（标记）打印

- 性能指标

1. 喷墨或热转印打印 *2.打印速度≥15张载玻片/分钟 *3.玻片上载容量≥72片 4.触摸屏≥8英寸 5.可打印各种符号，字符和汉字 6.可连接医院LIS/HIS兼容 7.具有WIFI功能，可实现无线连接 8.具有RJ45接口，可有线联接网络

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 二维码扫描枪; 1把. 3; USB数据线; 1条. 4; RJ45接口; 1个. 5; 玻片; 200张.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号44.标本自动收集采血桌（国产8套-检验科）

一、主要用途

自动将标本收集归纳，实现标本实时采集、实时收集。

- 性能指标

1.采血桌尺寸：1200×600×780mm，可根据采血处规划量身定制； *2.传输速度：≥1.2m/s，可无级调速； 3.桌面材质：实验室专用理化板或实木烤漆+钢化玻璃两种材质，耐酸碱腐蚀，耐磨耐高温，易清洁消毒； 4.采血桌标配桌面副台+主机侧柜：副台方便采血护士存放特殊试管、采血和消毒用品，主机侧柜可存放耗材用品，并可设置垃圾收集口； 5.标本收集传输方式：封闭式皮带传输收集轨道，可根据需要选择标本自动传输方向和到达位置，灵活设定； 6.应急功能：各采血位配备紧急制动停止按钮，故障时可立即停止轨道传输； 7.配标本收集箱，具备满仓报警功能、收集箱抽空提醒和自动停止传输功能，防止标本溢出和掉落丢失； 8.收集箱配替换收纳盒：标本收集箱下层配备用替换收纳盒，当收纳盒装满时可即时交替使用。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 采血桌; 1台. 2; 桌面副台; 1个. 3; 主机侧柜; 1个.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号45.荧光原位杂交分析系统（国产1套-病理科）

一、主要用途

用于分子病理--荧光原位杂交（FISH）图像观察、采集分析以及报告生成发布。

二、性能指标

（一）软件 1.组型单体自动切割,提取;交叉组型单体自动分离 2.自动核型配对 3.实现屏幕显示与显微镜下图像同等清晰,满足自动识别的图像需求 4.图像压缩技术,支持GIF、JPEG、TIF和BMP图像格式文件,为染色体信息提供稳定、安全的图像载体 5.放大、缩小、平滑、锐化等专业的图像识别预处理技术 6.整个视场图像或单体的放大、缩小、倒置、镜像、旋转、拉直、移位 7.整幅、单个染色体图像的多种增强效果 8.完全、准确量化的标准模式图:ISCN-400、ISCN-550、ISCN-850 9.精确提取目标染色体信号与标准ISCN模板分类对比、统计学分析,检索自动识别数据 10.图片文件直接保存入数据库,真正实现电子档案的数据库管理 11.病例资料检索方便临床医生从大量历史资料中查找精确数据信息 12.实现同一实验室内病历录入、图像采集、核形分析和打印输出 13.提供不同科室的资源共享 14.全自动染色体核形配对，并能采集符合世界范围细胞遗传学家所要求的最高质量细胞分裂中期图像 15.自动分割成单条染色体，染色体分类基于G,Q,R或者DAPI的分类标准 16.可利用标准的ISCN模板，条带的比较，染色体的拉伸，分类比较，统计学分析或条带增强的方法来进行染色体核形图的详细分析 17.可最小干预的采集多探针荧光图像，所采集的荧光图像可以在超高分辨率的荧光屏上显示，并可由软件来实现对图像的增强，测量和注释。 18.利用背景抑制和探针增强功能产生完美的FISH合成图像，便于图像的打印输出和归档，所有过程在数秒内完成 19.背景清除，图像和文字编辑功能 20.系统提供注释，图像编辑，储存，打印图像的功能 21.具备荧光信号增强功能 *22.需提供软件CFDA注册证 （二）硬件性能 1.进口摄像头，单色，兼容多通道融合拍摄FISH信号 2.最大像素：≥140万物理像素 3.光传感器：原装进口相机（彩色） 4.桢频：≥25fps 5.光学端口：C-Mount 6.最佳拍摄：明场，暗场，荧光 *7.制冷模式：半导体制冷

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 医学图像分析工作站; 1个. 2; 高清系列显微CCD相机; 1台. 3; 红绿双通道滤光片（适用于Olympus BX51显微镜）; 1个.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或全国至少一家同级别三甲医院的用户名单及采购证明。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号46.全自动动态血沉分析仪（进口/国产8台-检验5/健康管理3）

一、主要用途

适用于测量人体红细胞的沉降率

二、性能指标

1.检测管：真空采血管 *2.样本量：≤2.0mL *3.检测时间：≤30分钟 4.检测精度：≤0.30mm/h； *5.重复性：CV≤15% 6.配置条码阅读器

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 光盘; 1个. 3; 托盘; 1个. 4; 热敏打印纸; 2卷. 5; 废液瓶; 2个. 6; 标准样本架; 4个. 7; 内置条码扫描仪（标配）; 1个.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或全国至少一家同级别三甲医院的用户名单及采购证明。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号47.精子采集仪（国产1台-泌尿外科）

一、主要用途

用于男性生殖患者采集精液

二、性能指标

1.按摩次数：≥60次/分 2.往复运动次数：每分钟1-150次，可调 3.往复运动行程:30-50mm 4.按摩频率：1.0Hz±10% 5.取精筒运动频率：2.5Hz±20% 6.取精桶内壁可变范围：直径10-30mm 7.可升降高度：≥50mm 8..恒温腔体：10～36℃ 9.取精器，方便取精；取精桶能根据人体高度电动上下调节； *10.≥10英寸容触摸屏 *11.支持wifi、3G无线和以太网 *12.无线蓝牙耳塞，佩戴方便，增强立体音感

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 采集主机; 一台. 2; 耳机; 一副. 3; 存储U盘; 一个. 4; 隔离套; 五只. 5; 取精皮套; 两个.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）或全国至少一家同级别三甲医院的用户名单及采购证明。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号48-1. 临床型落地式亚高速冷冻离心机（进口2台-神外张1 /输血1）

一、功能用途

主要用于各种亚细胞和病毒组分的细胞分离和收集等

二、性能参数

*1.最高转速≥25,000 rpm，最大相对离心力≥80,000 × g，最大容量≥6L *2.具备真空系统 *3.具备第一类医疗器械备案凭证 4.转速控制精度≤±25 rpm 5.触摸式液晶显示屏 *6.温控范围：-10°C至40°C 7.具备转头自动识别功能 8.具备中文操作界面 9.噪音≤60dB 10.具备密码保护功能，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理 11.安全功能;转头不平衡检测、超速保护、超温保护等

三、配置要求（单台）：

输血科配置. 序号; 分项配置; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 8×50mL定角转头; 1个. 3; 50mL PP离心瓶; 50个. 4; 10mLPC离心瓶; 25个. 5; 10mL适配器; 8个. 6; 6×500mL定角转头; 1个. 7; 500mL PP离心瓶; 12个. 神外科配置. 1; 主机; 1台. 2; 8×50mL定角转头; 1个. 3; 50mL PP离心瓶; 100个. 4; 6×500mL定角转头; 1个. 5; 500mL PC离心瓶; 24个. 6; 6×250mL定角转头; 1个. 7; 250mL PP离心瓶; 24个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号48-2.落地式超高速冷冻离心机（进口1台-心内1 ）

一、功能用途

主要用于血液肿瘤基因PCR检查的标本制作

二、性能参数

*1.最高转速≥70,000 rpm，最大相对离心力≥500,000 × g，最大容量≥4L 2.具备真空系统 *3.转速控制精度≤±50 rpm 4.触摸式液晶显示屏 *5.温控范围：0°C至40°C，温度控制精度：±0.5°C 6.具备中文操作界面 7. 噪音≤60dB 8.具备密码保护功能，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理 9.安全功能;转头不平衡检测、超速保护、超温保护等

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置; 数量. 1; 6×38.5mL水平转头; 1个. 2; 38.5mL UC离心管; 100个. 3; 38.5mL PP 离心管; 100个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号48-3. 临床型落地式超速冷冻离心机（进口1台-血液）

一、功能用途

主要用于线粒体与内质网等亚细胞结构的分离与提取

二、性能参数

*1.最高转速≥30,000 rpm，最大相对离心力≥110,000 × g，最大容量≥4L *2.具备真空系统 *3.具备第一类医疗器械备案凭证 4.转速控制精度≤25 rpm 5.采用触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作 6.具备中文操作界面，以方便使用 7.主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程 8.具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件 9.加/减速设定≥9/10 10.安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置; 数量. 1; 6×38.5mL水平转头，最大相对离心力≥100,000 × g; 1个. 2; 38.5mL UC离心管; 100个. 3; 38.5mL PP 离心管; 100个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号49-1. 台式高速冷冻离心机（进口11台-输血5/药剂1/普外1/血液科3/神外1 ）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥18,000rpm，最大相对离心力≥28,000 ×g *2.最大容量： ≥1600mL 3.显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。 4.安全功能：转头不平衡检测，超速/超温保护，自动安全门锁及机身精钢设计 5.温控范围：-10°C至40°C

三、配置要求（单台）：

输血科-1. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 10×10mL定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 3; 8×50mL定角转头; 1个. 4; 24×1.5mL 定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 5; 4×400mL水平转头; 1个. 6; 15mL、50mL锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 输血科-2. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 10×10mL定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 3; 8×50mL定角转头; 1个. 4; 24×1.5mL 定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 5; 24×1.5mL 水平转头，最高转速≥12,000rpm; 1个. 6; 4×400mL水平转头; 1个. 7; 15mL、50mL锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 8; 酶标板转头，最高转速≥4,500rpm; 1个. 9; 10mL原厂PP带旋盖离心瓶，最大耐受离心力≥50,000 ×g; 20个. 输血科-3. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 24×1.5mL 水平转头，最高转速≥12,000rpm; 1个. 3; 4×400mL水平转头一个; 1个. 4; 15mL（直径12mm）、50mL（直径28.5mm）锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 输血科-4（共计两台，以下配置为单台配置）. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 4×400mL水平转头; 1个. 3; 15mL、50mL锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 药剂科. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 10×10mL定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 3; 8×50mL定角转头; 1个. 4; 24×1.5mL 定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 5; 4×400mL水平转头; 1个. 6; 15mL、50mL锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 普外科. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 24×1.5mL 水平转头，最高转速≥12,000rpm; 1个. 3; 4×400mL水平转头一个; 1个. 4; 15mL（直径12mm）、50mL（直径28.5mm）锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 血液科-1（共计两台，以下配置为单台配置）. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 24×1.5mL 水平转头，最高转速≥12,000rpm; 1个. 3; 4×400mL水平转头一个; 1个. 4; 15mL（直径12mm）、50mL（直径28.5mm）锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 血液科-2. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 24×1.5mL 定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 3; 4×400mL水平转头一个; 1个. 4; 15mL（直径12mm）、50mL（直径28.5mm）锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 神外科. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 10×10mL定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 3; 8×50mL定角转头; 1个. 4; 24×1.5mL 定角转头，最高转速≥18,000rpm; 1个. 5; 24×1.5mL 水平转头，最高转速≥12,000rpm; 1个. 6; 4×400mL水平转头; 1个. 7; 15mL、50mL锥型适配器（用于4×400mL水平转头）; 各4个. 8; 酶标板转头，最高转速≥4,500rpm; 1个. 9; 10mL原厂PP带旋盖离心瓶，最大耐受离心力≥50,000 ×g; 20个. 10; 10×15mL锥底转头; 1个. 11; 6×85mL定角转头; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号49-2. 台式中高速离心机（进口6台-放射1/输血2/药剂1/神外2）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥14,000rpm，最大相对离心力≥20,000 ×g， *2.最大容量： ≥1000mL/次。 3.显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。 4.安全功能：转头不平衡检测，超速/超温保护 5.温控范围：-9°C至40°C

三、配置要求（单台）：

放射. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 6×85mL 定角转头; 1个. 3; 24×1.5mL定角转头; 1个. 输血（共计两台，以下配置为单台配置）. 1; 离心机主机; 1台. 2; 6×50mL或者8×50mL 定角转头; 1个. 3; 6×15mL或者8×15mL尖底定角转头; 1个. 药剂. 1; 离心机主机; 1台. 2; 24×1.5mL或者18×1.5mL定角转头; 1个. 3; 6×50mL或者8×50mL尖底定角转头; 1个. 神外（共计两台，以下配置为单台配置）. 1; 离心机主机; 1台. 2; 6×50mL或者8×50mL 定角转头; 1个. 3; 6×15mL或者8×15mL尖底定角转头; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号49-3. 台式中高速大容量冷冻离心机（进口2台-神外2）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥14,000rpm，最大相对离心力≥20,000 ×g， *2.最大容量： ≥1600mL/次。 3.显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。 4.安全功能：转头不平衡检测，超速/超温保护 5.温控范围：-9°C至40°C

三、配置要求（单台）：

神外（共计两台，以下配置为单台配置）. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 4×750mL水平转头; 1个. 3; 15mL和50mL尖底适配器; 各4个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号49-4. 台式低速冷冻离心机（进口1台-中心1）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥4,000rpm，最大相对离心力≥3,000 ×g， *2.最大容量： ≥400mL/次。 3.显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。 4.安全功能：转头不平衡检测，超速/超温保护 5.温控范围：-9°C至40°C

三、配置要求（单台）：

神外（共计两台，以下配置为单台配置）. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 6×85mL水平转头; 1个. 3; 15mL和50mL尖底适配器; 各6个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号49-5. 台式高速冷冻离心机（国产1台-肾内1）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥18,000rpm，最大相对离心力≥24,000 ×g， *2.最大容量： ≥400mL/次。 3.显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。 4.安全功能：转头不平衡检测，超速/超温保护 5.温控范围：-9°C至40°C

三、配置要求（单台）：

神外（共计两台，以下配置为单台配置）. 序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 24×1.5mL定角转头; 1个. 3; 12×5mL定角转头; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号50-1. 高速台式离心机（进口3台-检验3）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥14,000rpm，最大相对离心力≥22,000 ×g， *2.最大容量： ≥100mL/次。 3.显示功能：数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。 4.安全功能：转头不平衡检测，超速/超温保护

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 48×1.5mL定角转头; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号50-2. 低速台式离心机（进口3台-神外2/心内1）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥4,000rpm，最大相对离心力≥3,000 ×g， *2.最大容量 ≥400mL/次。 3.控制精度：从100rpm到最高转速，增幅为100rpm； 4.时间设定最长为99分钟，或选择连续运转； 5.所有转子在最大的载重量时，加速到最高转速时间<18秒，减速时间≤16秒； 6.自动开盖功能； 7.旋钮和数字显示，易于阅读； 8.根据需要设置rpm/rcf值并转换； 9.转子和适配器可以整体高压灭菌；符合IEC1010-2-020 国际最高安全标准；

三、配置要求（单台）：

神外（共计两台，以下配置为单台配置）. 序号; 分项配置; 数量. 1; 4*85ml水平转子; 1个. 2; 15ml尖底管适配器; 4个. 3; 50ml尖底管适配器; 4个. 心内. 序号; 分项配置; 数量. 1; 8*15ml水平转子; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号50-3. 中型台式低速离心机（国产2台-健康管理1/输血1）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥5,000rpm，最大相对离心力≥4,000 ×g， *2.最大容量 ≥1000mL/次。 定时范围：1s-99min

三、配置要求（单台）：

健康管理1/输血1. 序号; 分项配置; 数量. 1; 1个定角转子; 1个. 2; 76孔针孔采血管适配器; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号51. 微量台式离心机（进口26台-神外10/中心2/内分泌1/输血6/呼吸7）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥14,000 rpm *2.最大相对离心力≥20,000xg 3.最大容量≥24×1.5/2.0mL 4．时间设定：99分钟59秒、连续离心、瞬时离心 5. .温控范围：-9°C至40°C

三、配置要求（单台）：

神外2/中心2/内分泌1/输血2/呼吸4. 序号; 分项配置; 数量. 1; 微量台式冷冻离心机主机; 1台. 2; 24×1.5/2.0mL定角转头; 1个. 输血4/呼吸3/神外8. 序号; 分项配置; 数量. 1; 微量台式离心机主机（不需要冷冻）; 1台. 2; 24×1.5/2.0mL定角转头; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号52. 掌上离心机（进口1台-心内1）

一、功能用途

主要用于完成细菌收集、蛋白沉淀、核酸提取、细胞分离等研究领域。

二、性能参数

*1.最高转速≥12,000 rpm *2.最大相对离心力≥14,000xg 3.最大容量≥12×1.5/2.0mL

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置; 数量. 1; 离心机主机; 1台. 2; 12×1.5/2.0mL定角转头; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号53 -1. 十万分之一天平（妇产科生殖中心1台、中心实验室1台、药剂科1台-进口）

一、功能用途

用于实验样品的精确称重

二、性能参数

*1.精度 ：0.01mg，称量范围 ：0-80g *2.精度 ：0.1mg；称量范围 ：80-220g 3.除皮范围： 0-220 g 4.响应时间： ≤3 s 5.重复性 ：≤± 0.02 mg 6.线性 ：≤± 0.2 mg 7.校准方式 ：自动校准，内部校准 8.内置RS232标准接口/USB接口，可连接打印机、电脑 9.动态温度补偿 10.全自动故障诊断 11.多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、多种单位换算 12.四级防震 13.超载保护

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 防风罩; 1组. 3; 秤盘; 1组. 4; 电源适配器; 1组.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号53 -1. 十万分之一天平（妇产科生殖中心1台、中心实验室1台、药剂科1台-进口）

一、功能用途

用于实验样品的精确称重

二、性能参数

*1.精度 ：0.01mg，称量范围 ：0-80g *2.精度 ：0.1mg；称量范围 ：80-220g 3.除皮范围： 0-220 g 4.响应时间： ≤2 s 5.重复性 ：≤± 0.02 mg 6.线性 ：≤± 0.2 mg 7.校准方式 ：自动校准，内部校准 8.内置RS232标准接口/USB接口，可连接打印机、电脑 9.动态温度补偿 10.全自动故障诊断 11.多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、多种单位换算 12.四级防震 13.超载保护

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 防风罩; 1组. 3; 秤盘; 1组. 4; 电源适配器; 1组.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号53-2. 万分之一天平（中心实验室1台、输血实验室2台、呼吸研究所2台、消化科实验室1台、神外实验室（张）2台、药剂科实验室1台-进口）

一、功能用途

用于实验样品的精确称重

二、性能参数

*1.精度 ：0.1mg，称量范围 ：0-220 g 2.除皮范围： 0-220g 3.响应时间： ≤2 s 4.重复性 ：≤± 0.1 mg 5.线性 ：≤± 0.2 mg 6.校准方式 ：自动校准，内部校准 7.内置RS232标准接口/USB接口，可连接打印机、电脑 8.动态温度补偿 9.全自动故障诊断 10.多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、多种单位换算 11.四级防震 12.超载保护

三、配置要求：

配置名称; 数量. 主机; 1台. 防风罩; 1组. 秤盘; 1组. 电源适配器; 1组.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号53-3. 百分之一天平（中心实验室2台、神外实验室（张）2台-进口）

一、功能用途

用于实验样品的精确称重

二、性能参数

*1.精度 ：10mg，称量范围 ：0-4000g 2.可读性 ：10mg 3.除皮范围:0-4000g 4.响应时间:≤2s 5.重复性 :≤± 10 mg 6.线性 ：≤±20 mg 7.校准方式 ：自动校准, 内部校准 8.内置RS232标准接口/USB接口，可连接打印机、电脑 9.动态温度补偿 10.全自动故障诊断 11.多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、多种单位换算 12.四级防震 13.超载保护

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 防风罩; 1组. 3; 秤盘; 1组. 4; 电源适配器; 1组.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号54-1. 立式高压灭菌器（≥80L）（检验科1 台、心内科实验室1台、肿瘤研究所1台、神外实验室（张）1台-国产）

一、功能用途

用于玻璃器皿、培养基和金属器械等实验器具的高温高压消毒

二、性能参数

*1.有效容积：≥80L *2.灭菌压力：-0.1MPa～0.25MPa *3.灭菌温度：105～135℃，精度：0.1℃ 4.灭菌时间：1-99h，可选 5.保温温度：40.0～60.0℃ 6.腔体材料：不锈钢 7.具备超温报警断电，门安全联锁装置、超压自泄、过压保护和故障自检功能 8.需承担安全阀和压力表的首次检测费用 9.内置蒸气收集瓶

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 门垫圈; 2套. 3; 排水管; 1根. 4; 安全阀; 2个. 5; 不锈钢消毒提篮; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号54-3. 立式高压灭菌器（≥50L）（输血科1台-国产）

一、功能用途

用于玻璃器皿、培养基和金属器械等实验器具的高温高压消毒

二、性能参数

*1.有效容积：≥50L *2.灭菌压力：-0.1MPa～0.28MPa 3.灭菌温度：105～135℃，精度：0.1℃ 4.灭菌时间：1-60min，可选 5.保温温度：40.0～60.0℃ 6.腔体材料：不锈钢 7.具备超温报警断电，门安全联锁装置、超压自泄、过压保护和故障自检功能 8.需承担安全阀和压力表的首次检测费用

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 门垫圈; 2套. 3; 排水管; 1根. 4; 安全阀; 2个. 5; 不锈钢消毒提篮; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号54-4. 卡式灭菌器（麻醉科3台-进口/国产）

一、功能用途

用于可耐受蒸汽压力的麻醉科手术器械做快速灭菌，满足连台手术需要

二、性能参数

*1.功能：触摸屏操作，自动程序，智能提示，全中文显示，液晶屏实时显示灭菌过程，支持互联网在线实时显示运行状态，支持远程管理与诊断 *2.灭菌腔容积：≥5L 3.标准灭菌盒尺寸（内部）：长38cm，宽18cm，高7.5cm 4.灭菌温度：121 c°，134 c° *5.灭菌时间：134c°，≤3.5min；121c°，≤15min 6.自动循环设置：1个N级灭菌循环，6个S级灭菌循环 7.循环全过程时间： 非包裹N级，≤11min 非包裹S级，≤13min

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 灭菌器主机; 1台. 2; 卡式灭菌盒; 1个. 3; 排水管; 1根. 4; 消毒支架; 1个. 5; 干燥剂; 1瓶. 6; 水瓶（含瓶盖、接口、冷凝器）; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号55. 电热蒸汽发生器（中心实验室1台-国产）

一、功能用途

用于动物饮用水在线灭菌设备提供蒸汽

二、性能参数

1.电热管功率：≤80KW 2.额定蒸发量：≥80 Kg/h 3.工作压力：0～0.7 Mpa 4.功能要求：具有自动加水、压力自动控制、缺水自动保护、超压自动保护和过电流自动保护的控制功能 5.材质：碳钢/不锈钢 6.控制：具有电热管单、双组自动转换、手动进水、手动排污功能； 7.占地面积:0.5m2

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 安全阀; 1个. 3; 压力表; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号56-1.实时荧光定量PCR仪（5色---进口2台 病理科1/神外科张1）

一、功能用途

用于绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的SNP 分析和熔解曲线分析

二、性能参数

*1.荧光通道数：≥5色荧光检测通道，能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光。 *2.样品检测通量：≥96个。 3.反应体系：20-100ul 4.光源：激发光源为高能卤钨灯或全波长LED灯 5.配有光源使用时间监测系统，监测光源的光强变化 6.检测器：高分辨CCD检测器或高分辨的PMT检测器 7.检测方式：采用整板一次成像检测，避免逐孔检测导致的时间误差。 8.温控范围：4-100℃。 9.温度精度：≤±0.25℃ 10.温度均一性：≤±0.5℃ 11.不带梯度功能 12.动态范围：≥9个数量级 13.能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标 14.配备原版引物探针 15.可提供原厂生产microRNA的试剂盒、SNP检测试剂盒、基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒等，以及相对应的分析软件。 16.试剂耗材全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板。 *17.仪器具有医疗器械注册证

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置; 数量. 1; 荧光定量PCR仪主机; 1台. 2; 计算机工作站; 1套. 3; 数据收集分析软件; 1套. 4; 装机验证试剂盒; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号56-2. 实时荧光定量PCR仪（4色—进口3台 神经内科1/检验科2）

一、功能用途

用于绝对定量、相对定量、SNP 分析和熔解曲线分析

二、性能参数

*1.荧光通道数：≥4色荧光检测通道，能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光 *2.样品检测通量：≥96个 3.反应体系：0.1ml反应管，可做到5-30ul 4.反应模式：支持标准和快速两种反应模式，标准模式2小时内完成40个循环反应；快速模式40分钟内完成40个循环反应。 5.光源：激发光源为全波长LED灯 6.检测器：采用高分辨率PMT检测器 7.检测方式：采用整板一次成像检测 8.温控范围：4-100℃。 9.温度精度：≤±0.25℃ 10.温度均一性：≤±0.5℃ 11.具有温度梯度功能：由六个独立控温区组成，每个控温区可分别设定温度参数 12.梯度多重温度范围：1--25℃，可在一台仪器上同时进行6个或以上不同退火温度样品的同时检测 13.动态范围：≥9个数量级 14.仪器能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标 15.配备原版引物探针 16.可提供原厂生产的microRNA的试剂盒、SNP检测试剂盒、基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒等以及相对应的分析软件。 17.试剂耗材全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板 *18.仪器具有医疗器械注册证

三、配置要求：

序号; 分项配置; 数量. 1; 荧光定量PCR仪主机; 1台. 2; 计算机工作站; 1套. 3; 数据收集分析软件; 1套. 4; 装机验证试剂盒; 1套. 5; 操作使用说明书; 1份.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号56-3. 实时荧光定量PCR仪（3色—进口3台 骨科1/输血科2 ）

一、功能用途

用于绝对定量、相对定量、SNP 分析和熔解曲线分析

二、性能参数

*1.荧光通道数：≥3色荧光检测通道，能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光 *2.样品检测通量：≥96个。 3.反应体系：10-100ul 4.反应时间：≤40min 5光源：激发光源为全波长LED灯 6.检测器：高分辨PMT检测器 7.检测方式：采用整板一次成像检测 8.温控范围：4-100℃。 9.温度精度：≤±0.25℃ 10.温度均一性：≤±0.5℃ 11.升降温速率：≥3.5℃/s 12.动态范围：≥9个数量级 13.检测灵敏度：1个拷贝 14.仪器能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标 15.配备原版引物探针 16.可提供原厂生产的microRNA试剂盒、SNP检测试剂盒、基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒等，以及相对应的分析软件。 17.试剂耗材全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置; 数量. 1; 荧光定量PCR仪主机; 1台. 2; 计算机工作站; 1套. 3; 数据收集分析软件; 1套. 4; 装机验证试剂盒; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号57-1.高档梯度PCR仪（进口3台-病理科1/血液科2）

一、功能用途

用于实验室核酸扩增

二、性能参数

1. 样品基座：0.2ml×96孔 2.模块最高升降温速率≥3.9 ℃/秒 *3.样品最大变温速率≥3.35 ℃/秒 4.反应体积：10-80 µl 5.梯度优化功能：可同时运行≥6种不同退火温度的PCR程序 *6.最小/最大温度梯度：每相邻梯度模块区域间最大温差0.1-5℃，整个梯度模块温差0.5-25℃ 7.热盖温度范围：最高105℃ 8.温控范围：4.0-99.9 ℃，温度精准性 ± 0.25 ℃（35-99.9 ℃） 9.温度均一性：< 0.5℃ 10.显示屏：≥6.5英寸彩色触摸屏 11.连接口具备USB端口，具备10/100快速以太网接口，以便网络链接

三、配置要求（单台）

序号; 分项配置; 数量. 1; 96-孔PCR仪主机; 1台. 2; 初始配件套装; 1套. 3; 装机验证试剂盒; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号57-2. 中档梯度PCR仪（进口7台-呼吸所1/神外张2/神内1/输血3）

一、功能用途

用于实验室核酸扩增

二、性能参数

1.样品基座：0.2ml×96孔 - 2.温度范围:0～100℃； *3.最大模块变温速率≥4℃/Sec，最大样品变温速率≥3℃/Sec - *4.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5.温度梯度：样本模块有≥3个温度区域 *6.样本模块可同时运行至少三个不同温度，每相邻两个模块最大设置温差1℃-5℃ 7. 反应体积：10—100ul； 8.≥6.5英寸彩色触摸式显示屏

三、配置要求（单台）

序号; 分项配置; 数量. 1; PCR仪主机; 1台. 2; 起始耗材包; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号57-3. 三槽梯度PCR仪（进口1台-内分泌科）

一、功能用途

用于实验室核酸扩增

二、性能参数

*1.样品基座：0.2ml×32孔×3模块，三个模块完全独立，可同时运行不同的程序 - 2.温度范围:0～100℃ *3.最大模块变温速率≥6℃/Sec，最大样品变温速率≥4.4℃/Sec - 4.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5.反应体积：10—80ul 6.梯度功能：每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差≥5℃； 7.显示屏：≥8.4英寸LCD触摸式 - 8.具有USB记忆棒插槽，用于转移程序； 9.配备Wi-Fi连接装置，可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时连接仪器，查看仪器状态； - 10.具有断电自动保护功能。

三、配置要求

序号; 分项配置; 数量. 1; PCR仪主机; 1台. 2; PCR仪样本模块; 1套. 3; 起始耗材包; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号57-4. 双槽梯度PCR仪（进口1台-输血科）

一、功能用途

用于实验室核酸扩增

二、性能参数

*1.样品基座：0.2ml×48孔×2模块或0.2ml×32孔×3模块，各模块完全独立，可同时运行不同的程序； - 2.温度范围:0～100℃； *3.最大模块变温速率≥6℃/Sec，最大样品变温速率≥4.4℃/Sec - 4.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5.反应体积：10—80ul 6.梯度功能：每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差≥5℃； 7.显示屏：≥6.5英寸LCD触摸式 - 8.具有USB记忆棒插槽，用于转移程序； 9.配备Wi-Fi连接装置，可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时连接仪器，查看仪器状态； - 10.具有断电自动保护功能。

三、配置要求

序号; 分项配置; 数量. 1; PCR仪主机; 1台. 2; PCR仪样本模块; 1套. 3; 起始耗材包; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号58-1. 三槽普通PCR仪（进口1台-肾内科实验室）

一、主要用途

用于实验室核酸扩增

二、性能指标

1.最多可同时进行144个样品的反应 *2.最大升温速率4.5 ℃/s，最大降温速率4 ℃/s *4. 温度均一性：±0.3 ℃ *5. 温度准确性：±0.2℃ 6. 提供TOS温度优化程序，只需在一个界面设置参数，即可在三个样品槽间产生不同的系列温度，实现温度优化功能，相邻两槽间的温度差最大可达15 ℃以上 7. 可提供表格式和图形式两种不同的程序编辑界面，满足不同用户的使用习惯 8. 具有断电自动重启功能 9. 具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序 10. 仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息 *11. 热盖温度范围：30-108 ℃ *12. 超静音运行，最大噪音不超过45dB，给用户提供安静舒适的实验环境 13. 舒适：超大的7英寸彩色触摸屏，反应灵敏，可戴手套操作

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 带3×48孔样品槽; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号58-2. 单槽PCR仪（进口1台-检验科）

一、功能用途

用于实验室核酸扩增

二、性能参数

1.样品基座：0.2ml×96孔； - 2.温度范围:0～100℃； *3.最大模块变温速率≥4℃/Sec，最大样品变温速率≥3℃/Sec； - 4.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； *5.温度梯度：样本模块≥3个温度区域； 6.样本模块可同时运行至少三个不同温度，每相邻两个模块最大设置温差1℃-5℃； 7.反应体积：10—100ul； 8. 显示屏≥6.5英寸彩色触摸屏 9.具有USB记忆棒插槽，用于转移程序； 10.可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时连接仪器，查看仪器状态；

三、配置要求

序号; 分项配置; 数量. 1; PCR仪主机; 1台. 2; 起始耗材包; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号59-1. B2型单人操作生物安全柜（检验科2台、感控室1台、病理科-生物样本库1台、心内科实验室3台-进口/国产）

一、功能用途

用于提供有毒有害的实验室样品的安全操作平台，防止细胞操作过程中细胞污染，防止有害细菌、病毒对操作者的感染以及对环境的污染,可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验

二、性能参数

*1.具备CFDA注册 2.100%气体外排 3.操作区尺寸：≥900 x 550 x 600mm 4.进气流平均流速≥0.5m/s，下降气流平均流速≥0.3m/s *5.标配ULPA或HEPA超级高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999% 6.柜体表面具备抗菌涂层，避免细菌、微生物滋生污染 7.操作台面为一体成型不锈钢平面，无任何焊接或螺丝，可以取出，方便清洁及消毒 8.大屏数显微电脑程控系统，各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示 9.免维护风机系统，噪音≤60 dBA 10.荧光灯规格×数量≥36W×2 11.紫外灯规格×数量≥20W×1 12.照度（Lx）：≥800 Lx 13.高效过滤器: 配备进口高效滤膜

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 荧光灯; 2个. 3; 紫外灯; 1个. 4; ULPA或HEPA过滤器; 1块. 5; 外排管道; 1套. 6; 外排电机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号59-2. B2型双人操作生物安全柜（输血科1台-进口/国产）

一、功能用途

用于提供有毒有害的实验室样品的安全操作平台，防止细胞操作过程中细胞污染，防止有害细菌、病毒对操作者的感染以及对环境的污染,可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验

二、性能参数

*1.具备CFDA注册 2.100%气体外排 3.操作区尺寸：≥1250x 550 x 600mm 4.进气流平均流速≥0.5m/s，下降气流平均流速≥0.3m/s *5.标配ULPA或HEPA超级高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999% 6.柜体表面具备抗菌涂层，避免细菌、微生物滋生污染 7.操作台面为一体成型不锈钢平面，无任何焊接或螺丝，可以取出，方便清洁及消毒 8.大屏数显微电脑程控系统，各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示 9.免维护风机系统，噪音≤60 dBA 10.荧光灯规格×数量≥36W×2 11.紫外灯规格×数量≥20W×1 12.照度（Lx）：≥800 Lx 13.高效过滤器: 配备进口高效滤膜

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 荧光灯; 2个. 3; 紫外灯; 1个. 4; ULPA或HEPA过滤器; 2块. 5; 外排管道; 1套. 6; 外排电机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号59-3. A2型双人操作生物安全柜（内分泌科实验室2台-进口/国产）

一、功能用途

用于提供有毒有害的实验室样品的安全操作平台，防止细胞操作过程中细胞污染，防止有害细菌、病毒对操作者的感染以及对环境的污染,可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验

二、性能参数

*1.具备CFDA注册 2.30%气体外排，70%气体循环， 3.操作区尺寸：≥1250x 550 x 600mm 4.进气流平均流速≥0.5m/s，下降气流平均流速≥0.3m/s *5.标配ULPA或HEPA超级高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999% 6.柜体表面具备抗菌涂层，避免细菌、微生物滋生污染 7.操作台面为一体成型不锈钢平面，无任何焊接或螺丝，可以取出，方便清洁及消毒 8.大屏数显微电脑程控系统，各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示 9.免维护风机系统，噪音≤60 dBA 10.荧光灯规格×数量≥36W×2 11.紫外灯规格×数量≥20W×1 12.照度（Lx）：≥800 Lx 13.高效过滤器: 配备进口高效滤膜

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 荧光灯; 2个. 3; 紫外灯; 1个. 4; ULPA或HEPA过滤器; 2块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号59-4. A2型单人操作生物安全柜（呼吸研究所3台-进口/国产）

一、功能用途

用于提供有毒有害的实验室样品的安全操作平台，防止细胞操作过程中细胞污染，防止有害细菌、病毒对操作者的感染以及对环境的污染,可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验

二、性能参数

*1.具备CFDA注册 2.30%气体外排，70%气体循环， 3.操作区尺寸：≥900x 550 x 600mm 4.进气流平均流速≥0.5m/s，下降气流平均流速≥0.3m/s *5.标配ULPA或HEPA超级高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999% 6.柜体表面具备抗菌涂层，避免细菌、微生物滋生污染 7.操作台面为一体成型不锈钢平面，无任何焊接或螺丝，可以取出，方便清洁及消毒 8.大屏数显微电脑程控系统，各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示 9.免维护风机系统，噪音≤60 dBA 10.荧光灯规格×数量≥36W×2 11.紫外灯规格×数量≥20W×1 12.照度（Lx）：≥800 Lx 13.高效过滤器: 配备进口高效滤膜

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 荧光灯; 2个. 3; 紫外灯; 1个. 4; ULPA或HEPA过滤器; 1块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号59-5. A2型三人操作生物安全柜（神外实验室（张）2台-进口/国产）

一、功能用途

用于提供有毒有害的实验室样品的安全操作平台，防止细胞操作过程中细胞污染，防止有害细菌、病毒对操作者的感染以及对环境的污染,可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验

二、性能参数

*1.具备CFDA注册 2. 30%气体外排，70%气体循环， 3.操作区尺寸：≥1500x 550 x 600mm 4.进气流平均流速≥0.5m/s，下降气流平均流速≥0.3m/s *5.标配ULPA或HEPA超级高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999% 6.柜体表面具备抗菌涂层，避免细菌、微生物滋生污染 7.操作台面为一体成型不锈钢平面，无任何焊接或螺丝，可以取出，方便清洁及消毒 8.大屏数显微电脑程控系统，各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示 9.免维护风机系统，噪音≤60 dBA 10.荧光灯规格×数量≥36W×2 11.紫外灯规格×数量≥20W×1 12.照度（Lx）：≥800 Lx 13.高效过滤器: 配备进口高效滤膜

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 荧光灯; 2个. 3; 紫外灯; 1个. 4; ULPA或HEPA过滤器; 3块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号60-1. 气套式三气CO2培养箱（≥150L）（中心实验室1台-进口）

一、功能用途

用于模拟微生物、组织、细胞等生长环境，提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度，广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养

二、性能参数

1.内腔体积：≥150L 2.材质：箱体不锈钢 3.加热方式：至少4面加热 4.PT100温度传感器：≥2个，独立工作 5.双TFT液晶屏显示 6.控温范围：环境温度＋5℃～50℃，37℃温度稳定性：±0.1℃，温度均一性：0.3℃ 7.带有过温保护功能 8.采用NDIR红外/TC热导CO2传感器精确测量，具备自动零点校准功能 9.CO2浓度范围：0～20%，CO2浓度稳定性：±0.2%，CO2设置精度：±0.1% *10.氧气浓度控制范围：1至20%，控制精度：±0.1% 11.具有湿度控制以及显示功能 *12.灭菌方式:180℃下灭菌60分钟或90℃下湿热灭菌360分钟,含换气系统及所有传感器 13. 数据存储器：≥4GB，带有网络接口、电脑接口 14.校准方式：温度三点自校正；CO2浓度三点自校正； 15.报警：温度过高或过低，CO2浓度过高或过低，开门时间过长，气瓶空均有声音报警提示 16.高效过滤器: 配备进口高效滤膜

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 氧气模块; 1套. 3; 水盘; 1个. 4; 隔板; 2块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号60-2. 气套式CO2培养箱（≥150L）（呼吸研究所3台、内分泌科实验室2台、输血科实验室2台、神外实验室（张）4台-进口）

一、功能用途

用于模拟微生物、组织、细胞等生长环境，提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度，广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养

二、性能参数

1.内腔体积：≥150L 2.材质：箱体不锈钢 3.加热方式：至少4面加热 4.PT100温度传感器：≥2个，独立工作 5.双TFT液晶屏显示 6.控温范围：环境温度＋5℃～50℃，37℃温度稳定性：±0.1℃，温度均一性：0.3℃ 7.带有过温保护功能 8.采用NDIR红外CO2/TC热导传感器精确测量，自动零点校准功能 9.CO2浓度范围：0～20%，CO2浓度稳定性：±0.2%，CO2设置精度：±0.1% 10. 具有湿度控制以及显示功能 *11.灭菌方式:180℃下灭菌60分钟或90℃下湿热灭菌360分钟,含换气系统及所有传感器 12. 数据存储器：4GB，带有网络接口、电脑接口 13.校准方式：温度三点自校正；CO2浓度三点自校正； 14.报警：温度过高或过低，CO2浓度过高或过低，开门时间过长，气瓶空均有声音报警提示 15.高效过滤器: 配备进口高效滤膜

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 水盘; 1个. 3; 隔板; 2块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号60-3. 水套式CO2培养箱（≥171L）（血液科实验室2台-进口）

一、功能用途

用于模拟微生物、组织、细胞等生长环境，提供稳定的温度、二氧化碳浓度，广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养

二、性能参数

1.有效容积≥171L 2.温度范围：室温＋5℃～60℃ 3.温度均匀性：±0.2℃（at 37℃） 4.温度报警≥±0.1℃ 5.CO2探头：红外（IR）传感器/TC热导传感器 6.CO2控制范围：0-20%；读数精度：0.1% 7.CO2稳定性：±0.1%（at 5%）；报警条件：±1% 8.层架数≥3层，最多可达16层 9.污染控制：氧化铜材质的HEPA高效微粒空气过滤和抑菌系统 10.CO2进气具有加热和双重过滤装置 11.带抑制细菌生长功能 12.具有温度，气体的声光报警装置 13.具有USB 资料传输，独立过温保护功能 14.门加热装置，防止玻璃内门出现水雾和污染 15.外部防污染防刮擦涂层，内部不锈钢结构，内门垫圈可高温高压灭菌，圆转角设计便于清洁； 16.高效过滤器: 配备进口高效滤膜

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 隔板; 3块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号60-4. 气套式三气CO2振荡型培养箱（神内实验室1台-进口）

一、功能用途

用于模拟微生物、组织、细胞等生长环境，提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度、氧气浓度及震荡速度，广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养

二、性能参数

1.内腔体积：≥100L 2.材质：箱体不锈钢 3.加热方式：至少4面加热 4.温度传感器：≥2个，优于PT100，单个传感器独立工作 5.双TFT液晶屏显示 6.控温范围：环境温度＋5℃～50℃，37℃温度稳定性：±0.1℃，温度均一性：0.3℃ 7.带有过温保护功能 8.采用NDIR红外/TC热导CO2传感器精确测量，自动零点校准功能 9.CO2浓度范围：0～20%，CO2浓度稳定性：±0.2%，CO2设置精度：±0.1% 10.氧气浓度控制范围：1至20%，控制精度：±0.1% 11.电容式湿度传感器，湿度显示 *12.灭菌方式:180℃下灭菌60分钟或90℃下湿热灭菌360分钟,含换气系统及所有传感器 13. 数据存储器：4GB，带有网络接口、电脑接口 14.校准方式：温度三点自校正；CO2浓度三点自校正 15.报警：温度过高或过低，CO2浓度过高或过低，开门时间过长，气瓶空均有声音报警提示 *16..震荡转速范围： 20-200rpm, 振幅直径：25mm，磁驱振荡 17．托盘容量：≥35个50ml转瓶

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 水盘; 1个. 3; 隔板; 2块. 4; 氧气模块; 1套. 5; 震荡器模块; 1套. 6; 湿度模块; 1套. 7; 摇床; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号61-1. 恒温培育箱（血液科实验室1台-进口）

一、功能用途

用于分子生物学、生态学、遗传、杂交、育种、发酵、医学、制药、检疫检测、食品、环保等领域的微生物培养、优化、筛选和细胞组织生理及生化反应等研究

二、性能参数

1.温度范围：4℃-60℃，低温型 *2.温度精度：≤±0.1℃，带空气循环系统，温场均一性：≤±0.5℃ 3.平台面积：≥335cm2 4.承载量：≥39个100ml锥形瓶夹具, ≥24个500ml锥形瓶夹具, ≥11个2000ml的锥形瓶夹具 5.电机运转稳定，随时暂停功能，开舱门自动停止 6.带自动锁扣锁定 7.振荡直径：Φ25-26mm，振荡速度：30-300rpm 8.具备自动平衡负载功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 夹具500ml; 4个. 3; 夹具1000ml; 2个. 4; 夹具2000ml; 4个. 5; 夹具3000ml/4000ml; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号61-2. 叠加式全温度振荡培养箱（中心实验室1台-国产）

一、功能用途

用于分子生物学、生态学、遗传、杂交、育种、发酵、医学、制药、检疫检测、食品、环保等领域的微生物培养、优化、筛选和细胞组织生理及生化反应等研究

二、性能参数

*1.旋转频率：30-300rpm 2.频率精度：≤±1rpm 3.振荡直径：Φ26mm 4.平台面积：≥0.335m2 5.温控范围：4℃-60℃ 6.温控精度：≤±0.1℃ 7.温度均匀度：≤±0.8℃ 8.具备自动除霜功能 9.显示方式: LCD数显 10.定时范围：0-999小时

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 托盘; 1个. 3; 500ml瓶夹(满配); 1组.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号62. 三层叠加式全温度振荡培养箱（神外实验室（张）1台-国产）

一、功能用途

用于分子生物学、生态学、遗传、杂交、育种、发酵、医学、制药、检疫检测、食品、环保等领域的微生物培养、优化、筛选和细胞组织生理及生化反应等研究

二、性能参数

*1.旋转频率：30-300rpm 2.频率精度：≤±1rpm 3.振荡直径：Φ26mm 4.平台面积：≥0.48m2 5.温控范围：4℃-60℃ 6.温控精度：≤±0.1℃ 7.温度均匀度：≤±0.8℃ 8.具备自动除霜功能 9.显示方式: LCD数显 10.定时范围：0-999小时

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 3台. 2; 托盘; 3个. 3; 500ml瓶夹（满配）; 3组.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号63-1. 液氮罐（≥121L）（神外实验室（张）2台-进口/国产）

一、功能用途

用于标本低温存储

二、性能参数

1.有效容积：≥121L *2.样品贮存容量：≥4000只2.0ml标准冻存管 3.样品储存方式：液相储存 4.温度：箱体内最低温度≤-185℃，温度精度：1℃ 5.口径：≤220mm *6.静态蒸发率：≤1L/D 7.带液位报警装置 8.具备第三方温度探头接口，能与温度监控系统相连接 9.箱体结构：不锈钢/铝合金，真空绝热

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 液氮罐; 1台. 2; 冻存管（4000只）; 1组. 3; 冻存盒、冻存架（满配）; 1套. 4; 脚轮(选配); 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号63-2. 液氮罐（≥165L）（输血实验室1台、输血科实验室4台、中心实验室1台-进口/国产）

一、功能用途

用于标本低温存储

二、性能参数

1.有效容积：≥165L *2.样品贮存容量：≥6000只2.0ml标准冻存管 3.样品储存方式：液相储存 4.温度：箱体内最低温度≤-185℃，温度精度：1℃ 5.口径：≤220mm *6.静态蒸发率：≤1L/D 7.带液位报警装置 8.具备第三方温度探头接口，能与温度监控系统相连接 9.箱体结构：不锈钢/铝合金，真空绝热

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 液氮罐; 1台. 2; 冻存管（≥6000只）; 1组. 3; 冻存盒、冻存架（满配）; 1套. 4; 脚轮(选配); 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号64-1. 脱色摇床（神外实验室（张）2台-进口）

一、功能用途

用于实验样品振荡

二、性能参数

1. 最大载重能力≥2kg 2.振荡方式：水平振荡，振幅≥20mm 3.振速范围：30-300 rpm 4.数显定时范围：1-120分钟计时时间，设备自动报警并停止运转，过温保护：自动复位 5.保护级别IP31

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号64-2. 脱色摇床（神外实验室（张）2台-进口）

一、功能用途

用于实验样品振荡

二、性能参数

1.最大载重能力 ≥9.8 kg 2.振荡方式:波动式平板振荡, 波动角度: 5°-10° 3.转速范围：5-80rpm连续可调 4.数显定时范围：1-120分钟，设备自动报警并停止运转 ，过温保护：自动复位 5.保护等级IP31

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置