技术参数确认表

| 需求部门 |  | 肾脏内科 | 设备名称 |  | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（台/套） |  | 1 | 预算金额（万元） |  | 90 |  |
| 设备类型 |  | 医疗类R 科研类£ 教学类£ 医疗、科研、教学均可£ 其他： |  |  |  |  |
| 是否带耗材 |  | 带耗材£ 不带耗材R |  |  |  |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于浅表组织、血管、介入性超声等应用 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 三住院部二楼血液净化中心插管间 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 水、电、排污、场地等条件均具备，无其他特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 |  | 核心参数设置理由 | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
| 特性 |  | 经NMPA的注册认证 |  | 保证设备安全性 |  |  |
| 技术参数 |  | 1、便携式彩色多普勒超声波诊断仪，≥15英寸彩色液晶显示器，具有背光按键，轨迹球操作键盘操作 |  |  |  |  |
|  |  | ★2、多角度空间复合成像技术，可分多级调节并同屏双幅显示，≥9线发射；电子线阵探头有效阵元数≥192 |  | 成像图像更加优质 |  |  |
|  |  | 3、具备二维灰阶、彩色多普勒等成像模式及定量分析单元、自适应彩色增强技术 |  |  |  |  |
|  |  | ▲4、具备血流量化评估功能，可测量多普勒信号面积比值，血流填充比率及最大血流比率，曲线分析图表 |  | 能准确评估和测量血流量 |  |  |
|  |  | ▲5、线阵和凸阵探头具有穿刺针增强显影技术，可单独实时调节穿刺针增益 |  | 穿刺针增强技术可清晰显示穿刺针及其位置，对提高穿刺准确性和安全性非常重要 |  |  |
|  |  | ▲6、具备图像导航追踪技术，可还原前次图像的全部扫描参数，并实现前后图像重叠对比 |  | 该技术可用于外周血管通路介入手术前后效果的对比，有助于临床研究和学术交流 |  |  |
|  |  | 7、具备线阵探头凸型扩展技术 |  |  |  |  |
|  |  | 8、具有能量多普勒及高灵敏能量多普勒两种功能，高灵敏能量多普勒支持频率≥20MHz探头 |  |  | 高灵敏能量多普勒支持频率越高越好 |  |
|  |  | 9、具备主机原始数据处理能力，可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析 |  |  |  |  |
|  |  | 10、原始数据储存，可对回放的图像进行≥33种参数调节，2B及M型模式≥10个参数，CFM模式≥6个参数，PW模式≥17个参数 |  |  | 回放的图像进行参数调节越多越好 |  |
|  |  | ★11、支持宽景成像、支持线阵应变式弹性成像、支持造影成像 |  | 适合多场景下的任务要求，达到更好的成像效果 |  |  |
|  |  | 12、电子线阵：可视可调中心频率5–13.0 MHz，且探头具备可操控按键≥4个；宽频带凸阵探头，超声频率2.0-5.0MHz |  |  | 频率范围越大越好 |  |
|  |  | 13、线阵超高频探头频率范围至少包括7-18.0 MHz |  |  | 频率范围越大越好 |  |
|  |  | 14、内置远程图像共享、会诊及教学功能。 |  | 保证数据安全 | 具有工信部：可信云证书为正偏离 |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机+三探头接口台车 |  |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 线阵超高频探头 |  |  |  | 1 | 把 |
| 3 | 可操控按键电子线阵探头 |  |  |  | 1 | 把 |
| 4 | 宽频带凸阵探头 |  |  |  | 1 | 把 |
| 5 | 远程图像共享、会诊及教学功能软件和摄像头 |  |  |  | 1 | 套 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 5年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |