技术参数确认表

| 需求部门 |  | 神经外科 | 设备名称 |  | 集成式TES深部脑区刺激装置、小型穿戴式TES皮层刺激装置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（台/套） |  | 各1套 | 预算金额（万元） |  | 合计86万元 |  |
| 设备类型 |  | 医疗类£ 科研类R 教学类£ 医疗、科研、教学均可£ 其他： |  |  |  |  |
| 是否带耗材 |  | 带耗材£ 不带耗材R |  |  |  |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 该装置需基于实时脑电并同步开展靶向电刺激，可有效改善记忆功能 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 神经外科 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 室温22±2℃，湿度65±5%，避免电磁干扰 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后90天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 |  | 核心参数设置理由 | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
| TES电刺激芯片组 |  | ★1.小型穿戴式TES皮层刺激装置闭环处理刺激指令响应时间需达到时间差≤1ms，正常使用情况下，设备工作续航≥10小时；刺激、记录电极和电池等核心组件大小≤10 x 10 x 5 cm3，整体组件大小≤20 x 20 x 10 cm3。 |  | 可实施多点叠加电场和相干刺激等关键技术 | 暂无 |  |
|  |  | ★2.小型穿戴式TES皮层刺激装置和集成式TES深部脑区刺激装置均需达到刺激后当天被试记忆任务表现提升≥20%，连续使用1周后，记忆功能增强的效果可维持至少1个月。 |  | 可开展闭环高精度、多位点刺激 | 暂无 |  |
|  |  | ▲3.装置安全需要符合GB9706.1-2007医用电气设备第1部分安全通用要求，电磁兼容性需要符合YY9706.102-2021医用电气设备第1-2部分的基本安全和基本性能的通用要求。 |  |  | 暂无 |  |
|  |  | 4.需对设备的物理兼容性、电气兼容性、设备安全性进行测试和优化，并提供相关检测结果。 |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 台式电脑 |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 软件使用技术方案 |  |  |  | 1 | 套 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |