第二批设备招标技术需求

分包1 MRI动态血流模拟系统（医学工程科-进口1套）

一、主要用途

MRI动态血流模拟系统用于生成真实、精确和可重复的生理流波形，包含可预知的、颈动脉、股骨、正弦波、方波及恒定波形。专门用于MRI环境下，模拟动态血液流动。

二、性能指标

1.主机

*1.1流量范围：1.0-300 毫升/秒 *1.2流量精度：50-300 毫升/秒时的精度±3.0% 1.3提供脉冲和恒流波形 1.4能够提供可追踪式校准法 *1.5可产生频率可变的血流波形，正弦波最大频12Hz 1.6在板专用电动机控制器 1.7大扭矩的齿轮泵，高压节流阀可调范围7-50psi 1.8 可抽吸无粘性液体

2.系统软件

2.1 预编程波形包括：颈动脉、股骨、正弦、矩形和恒流波形 2.2 多路可调模拟心律不齐软件 2.3 存贮文件可以包含多达1000个流量值描述波形 2.4 用于心电门控流量研究的MR指控件

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 控制单元; 1套. 2; 泵单元; 1套. 3; 外部水箱; 1套. 4; 血液仿制液体; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包2 交流阻抗仪（医学工程科-进口1台）

一、主要用途

可用于生物组织或材料精密交流阻抗分析

二、性能指标

1.主机

1.1测试频率 DC-5MHz 1.2频率分辨率：<0.002Hz 1.3测试交流阻抗范围：30 mΩ ~ 40MΩ 1.4测试准确度：<0.1% 1.5采样速度为：<50ms/数据点 1.6测试参数： ZX, ZY, Z, ZΘ, VX, VY, VR, VΘ, IX, IY, IR, IΘ, 1.7直流偏移: <10V/10mA *1.8扫描点数最大值：>1500 1.9 LCR 测试：兼容设置单点频率LCR 测试功能 1.10测试模式：2-Terminal, 4-Terminal 1.11测试图谱：Polar, Cartesian, Nyquist ， Cole-Cole plot

2. 测试夹具

精密四端测试夹具,支持阻抗分析仪进行开路、短路及固定电阻的校准。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 精密阻抗分析仪; 1. 2; 精密测试夹具; 1. 3; 操作软件; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包3 生理数据采集分析系统（医学工程科-进口1台）

一、主要用途

用于动物实验中检测动物生理指标，评估动物生理状态，检测动物的心电、血压等功能.

二、性能指标

(一)主机

*1.主机通道：≥8通道 2.模拟输入 *3.放大范围：±2 mV to ±10 V 4.最大输入电压：15V 5.连接方式：POD连接和BNC连接 6.模数转换精度：≥16 bit *7.最大采样率：≥400KHZ 8.软件部分： 8.1可进行数字滤波，可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图。 8.2可设定存储时刻，时间，重复次数，可用EXCEL进行统计计算，资料作为WINDOWS文件长期保存。 8.3有血压,心电,量效关系,峰直方图,心率变异性等专业模块分析软件以方便实验人员分析数据

（二）生物电放大器

1.放大范围：±5μV - ±100mV 2.增益精度：±1% 3.滤波：低通滤波：标准：50、100、200、500、1K、、2K、5K Hz EEG模式：3、10、30、60、120Hz 高通滤波：标准：0.02、0.1、0.3、1、3、10Hz EEG模式：0.03、0.1、0.3、1s 陷波滤波：50或60Hz

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 八通道研究型高速记录主机; 1. 2; 生物电放大器; 1. 3; 屏蔽电极线(鳄鱼夹); 1. 4; 桥式放大器; 1. 5; MLT844替换盖(10 pack); 1. 6; 生理学压力传感器; 1. 7; 电脑; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包4 PXI数据采集测试系统（医学工程科-进口1台）

一、主要用途

PXI通用测试系统为用户提供PCI和PCI Express通信总线，每台设备均能直接访问总线，总线上的不同设备能够相互通信，实现高达4 GB/s的数据处理能力。

二、性能指标

1. PXIe控制器

*1.1性能：系统带宽为24 GB/s; 插槽带宽为8 GB/s 1.2 2.3 GHz八核英特尔至强E5-2618L v3处理器(单核Turbo Boost模式下最大睿频为3.4 GHz) 1.3 8 GB (1 x 8 GB DIMM) 三通道1,866 MHz DDR4 RAM, 最高容量为24 GB 1.4 2个USB 3.0、4个USB 2.0、2个千兆以太网LAN、DisplayPort、GPIB和SMB触发器 1.5 Windows操作系统

2. PXIe 8槽机箱

*2.1 4个混合插槽, 2个PXI Express插槽, 1个PXI Express系统定时插槽 2.2 总功率达420 W，工作温度范围为0℃到55℃ 2.3每插槽达2 GB/s的专用带宽和8 GB/s的系统带宽

3. 同步多功能模拟输入采集卡

3.1 1.25 MS/s/通道下16路同步模拟输入, 16位分辨率; 20 MS/s AI总吞吐量 *3.2 4路模拟输出, 3.33 MS/s, 16位分辨率, ±10 V 3.3 48条数字I/O线 (其中32条为10 MHz硬件定时线) 3.4 4路32位计数器/定时器, 针对PWM、编码器、频率、事件计数

4. 多通道模拟输出

4.1 32个模拟输出，16位分辨率，±10V 4.2 每通道最大10 mA电流驱动 4.3 针对32通道提供350 kS/s每通道的更新速率，针对8通道提供1 MS/s每通道的更新速率（每通道一组） 4.4 10条数字I/O线 (其中2条为10 MHz硬件定时线) 4.5 4个32位计数器/计时器，基于NI-STC3技术的数字触发和高级定时

5. 数字IO

5.1 组隔离的32路漏极/源极输入 (±30 VDC) 5.2 32路漏输出（±30 VDC，单通道475 mA，所有通道均为125mA） 5.3 看门狗、可编程的上电状态、变化检测、输入滤波器、高电流驱动 5.4 高度可靠的工业特性:工业24V逻辑阈值

6. 高精度示波器

*6.1 4个同步采样的14位通道 6.2 100 MHz模拟带宽，250 MS/s采样率 6.3 200 mVpp - 5 Vpp输入范围 6.4 用户可使用LabVIEW FPGA模块进行编程 6.5 以3.2 GB/s的速率传输数据至主机

7. 可编程电源

7.1 2路隔离通道，每通道60 V 1 A 7.2 内置电压和电流回显功能 7.3 可灵活组合通道，可为每个模块提供120W功率 7.4 最大采样率5 kS/s

8. 专业版开发系统

*8.1 完全集成的图形化提供设计软件 8.2 支持各种测量硬件、I/O和总线 8.3 用于测量和控制的事件驱动型自定义用户界面 8.4 广泛的信号处理、分析和数学运算功能 8.5 高级编译器，确保高性能执行和代码优化 8.6 支持与源代码控制工具的集成和可执行程序创建

9. 开发模块

*9.1 开发用于NI RIO硬件终端的FPGA应用程序 9.2使用与桌面和实时应用程序相同的图形化环境进行编程 9.3 以高达300 MHz的循环速率执行控制算法 9.4 同步、确定地执行多个任务 9.5 实现自定义定时和触发逻辑、数字协议和DSP算法 9.6 包含现有HDL代码和第三方IP，如Xilinx内核生成器函数

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; PXIe控制器; 1. 2; PXIe 8槽机箱; 1. 3; 同步多功能模拟输入采集卡; 1. 4; 多通道模拟输出; 1. 5; 数字IO; 1. 6; 高精度示波器; 1. 7; 可编程电源; 1. 8; 专业版开发系统; 1. 9; 开发模块; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包5 微透析系统（中心实验室-进口1套）

一、主要用途

该设备从生物活体内进行动态微量生化取样，实时动态分析样品物质的相对浓度等。具有活体连续取样、动态观察、定量分析、采样量小、组织损伤轻特点，可用于麻醉或清醒的生物上。

二、性能指标

1.通道数：双通道泵，流速可以预设，并可数字显示。 2.可搭载2个相同规格的注射器规格：0.5μl-10ml *3.流速范围：0.1nL/min-99μL/min 4.具有“推”，“拉”的双向能力； 5.包含CAD计算器辅助软件，可执行流速对时间的变化，两个注射器同时使用，可以设置不同的灌流液浓度。 6.双通道清醒装置内衬石英材质,有足够低的死体积。 7.平衡臂和转环直接固定于动物饲养笼，动物360度长时间旋转，可增配五通道电动转环，同时做微透析和采血实验。 8.清醒活动装置的动物系留绳和液体进出口管路独立，保证动物不直接牵拉管路。 9.收集时间: 从1 min 到 99 min ,冷却效果: 下降到 5 C° *10.取样能力: 40个 300 μl 收集瓶 11.连接方式: 使用微透析专用 FEP/PEEK 连接管和连接头,收集器针头，钝状钢针头。 12.探针满足大/小鼠中枢神经、脊髓、肿瘤、外周组织和血管等部位实验的需求 13.相关配套的探针导管，管路齐全。 14.能满足同时做四个位置的微透析取样试验,每只探针能使用5-10次 15.探针回收率20%以上

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 双通道微透析泵（含软件）; 1. 2; 清醒活动装置; 1. 3; 清醒活动笼含有饮食和饮水; 1. 4; 管路-100cm; 1. 5; 在线自动注射器; 1. 6; 样品冷冻收集器; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包6实时微生物检测系统（中心实验室-国产1套）

一、主要用途

主要用于绘制微生物、噬菌体和细胞生长的数学模型以及微生物活性测试和生长动力学的研究；筛选优化微生物优势菌株、筛选优化微生物培养条件，研究微生物的代谢途径。

二、性能指标

1.实时检测样品中微生物浓度，无需取样，样品无需稀释 *2. OD测量最高值≥5（对应OD600） 3.浓度测量间隔时间：5-240分钟可选 *4.通量≥36 5.最大培养体系≥20毫升； 6.通气：可呼吸样品管盖，样品管内外气体可自由交换； *7.具有主动搅拌或震荡功能，搅拌或震荡频率：0-300rpm可调； 8.温度控制：智能PID控温，室温+5~65度； 9.温控精度：±0.1度； 10.温控准确性：±0.2度； 11.彩色触摸显示屏≥5英寸，实时显示； 12.主机可单独工作，通过触摸屏对主机进行控制，测量数据保存在存储卡里，也可配合检测软件使用，通过软件对主机进行控制，测量数据直接保存在电脑里； 13.配微生物生长监测软件，可以对不同试管内的微生物生长情况进行实时检测并对多条曲线进行比较；14.软件可生成校准曲线，将测量结果转化成常规OD600； 15.软件可自动减去培养基的背景值，并对平行样品的测量结果自动平均；

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 石英样品瓶或比色管; 36个. 3; 样品盘; 1个. 4; 数据线; 1根. 5; 专业数据采集分析软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包7-1 脑立体定位仪 （超声科-国产1套）

一、主要用途

用于小动物脑区实验的定位、钻孔，做动物模型

二、性能指标

1.垂直操作方向指示标志,防止误操作 *2.操作单臂移动范围上下、左右、前后可达80mm *3.垂直方向可180度旋转，水平方向可360度旋转 4.配备单导管微量给药系统 5．双头丝杆，不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性 6.配备大小鼠标准夹持器-对角式，夹持范围0.3mm-1.5mm 7.加长底板400mmx255mm，适合多种动物的应用 8.垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作 9.可配套颅钻夹持器，夹持颅骨钻 10.注射泵：数字显示 11.既能够牢固的夹紧小鼠头部，又避免了采用不锈钢作为耳杆对小鼠颅骨的损伤 12.最大颅钻转速≥35,000rpm

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 单臂数显脑立体定位仪; 1台. 2; 颅骨钻; 1台. 3; 小鼠适配器; 1个. 4; 钻头; 1包. 5; 标准夹持器; 1个. 6; 单导管给药系统; 10套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包7-2 双臂数显脑立体定位仪 （神经外科-进口1套）

一、主要用途

用于大、小鼠脑区实验的定位、钻孔、制作动物模型

二、性能指标

*1.操作臂：双臂，数字显示。 2.每一只臂的移动范围上下、左右、前后均可达80mm，步进精度为10微米 3.垂直方向可180度旋转，水平方向可360度旋转 4.可与多种型号的微量进样器与微导管适配 5.双头丝杆设计,操作更稳定、精确和平滑；不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性 *6配备大小鼠标准夹持器，广泛的用于注射针头或电极的夹持，夹持范围0.3mm-1.5mm 7.垂直锁紧和定位钮分离 8.配套单臂液压或电动步进器 *9.颅钻夹持器通过操作臂的上下移动进行微步控制

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 大小鼠夹持适配器; 1套. 3; 大小鼠麻醉适配面罩; 1套. 4; 颅骨钻及颅钻夹持器; 1套. 5; 不同规格钻头; 1套. 6; 标准电极夹持器; 1套. 7; 微量进样器; 20个. 8; 基因导入微型双导管; 100套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包7-3 双臂脑立体定位仪 （神经外科-进口1套）

一、主要用途

用于大鼠脑区实验的定位、钻孔、制作动物模型

二、性能指标

*1.操作臂：双臂 1.1移动范围：上下、左右、前后可达80mm 1.2垂直方向与水平方向可180度旋转并随时锁定任意位置，水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置； 1.3垂直方向操作臂角度设置0-90度，2度增量。 2.配备2个标准夹持器，夹持范围0.4mm-1.3mm 3.短时间内能从导管中进行灌注或抽血. 4.具备配合气体麻醉的大小鼠适配器及耳杆 5.适配器水平位移≥40mm 6.可选大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠适配器; 7.颈动脉特殊管路方便置管和给药 8.注射泵：数字显示，最小容量0.58nl/step；可以选择灌流/抽取、体积、转速、注射器型号等参数

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 底座; 1台. 2; 操作臂; 2个. 3; 标准夹持器; 2个. 4; 颈动脉置管; 2套. 5; 注射泵; 1台. 6; 泵头; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包7-4 高精稳固脑立体定位系统（神经外科-进口4套）

一、主要用途

通过固定在立体定位仪操作臂上的颅钻在特定三维坐标的神经结构的位置,钻孔打开动物颅骨，以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、注射药物、引导电位等研究。

二、性能指标

*1.操作臂每根轴调整精度≤10um 2.水平导轨宽18.00mm±2.00mm 3.水平导轨长度30.00cm±2.00cm 4.水平导轨可调刻度—零刻度（即耳杆中心线）左右各100mm 5.两杆中心线之间距离17.00cm±2.00cm 6.水平导轨零刻度至末端距离12.08cm±2.00cm 7.耳杆固定器位置---水平导轨零刻度处 8.猫猴适配器可将锥形尖端耳杆伸入动物外耳道。附带的可调眶下夹和一个可上下调整的颚杆 9.眼杆水平可调距离20.5mm±2.00mm 10.颚杆背腹可调距离45mm±2.00mm 11.头部可调角度≥35度（每步≤5度） 12.适配器底座导轨可调整距离：≥40mm *13.导管可根据植入血管或器官的分类采用不同PE/PVC管路 14. 麻醉气体面罩—输入\输出接口 *15. 特殊定制框架适配器和耳杆确保在高精稳固定位仪上进行大鼠的电生理实验

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 高精稳固脑立体定位仪; 4. 2; 操作臂; 8. 3; 大鼠麻醉适配器; 2. 4; 小鼠麻醉适配器; 2. 5; 45度耳杆; 2. 6; 小鼠耳杆; 2. 7; 大鼠框架适配器; 1. 8; 小鼠框架耳杆; 2. 9; 操作臂适配器; 1. 10; 清醒动物给药套装; 5.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包7-5 定位注射系统 （中心实验室-国产4套）

一、主要用途

用于小动物脑区实验的定位、注射

二、性能指标

1．垂直操作方向指示标志,防止误操作 2．操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm 3．垂直方向可180度旋转，水平方向可360度旋转 4配备双通道微量给药系统 5.双头丝杆，操作稳定，不同温度下操作可保持良好的精确性与灵活性 6.配备大小鼠标准夹持器-，夹持范围0.3mm-1.5mm 7.加长底板400mmx255mm，适合多种动物的应用 8.垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作 9.可配套颅钻夹持器，夹持颅骨钻 10.注射泵：数字显示 *11.微量注射器量程范围0.5-1000ul 12.可锁定屏幕，防止运行过程中误操作 *13.皮升级注射精度，流量速率：≥3.66 pl/min-3.818 ml/min 14.配置新生鼠专用适配器 15.两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由进行调节，并带有刻度，适合不同的角度进行实验 16.针对没有耳道新生鼠，增加专用固定套，代替尖端的耳杆

三、配置要求（单套）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 单臂数显脑立体定位仪; 1台. 2; 大鼠鼻夹和耳杆; 各1套. 3; 小鼠适配器; 1套. 4; 新生鼠专用适配器; 1套. 5; 双导管; 100个. 6; 双通道微量给药系统; 1套. 7; 标准夹持器; 1套. 8; 新生鼠专用固定套; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包8 手提式基因枪系统 （神内实验室-进口1套）

一、功能用途

用于细胞快速直接的原位基因转移，对DNA、RNA或其它生物材料的金属颗粒直接打入细胞内部

二、性能参数

1.基因枪主机 1.1手提便携式，可用于体内和体外转化，对细胞进行快速直接原位基因转移 1.2气压：100psi--600psi或10psi--100psi *1.3高通量：一次性转染样本处理量≥12次 1.4分子片段：只需少量的DNA和细胞，无需载体DNA；能进行多质粒共同导入，可输送大片段DNA 1.5适用范围：瞬时表达和稳定表达，胞内目标基因可导入多个细胞 1.6特异性：没有无关的基因和蛋白被转导 1.7适用细胞种类：各种细胞通用；例如：动物细胞和培养器官，酵母，细菌，微生物，薄壁细胞等 1.8具有脑膜片基因转染功能

2.氦气罐 2.1 体积：≥20L 2.2 钢瓶类B3级特种气瓶

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 手提式基因枪主机; 1台. 2; 样品管制备站; 1个. 3; 样品管切割器; 1个. 5; 专用氦气阀; 1个. 6; 氦气罐; 1个. 7; 试剂套装; 1套; 足以制备1000个样品.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包9 清醒动物自动采样系统（中心实验室-进口1套）

一、主要用途

用于实验动物自由状态下自动采血,根据实验需求定时采样并精确记录实验数据，同时对生理盐水补充，防止动物昏厥。

二、性能指标

*1.可实现从小鼠、大鼠、狗、糇等不同动物的采血实验，此次配置满足大小鼠实验。 *2.样本量：30-450ul 3.采血周期：≤5分钟（根据样本量定） 4.内置冷藏收集器：样本位4℃状态下低温保存，样本收集管通用 5.样本无需稀释，无需进行数学修正 6.质保期内外免费半年校准一次或无需进行校正即可常年使用 7.自动重采：当动物剧烈活动导致导管扭曲而发生漏采现象时，传感器能自动侦测到漏采、异常并自动重采，自动报警。 8.自动记录实验过程中的所有情况

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 采样系统主机; 1个. 2; 采样泵; 2个. 3; 感应装置; 1个. 4; 平衡臂; 1个. 5; 转子; 1个. 6; 弹簧; 2个. 7; 马甲; 2个. 8; 导管; 20根. 9; 笼子; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包10 超微软酸化水生成器与移动式微细喷雾装置（中心实验室-进口1套）

一、主要用途

用于生产制造SPF级实验动物房房间空间、笼具消毒的微酸性次氯酸水及配套超微软酸化水生成器将超微软酸化水生成器生成的消毒液进行超微细喷雾，对动物房进行空间消毒。

二、性能指标

（一）超微软酸化水生成器

*1.微酸性次氯酸水生成量≥70L/H 2.流量≥1.2L/min *3.PH值：4.0-6.5（可调），有效氯浓度：50-80mg/L *4.残余氯离子≤1000mg/L 5.电解槽工作寿命≥5000h 6.氧化还原电位：600-1000mV 7.连续式电解，可24小时连续制取微酸性次氯酸水 8.配备储水供水系统，生产的微酸性次氯酸水经储水系统供给至各取水点，储水罐容量≥100L 9.1分钟至5分钟后的杀菌效果： 大肠杆菌 （初始菌数1.9*106 ） 1分钟后菌数 <10 黄色葡萄球菌 （初始菌数1.0*106 ） 1分钟后菌数 <10 肠炎弧菌 （初始菌数1.0*106 ） 1分钟后菌数 <10 绿脓杆菌 （初始菌数1.4*106 ） 1分钟后菌数 <10 连锁球菌 （初始菌数1.9*105 ） 1分钟后菌数 <10 芽孢杆菌 （初始菌数1.6*105 ）5分钟后菌数 <10 枯草菌 （初始菌数4.3*105 ） 5分钟后菌数 <10 念珠菌 （初始菌数2.1*106） 5分钟后菌数 <10 黑曲霉 （初始菌数1.1*105） 5分钟后菌数 <4.4*102 10．安全性试验：单次口服药物毒性、皮肤单次刺激性、皮肤重覆刺激性、眼刺激、皮肤敏感、细胞毒性试验和细菌基因突变测试等测试，皆为阴性反应。对人体和动物无伤害，可在人员和动物在场时消毒，使用后无残留。

（二）移动式超微细喷雾装置

11．P≥800W 12．使用消毒液：微酸性次氯酸水 13．使用药液温度：5-35摄氏度 14．使用空气压力：0.3MPa 15. 药液喷雾量：9-35ml/min 16．平均粒子直径：8.0-11.2μm，能够喷射超细微雾气 17．喷雾到达距离：≥2.7M 18．连续喷雾时间：≥2小时 19．药液储存量：≥4L 20．运转时噪音：≤60db 21．附手推车，可固定、可移动 22．压力槽材质：SUS304以上 23．喷头要求：附喷枪1个，可手动喷雾，可调整喷雾高度和范围 24．电源线：≥8M

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 超微软酸化水生成器主机. 2; 超微软酸化水生成器电解槽; 1. 3; 超微软酸化水生成器电解添加液自动抽水调节装置; 1. 4; 超微软酸化水生成器的储水罐（100L）; 1. 5; 超微软酸化水生成器的液位控制箱; 1. 6; 移动式超微细喷雾装置无油空压机; 1. 7; 移动式超微细喷雾装置pvc树脂机身; 1. 8; 移动式超微细喷雾装置伸缩杆; 1. 9; 移动式超微细喷雾装置脚轮：SUS材质; 4. 10; 移动式超微细喷雾装置储水罐; 1. 11; 移动式超微细喷雾装置控制盘：调节喷雾量及喷雾间隔时间; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包11 快速型笼盒清洗机（中心实验室-国产1套）

一、主要用途

用于实验动物中心对笼盒、盒盖、金属网架的全自动喷淋清洗过程

二、性能指标

1.电源：380VAC，50Hz 2. *P≥40KW。 3.设备外形尺寸≤2000×880×2250mm 4. *清洗舱有效尺寸≥1500×750×1100mm 5.清洗温度：55°C（可调） 6.*单次清洗程序运行时间＜6分钟，每次清洗小鼠笼盒的数量≥40个。 7.双观察视窗，可方便观察物品的清洗状态。 8.清洗架：配备至少2个专用清洗架，用于笼盒的清洗装载。 9.循环泵采用知名品牌（如：意大利LOWARA、浙江南方泵业、苏州格兰富等）。 10.循环泵的水压＞2.0bar,清洗舱的上、中、下各有至少2个旋转喷射臂，清洗喷头的总数量＞50个。 11.知名品牌彩色触摸式控制屏加PLC控制系统，中文操作界面，能够实时显示清洗时的工艺流程及相关清洗参数。 12.终末漂洗用水能回收利用 13.清洗舱的材质采用优质不锈钢，板厚≥1.2mm。 14.清洗舱的外部贴有隔热保温材料，能减少热量散失，降低设备运行噪音。 15.管路系统采用304以上（含）不锈钢卫生级管路 16. 无油静音空压机供气量≥60L/M

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 清洗舱; 1. 2; 密封门; 1. 3; 控制系统（含彩色触摸式控制屏）; 1. 4; 触摸屏; 1. 5; 管路系统; 1. 6; 加热系统; 1. 7; 循环泵; 1. 8; 外罩及附件; 1. 9; 空压机; 1. 10; 清洗架; 2.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包12 快速式全自动饮水瓶清洗机（中心实验室-国产2套）

一、主要用途

用于实验动物中心及相关单位对实验动物饮水瓶的全自动喷淋清洗

二、性能指标

1.电源：380VAC，50Hz 2.P≥ 20KW； 3.用水需求：水源流量要求≥50L/min，水质为软水或纯水； 4.功能要求：能自动完成清洗、漂洗过程； 5.外形尺寸：≤790×760×1930mm（L×W×H）； 6.*清洗舱尺寸：≥600×550×950mm（L×W×H），外装饰罩：≥1.0mm厚304不锈钢； 7.*清洗舱：厚度≥1.0mm 304不锈钢，内部装有三个旋转喷射臂，可全方位清洗饮水瓶； 8.*清洗量：一次可清洗≥72个饮水瓶； 9.密封门：单门，三层钢化防爆玻璃门，可方便观察物品的清洗状态； 10.清洗篮筐：需配备4个以上专用清洗篮筐，用于饮水瓶的转运、存储； 11.知名品牌循环泵，配备1个加清洗液泵； 12.清洗温度：55°C（可调）； 13.运行周期：3-4分钟（可调）； 14.主控制系统：国际知名品牌的PLC、彩色触摸屏控制，中文操作界面； 15.具有故障自动检测、报警，可实时显示故障与报警情况； 16.触摸屏：可显示清洗过程参数 17.主要零部件：传感器、加液泵等核心部件均为品质优良的国际知名品牌； 18.清洗篮筐为304不锈钢； 19.无油静音空压机供气量≥60L/M

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 清洗舱; 1. 2; 密封门; 1. 3; 控制系统; 1. 4; 触摸屏; 1. 5; 加热系统; 1. 6; 循环泵; 1. 7; 管路系统; 1. 8; 外罩及附件; 1. 9; 空压机; 1. 10; 清洗篮筐; 4.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包13. 啮齿动物步态分析系统 （神经外科-进口1套）

一、主要用途

主要用于神经退化、神经病变、关节炎、痛觉脊髓损伤、药物毒性、衰老帕金森症、肌萎缩侧索硬化症、溶酶体堆积病等实验研究

二、性能指标

1. 啮齿动物放置于跑道上，适用于步态分析实验。 2.适用于小鼠、大鼠和豚鼠的步态动力学、协调性分析、平衡性分析和四肢力量分析 3.行走隔间可以很容易地在1分钟之内进行调节,可鉴定不同大小动物的步态 4.系统保证可监测到包括脚爪子及动物轮廓 5.系统轨道可以调节，跑道长度≥60cm *6.步态时间和空间力学指标≥30个 7.时间分辨率≤10m/sec 8.照明: 具备 9.无需手动描绘或者确定兴趣区域，图形化的用户界面可最大化调节动物脚爪和背景之间的对比度，适合对任何品种和肤色的啮齿动物进行研究 *10.高速摄像机采样速度≥120帧/秒 11.输出动态步态信号、动物落脚点绘图、步幅持续时间、触地持续时间、摆动持续时间、停步持续时间12.推进持续时间、步频、步长、步数、足趾角度、步伐角度、步伐长度变化系数、触地宽度变化、足迹面积、后足迹触地面积、最大足迹变化率等 13.具备慢镜实验录像，图像回放。系统原始数据能够导出生成Excel并兼容WIN7或更高操作系统。

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 步态成像分析系统主机; 1套. 2; 摄像系统; 1套. 3; 光源; 1套. 4; 步态成像分析软件; 1套. 5; 大鼠步态成像轨道; 1套. 6; 小鼠步态成像轨道; 1套. 7; 电脑; 1台. 8; 跑步机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包14. 触屏式模块化操作箱 （神经外科-进口2套）

一、主要用途

主要用于对小动物（大鼠、小鼠）进行实时条件行为操作记录分析、自主给药，以及与第三方光刺激、生理信号记录系统配套使用

二、性能指标

1.每套操作箱硬件由外部隔音箱、内部动物活动箱和功能模块区（线索刺激、奖赏模块、刺激模块和信号转换模块）组成； 2.原厂隔音箱（带密封条和门锁）：双开门，隔音效果≤45dB(300cm)，灯光寿命≥1000小时，带换气系统（具备隔音功能）。 3.动物活动箱底部为不锈钢底板，具备红外触屏感应区，功能模块区，预留开放区供安装电生理、自主给药、视频拍摄等外部设备使用； 4.触屏分辨率≥1024*768（大鼠）/800*600（小鼠） 5.动物在箱体里的活动区空间：大鼠≥368cm3，小鼠≥188cm3 6.同一动物活动箱的外形为正方形或者梯形，正方形和梯形结构可以通过更换前后壁灵活切换，不需要额外购买或更换活动箱主体； 7．灯光和声音两级超重报警； *8.功能模块区安装有灯光、声音、触鼻、气体、颗粒奖赏、液体奖赏和压杆操作配件，以及信号转换模块，可以根据需求添加其它功能模块； 9..分配器供电DC 0-24/28V 10.两套操作箱均配置摄像监视系统（含摄像头和监视器，24h记录动物实验过程） *11.动物活动箱功能模块区配备乳白色室内灯光刺激、声音刺激（500Hz-16000Hz的声音频率可以按需求设置）、触鼻孔、不锈钢压杆（大鼠/小鼠压杆为长方体外形，最小触发力2g）； 12.动物活动箱底部的电刺激：刺激电流范围：0.02-5.00mA，精确度：0.01mA，分辨率：0.02mA； 13.电子马达注射泵提供自主给药功能，给药时间99秒内设定 14.信号转换模块：可以同步控制光刺激、生理信号记录等第三方设备； 15.提供适用于触屏操作的记录分析软件，软件采用模块化布置（硬件环境设置、任务程序编程、程序运行、数据分析和数据总览），具备编程、记录和数据分析等多项功能；软件提供终身免费升级服务； 16.提供双选择成对/视觉辨别逆转任务、配对联结式学习任务、视觉运动条件学习任务、5选择序列反应时任务、位置辨别学习任务、消退任务、速比任务、赌博任务和连续执行任务的动物训练和实验的程序和相关图片 *17.能实现对气体流量进行精确控制，能在模拟高原缺氧环境下实时对气体进行输送和操作行为气味训练，且声音信号能对气体传输进行控制。

三、配置要求（单套）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 测试箱组件; 1个. 2; 摄像系统; 1套. 3; 隔音箱（含支架）; 1个. 4; 液体奖赏变速泵; 1个. 5; 固体颗粒分发器; 1个. 6; 活动箱（外）灯光; 1个. 7; 触屏测试箱线缆套件; 1个. 8; 数据接口; 1个. 9; 线缆（2M）和PCI采集卡; 1个. 10; 扩展接口; 1个. 11; PC工作站（针对触屏模块）; 1个. 12; 触屏软件; 1个. 13; 给药模块; 1个. 14; 压杆模块; 1个. 15; 鼻触模块; 1个. 16; 声音刺激模块; 1个. 17; 给药单管; 100个. 18; 转换组件; 1个. 19; 连接电缆; 1条. 20; 屏幕支架; 1个. 21; 食物奖励槽; 1个. 22; 全频谱声音发生软件; 1套. 23; 程控气体流量器及大小鼠触碰罩; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包15. 小动物光基因全自动转入以及手术操作监护系统 （神经外科-国产1套）

一、主要用途

用于完成对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作及生命体现监护

二、性能指标

1．具有快速切换气流通路，快速充氧开关 2．可选择空气或者氧气作为气源，异氟烷挥发罐内部容量120ml（浓度调节范围0-5%，精度<±0.1％） 3．具有指示灯和蜂鸣器超重报警，提示及时换过滤罐 4．具有风速调节功能 5．快氧速度≥10LPM； 6．带有万向支架，方便在不同实验空间移动； 7．诱导盒、回收装置、气源泵于一体（体积≤640mm*600mm*1150mm）； 8．封闭注药 *9．监护仪能够测量心率、血氧饱和度、脉搏曲线、呼吸频率、脉搏幅度、呼吸曲线、活动度和体温等10.呼吸频率：25--450BRM 11．适用于多个部位的多种传感器可供选择，同一传感器可获得所有生理指标（除体温外） 12．配备双导管微量给药系统 13．选配不同的感应器能够测试幼鼠、小鼠、大鼠、豚鼠、兔、猫等小动物的生理参数 14．电源：AC 220V/50Hz，色温：3200K可调 15．数显立体定位仪：数字显示，精度1um,配备大小鼠标准夹持器，夹持范围0.3mm-1.5mm 16．加热范围20-45℃，分辨率0.1℃ 17．注射器：0.5ul-1000ul可选 18．可通过颅钻夹持器固定到立体定位仪，通过操作臂的上下移动进行微步进控制 *19．可根据实验要求选择0.5-2.3mm范围内多种规格钻头 20．含大小鼠通用手术器械包 21．适用于不同种类、不同年龄及任何肤色动物 22．标记时，无需对动物进行麻醉 23．可在动物的尾巴、耳朵、脚爪足底、脚趾、脚踝等多个部位进行标记，永久标记不褪色，对动物无损伤减少动物压力 24．染料可选择数字、字母、划线等多种身份标识方法，无毒性 25．配备单轴液压精密微操作器

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 移动式小动物麻醉机; 1套. 2; 大小鼠立体定位仪专用气体麻醉面罩; 2套. 3; 大小鼠多参数监护仪; 1台. 4; 体温维持及数字温度显示仪; 1套. 5; LED冷光源; 1个. 6; 数显立体定位仪; 1台. 7; 电磁兼容大鼠适配器; 1个. 8; 旋转适配器; 1个. 9; 小鼠适配器; 1个. 10; 树鼩适配器; 1个. 11; 超微量注射泵; 1台. 12; 微型手持式颅钻; 1个. 13; 微量注射导管; 400套. 14; 微量注射器; 20套. 15; 单轴油压精密微操作器; 1个. 16; 标记系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包16. 触控型细胞分析仪（神经外科/呼吸研究所-进口2套）

一、功能用途

用于精确细胞计数与细胞分析

二、性能参数

1.光源：532nm激光器 2.*采样系统：微毛细管注射泵上样，无需鞘液 3.最小上样体积：≤20 ul； 4.样本粒径范围：2-60um直径，*样本分析速度：≤2分钟； 5.*分析模块功能包括：细胞活力、细胞早期凋亡、细胞周期、凋亡通路、线粒体损伤、免疫分型、淋巴细胞活力、细胞信号通路、DNA损伤等 6.内置活细胞核酸定量及RNA芯片检测模块，并具有相应试剂及售后支持 7.数据可通过USB输出 8.实验室兼容性：无需购买专用的样品管，可使用1.2ml或1.5ml的EP管

三、配置要求（单套）

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1套. 2; 光源; 1套. 3; 采样系统; 1台. 4; 分析模块; 1套. 5; 活细胞核酸定量; 1套. 6; RNA芯片检测模块; 1套. 7; USB接口; 1个. 8; 1.2ml或1.5ml的EP管; 500支.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包17 动物脑电升级系统（神经外科-国产 1套）

一、功能用途

用于原有动物脑电系统的升级。

- 性能指标

*1.大于256道的多通道高灵敏数字信号放大与记录一体机器 *2.采样速度可达到1 kS/s 到 30 kS/s，信号输入与输出可接受模拟信号与数字信号，采集数据需与最新版的matlab软件完全匹配且软件能接受用户再次开发与免费升级。 3.所用通道均可自由组合；可与多种刺激器与记录仪连接；可配套移动设备，不需外接电源。 4.能高灵敏度自动识别数据线的扭曲并自动辅助旋转，能够实现光电信号的转换，光波长从450 nm到 650 nm，能与0.22 NA 光纤跳线配套使用。 5.输入：5-10V；输出电压：0-90v；输出电流：0-10ma；光隔离刺激隔离器，可通过切换电流/电压开关得到恒定的电流或恒定的电压。 6.不低于16通道数字信号连接线及前置放大信号转换器4条，接口完全匹配数字信号放大与记录一体仪且能够与信号转接与通道分解器配套使用。 7.处理器（CPU） Intel I7-7700K 四核，显卡（GPU） GTX1080 8G，硬盘 256G SSD+4T HDD，内存 32G，至少10分钟不断电UPS一台，10T移动硬盘一个。

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量; 备注. 1; 多通道高灵敏数字信号放大与记录一体仪; 1. 2; 多功能数字信号转接与通道分解器; 1. 3; 光电一体高保真信号旋转器; 1. 4; 信号隔离器; 2. 5; 数字信号连接线及前置放大信号转换器; 4. 6; 高速及大容量数据处理计算机; 1. 7; 470nm光纤耦合LED; 2. 8; 590nm光纤耦合LED; 2. 9; 532nm光纤耦合激光器; 1. 10; 473nm光纤耦合激光器; 1. 11; 光纤; 100.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包18 脑片膜片钳升级系统（神经外科-进口1套）

一、主要用途

在原有的单一位点电刺激基础上，升级为多点电刺激结合光遗传光刺激系统，完成神经环路多点电位检测，达到光电联合刺激，多点光电同步记录的目的。

二、性能指标

1.单显微操作手、单控制系统 2.可编程，全电脑控制，带软件LinLab 3.一个控制盒，可通过控制盒记忆50个位置 4.最大移动速度：4mm/s *5.最小移动速度：1um/s *6.步进分辨率：20nm *7.拉直仪含湿度控制室，气压可控，可储存多组数据 8.质量控制：电镜检测电极尖端变化小于0.1微米，一般大约为0.06微米 8.双色LED光源 9.波长：595nm ±5nm 半功率带宽：±10nm 出光率≥10mW；470nm ±5nm 半功率带宽：±12nm 出光率≥40mW 10.使用φ3mm 液芯光导，接口端外直径φ5mm、长20mm 11.470ml浴槽包含1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm间距盖网 12.包含112 micron and 160 micron底网 13.输入电压：5-10V。输出：电压0-90V；电流0-10mA。 14.具备滤光片组及相对应的小室

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 电动微操; 1. 2; 拉制仪; 1. 3; 多色离体光源一套; 1. 4; 原装浴槽配件（盖网底网包）; 1. 5; 高压汞灯; 1. 6; 隔离器; 1. 7; 静音蠕动泵; 1. 8; 与荧光显微镜配套滤光片组; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包19-1 移动式微屏障小鼠饲养笼具 （神经外科1/肾内科2-国产3套）

一、功能用途

主要用于实验小鼠的饲养和实验。能适用于SPF级转基因小鼠的保种、饲养及实验，有效保证操作人员、动物及环境的安全。

二、性能参数

1.笼架要求 *（1）系统框架材质为优质不锈钢，并配备PPO材质的笼盒旋转架，底部安装带刹车不锈钢静音万向脚轮，顶部安装直径≥100mm的通风软管。 （2）系统框架≤1（m）*1.2(m)，系统整体高度≤2.1(m)方便实验人员的饲养和实验操作。 （3）系统标配10个PPO材质的笼盒旋转架，旋转架10层叠加排布，两相邻旋转架单元多边形空腔结合处的配合间隙应≤0.5mm。 （4）每个笼盒旋转架表面呈圆形，圆底面上沿径向设置多根凸条，将圆底面分成10等分，每一等分可放置1只配套饲养笼盒。笼盒和笼盒旋转架的摆放方式为轨道的插入式。笼盒旋转架圆底盘上凸起部的侧壁通气孔与配套饲养笼盒内端通气口的配合间隙应≤0.4mm，确保系统负压排气的有效气密性。 （5）系统顶置超静音直流调幅风机,质保安全运行50000小时；机箱正面配≥5寸触摸屏式PLC控制系统。 （6）机箱中风机的自动调速确保排风量恒定，保证笼盒内换气次数恒定。触摸屏上可显示实时压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况报警提示等，可调节设定换气次数、光照度、光照周期等满足不同实验的需求。 2.笼盒要求 *（1）笼盒材质为聚亚苯基砜（PPSU）材料，确保PPSU材质的笼盒可满足目前实验上的所有消毒方式，包括：①耐高压蒸汽灭菌（在102.9kpa、121℃、30min、≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；②耐化学试剂消毒（在75%乙醇擦拭≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；③耐过氧化氢等离子体灭菌（＞6mg/L、65℃、75min≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）（提供相应样品的第三方检测报告）。同时确保笼盒正常实验的使用寿命≥5年。 （2）笼盒饲养底面积：群养（窝）＞0.042㎡，高度＞0.13m，可供5只25g的小鼠长期生活。（提供面积数据的相关证明材料）。 （3）笼盒标配内置式1个≥400ml水瓶和1个≥510g不锈钢食盒，同时内置一个备用水笼卡座供特殊实验选择，盒内无多余网盖障碍。（提供各项细节要求的证明材料） （4）笼盒密封性：盒盖上配左右两侧密封扣，保证笼盒之间的相互隔离，杜绝交叉污染及过敏源向室内泄漏。（提供第三方烟雾密闭性检测报告）。 （5）笼盒进排气口结构低进高排，确保笼盒内空气为均衡单向流。进、排气口分别配一个高效低阻过滤器。过滤器为可拆卸式，可用高温高压消毒，反复使用；过滤器一侧有防止鼠咬和保护功能的优质不锈钢40目滤网（便于清洗、更换，不易堵塞）。同时确保过滤器上带硅胶密封条，不易从笼盒上脱落。 （6）过滤面积≥20㎝²，四角R=2.5mm,厚16mm。整体材质可同时高温高压消毒。 （7）笼盖上有叠加卡槽，确保笼盒叠放不易滑落。 （8）笼盒进气口的上方有突出卡槽，可与配套可拆卸式大实验内容的ID卡片架无缝对接，卡片架采用PPO材质，可耐受反复高温高压灭菌，容纳卡片尺寸≥13㎝*6.5㎝。 3.性能参数要求： （1）笼盒换气次数可调范围在15-100次/小时。 （2）笼盒气流速度≤0.2米/秒。 （3）笼盒内噪音≤60分贝。 （4）动物照度在15-20 lx。 （5）笼盒内压差≤0 帕。 4.提供笼盒实样。 5.助功能要求： 系统有可配套升级的辅助器件，如：笼盒贯通辅助器件（包含连通笼盒，U型连接管等），小鼠藏匿辅助器件，小鼠运动辅助器件。

三、配置要求（单套）

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 系统框架; 1套. 2; 触摸屏PLC控制系统; 1套. 3; 笼盒旋转架; 10个. 4; 通风软管; 1套. 5; 不锈钢静音万向脚轮（带刹车）; 4个. 6; 超静音直流调幅风机; 1个. 7; 笼盒; 125个. 8; 不锈钢食盒; 125个. 9; 高效低阻过滤器; 1套. 10; 光源; 1套. 11; 交配笼（二层叠加）; 2个. 。

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包19-2 移动式微屏障大鼠饲养笼具（神经外科-国产3套）

一、功能用途

主要用于实验大鼠的饲养和实验。能适用于SPF级转基因大鼠的保种、饲养及实验，有效保证操作人员、动物及环境的安全。

二、性能参数

1.笼架要求： （1）系统框架材质为优质不锈钢，并配备PPO材质的笼盒旋转架，底部安装带刹车不锈钢静音万向脚轮，顶部安装直径≥100mm的通风软管。 （2）系统框架≤1*0.94(m)，系统整体高度≤2.1(m)方便实验人员的饲养和实验操作。 （3）系统标配7个PPO材质的笼盒旋转架，旋转架7层叠加排布，两相邻旋转架单元多边形空腔结合处的配合间隙应≤0.5mm。 （4）每个笼盒旋转架表面呈圆形，圆底面上沿径向设置多根凸条，将圆底面分成6等分，每一等分可放置1只配套饲养笼盒。笼盒旋转架圆底盘上凸起部的侧壁通气孔与配套饲养笼盒内端通气口的配合间隙应≤0.4mm，确保系统负压排气的有效气密性。 *（5）系统顶置超静音直流调幅风机，机箱正面配≥5寸触摸屏式PLC控制系统。 *（6）机箱中风机自动调速，确保系统排风量的恒定，保证笼盒内换气次数的恒定。触摸屏上可显示实时压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况报警提示等；可调节设定换气次数、光照度、光照周期等满足不同实验的需求。 2.笼盒要求： （1）*笼盒材质为聚亚苯基砜（PPSU）材料，确保满足目前实验上的所有消毒方式，包括：①耐高压蒸汽灭菌（在102.9kpa、121℃、30min、≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；②耐化学试剂消毒（在75%乙醇擦拭≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；③耐过氧化氢等离子体灭菌（＞6mg/L、65℃、75min≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）（提供相应样品的第三方检测报告）。同时确保笼盒正常实验的使用寿命≥5年。 （2）笼盒饲养底面积群养（窝）时＞0.09㎡，高度＞0.18m。 （3）笼盒标配2个内置式水瓶（≥400ml）和1个食盒（≥800g），无污染，无泄漏，笼盒内无多余网盖障碍。 （4）笼盒密封性强，盒盖上左右两侧配密封扣和盒盖内侧硅胶密封条，保证笼盒之间的相互隔离，杜绝交叉污染及过敏源向室内泄漏。 （5）笼盒进排气口低进高排，确保笼盒内空气为均衡单向流。每个独立笼盒的进气口配两个高效低阻过滤器，气口配一个高效低阻过滤器。过滤器为可拆卸式，可用高温消毒，反复使用；过滤器一侧有防止鼠咬和保护功能的不锈钢40目滤网。过滤器上带硅胶密封条，不易从笼盒上脱落。（提供实样证明）。 3.性能参数要求： （1）笼盒换气次数可调范围在15-100次/小时。 （2）笼盒气流速度≤0.2米/秒。 （3）笼盒内噪音≤60分贝。 （4）动物照度在15-20 lx。 （5）笼盒压差，≤0 帕。 4.提供笼盒实样。

三、配置要求（单套）

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 系统框架; 1套. 2; 触摸屏式PLC控制系统; 1套. 3; 笼盒旋转架; 7个. 4; 通风软管; 1套. 5; 不锈钢静音万向脚轮（带刹车）; 4个. 6; 超静音直流调幅风机; 1个. 7; 笼盒; 53. 8; 不锈钢食盒; 53. 9; 手术恢复笼; 14个. 10; 高效低阻过滤器; 1套. 11; 光源; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包20 常低压动物实验舱（呼吸研究-国产1套）

一、功能用途

模拟低压低氧、低压常氧、常压低氧等多特殊复合环境的研究。

二、性能参数

*1.设计高度（真空度）范围：当地海拔高度～10000m； 2.温度监测范围：-40℃～60℃ 3.湿度检测范围：0～100％RH *4.氧浓度监测范围：1～25％ *5.氧浓度控制精度：±0.3% 6.控制器：可编程控制器 7.新风量：3m3／H（4000m时，标准体积空气） 8.制氧系统：≥50ml/M，噪音≤45dB 9.工作时舱内噪声（无试验动物）：≤60dB

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 安装柜体; 1个. 2; 舱门; 1件. 3; 活动床; 1套. 4; 自动控制系统; 1套. 5; 流量控制器; 1套. 6; 氧气、二氧化碳、温湿度传感器; 各1套. 7; 传感器安装盒; 1套. 8; 新风风扇; 1个. 9; 控制柜; 1套. 10; 压力表; 1个. 11; 触摸屏; 1个. 12; 抽屉; 1个. 13; 轮子; 4个. 14; 转臂; 2件. 15; 把手; 1件. 16; 转臂锁轴; 1件. 17; 真空系统; 1套. 18; 冷却风扇; 2个. 19; 制氧系统; 1套. 20; 二级高压氮气减压器; 1套. 21; 二级高压氧气减压器; 1套. 22; 二级高压二氧化碳减压器; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包21-1 大小鼠无创血压仪（中心实验室-国产1台）

一、功能用途

用于无创测量大小鼠的血压，获得心率、收缩压、舒张压和平均压。

二、性能参数

1.主机

1.1彩色液晶屏，可显示测量过程和波形 1.2测量对象：大鼠与小鼠，包括新生鼠、老龄鼠，涵盖各品系及各种肥胖动物模型 *1.3测量参数：可直接测量心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP以及平均压（MBP） *1.4脉波范围：0-500bpm，血压测定范围：40-350mmHg 1.5单次测量时间：10-15s 1.6具备加热装置

2.系统软件

2.1具备数值和趋势图显示、记录、分析、打印、存储和导出功能 2.2可实现测量数据的再编辑功能 2.3可实现休克动物的无创血压测量 2.4可脱离电脑主机操作

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 智能无创血压仪主机; 1台. 2; 大小鼠固定装置; 各1套. 3; 大小鼠传感器; 各1个. 4; 加热装置; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包21-2 小动物无创血压测定系统 （心内科-进口1套）

一、功能用途

用于动物血压测量

二、性能参数

*1.测量通道数：≥4通道 *2.测量参数：可同时测量收缩压，舒张压，心率，平均压 3.适用测量范围：小鼠：8g～100g；大鼠：100g～500g以上 4.含阻断环和VPR换能器容积环 5.束缚器可根据动物大小进行调节 6.加热装置：具备 7.加热盘可同时加热四只动物 8.加热盘可分级调节温度，进行加热控制 9.最大阻塞环压力250mmHg *9软件功能：动物、实验、操作人员分组管理；实验方法设定；原始图形、数据回看，导出；数据统计分析，直接生成实验结果分析报告

三、单台配置：

序号; 配置名称; 数量. 1; 四通道无创血压记录主机; 1台. 2; 小鼠束缚器（25-50g）; 4个. 3; 大鼠束缚器（200-300g）; 4个. 4; 小鼠阻断环及传感器（8-75g）; 4个. 5; 大鼠阻断环及传感器（75-500g）; 4个. 6; 动物专用加热台; 1个. 7; 远红外温度探测器; 1套. 8; 软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包22 大动物手术床（中心实验室-进口2张）

一、主要用途

用于药代、毒代、药效清醒大小动物采血的支撑平台

- 性能指标

1.适用范围：大小动物采血 2.排水槽适合动物术后清洁 3.床面尺寸：≥长140cm*宽45cm *4.床体液压升降范围：79-104cm，可倾斜，液压360o旋转，适合不同动物的不同手术 5.温度控制范围：21-42oC；加热区域：≥长120cm*宽40cm 6.配备床面自动锁定功能及动物固定装置

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 手术床主体; 1. 2; 手术床底座; 1. 3; 手术床加热系统; 1. 4; 手术床升降系统; 1. 5; 手术床固定模块; 4.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包23 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪（输血科-国产1台）

一、主要用途

用于呼吸道病原菌核酸检测

二、性能指标

* 1.蓝光 LED 激发波长 460～475 nm *2.最低检测限≤1000 Copies/μL 3.温控精度≤0.5℃ 4.平均升温速率≥15.0℃/ min、平均降温速率≥5.0℃/min 5.光电探测器：检测波200 nm～800 nm 6.离心机：

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪主机; 1台. 2; 光源; 1套. 3; 光电探测器; 1套. 4; 升温系统; 1套. 5; 降温系统; 1套. 6; 离心机; 1台. 7; 计算机（配置满足需求）; 1台. 8; 自动分析系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包24 斑马鱼养殖系统（肾内科-国产5套）

一、主要用途

主要用于养殖斑马鱼并开展相关实验

二、性能指标

（一）独立式斑马鱼养殖单元5套

1.五层双排不锈钢机架；自带微滤初处理、微滤精处理、活性炭过滤、循环紫外线消毒杀菌，生物处理（高效除氨）、充气补氧等配置； *2.控制系统：控制采用24V安全电压，自动液位保护，养殖缸内水的循环量≥4次/小时； 3.养殖缸为PC材质注塑一次成型，耐120℃高温消毒。第1-2层安装80个1L 养殖缸，第3-5层安装72个3L 养殖缸；养殖缸均能有效排除残饵及鱼类排泄物的设计； 4.每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控； 5.管材管件等部件采用专业饮用水级别材料

（二）净水供水单元1套

*1.产水量≥250升/小时，脱盐率大于95%； 2.原水增压泵与膜组泵材质为316以上不锈钢； 3.自动反洗砂滤器；采用进口控制阀 4.滤芯式活性炭过滤，滤芯式微米过滤器； 5.进口品牌反渗透膜组 *6.设备性能：设备全自动运行，故障保护。膜组高低压连锁保护，液位保护，电导率在线监测，故障停机运行，水泵热过载保护，一键急停功能，电源缺相、超压、欠压保护；带漏电保护功能。 7.电导率自动监测及调整，进口仪表和加药泵； 8.PH自动监测及调整,进口仪表和加药泵； 9.原水箱和净水箱为不锈钢机架

（三）随机辅件及耗材

1.孵化器：不锈钢机架，4个15L一次成型PC材质孵化槽；遮光柜体及遮光帘，配有光照装置，气泵及曝气管路，用于丰年虾的孵化，为鱼提供食物来源； 2.鱼类交配产卵收集缸：60套，优质PC塑料注塑一次成型； 3.幼鱼培养器：20套， 4.专用过滤棉片：100片；专用定制过滤袋：100个；优质椰壳活性炭50公斤；专用紫外线灯管：10支； 5.孵化鱼架：1套，材质不锈钢； 6.养殖缸配套幼鱼防逃逸配套插板：70个； 7.专用渔捞：10个。

三、配置要求（5套）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 独立式斑马鱼养殖单元; 5套. 2; 净水供水单元; 1套. 3; 丰年虾孵化器; 1套. 4; 鱼类交配产卵收集缸; 60套. 5; 幼鱼培养器; 20套. 6; 专用定制过滤棉片; 100张. 7; 专用定制过滤袋; 100个. 8; 优质椰壳活性炭; 50公斤. 9; 专用紫外线灯管; 10支. 10; 孵化鱼架; 1个. 11; 养殖缸配套幼鱼防逃逸配套插板; 70个. 12; 专用渔捞; 10个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包25 小动物光磁手术及恢复系统（神经外科-进口4套）

一、主要用途

适合于脑立体定位仪配套使用，通过定位仪的操作臂推进注射器针头到达动物颅内任意组织，精确控制注射量及速率。实现动物麻醉、维持体温、清醒给药、器械消毒等手术工作。

- 性能指标

*1.单元由4个长方铝合金框架组成，安装在5 x 10铝合金基板上。 2.配有一个可快速更换的旋转夹头手持装置，内置DC直流电机 3.精度：正负5℃，分辨率：正负0.1℃，范围：-200 to +400℃，配大小鼠探头 4.可自行选择调节范围0-1000\0-2000\0-4000毫升/分钟，精确可调 *5.触摸屏设计，可以选择灌流/抽取、体积、转速、注射器型号等参数 6.最小给药量0.58nl/step，最大线性推力3.175 μm/half step，可调 7.马甲开放式, 动物容易调节体温. 上圆顶有开口, 可和弹簧管拴绳连接 8.特制鸡适配器可以安装在定位仪上使用 9.针对>0.12μm颗粒系过滤效率>99.9995%；配有预过滤器。沉降气流：0.24m/s 10.10级洁净度。ISO14664.1标准Class 4，离心外转子双风机系统。 11.LCD液晶显示屏4行显示 12.>1.2mm厚镀锌钢板 13.内腔采用1.5mm厚304＃不锈钢，354mm大开口设计，方便进入鼠笼。V型进气格栅防止堵塞。 14.消毒工作温度＞200度，加热时间＜30分钟

三、配置要求（4套）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 光磁手术台; 4. 2; 电极工作台; 4. 3; 颅骨钻及支架; 4. 4; 手术工作台; 4. 5; 台式麻醉机; 4. 6; 鸡适配器; 1. 7; 超敏定位注射泵; 1. 8; 颈动脉（大鼠）; 5. 9; 小鼠马甲; 10. 10; 消毒器; 2. 11; 动物饲料操作台; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包26 光磁能量发生系统（神经外科-国产8套）

- 功能用途

用于神经医学研究钙离子成像中的神经元兴奋性刺激或抑制

二、性能指标

*1.波长：635/589/532/473（T=25℃） *2.输出功率：≥100Mw(T=25℃) *3.功率稳定性：5%（4hrs） 4.预热时间：≤10min。 5.光纤长度：≥1m 6.模场直径：≥105μm。 7.数值孔径：≤0.22 8.保护套管：≥3mm 9.光纤接口：FC/PC 10.温度稳定性：≤0.2℃ 11.调制频率：20KHz（TTL） 12.与钙离子荧光成像系统兼容，能利用不同波长的激光测定B胞内的零钙和饱和钙的Ratio的值。 13.具备三维立体磁场，添加其它组件可以扩展测量K、NA、MG、CI、H、等多种离子浓度的变化。 14.磁场强度mT-T可调 15.通道切换LED指示

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 光纤耦合激光器; 4. 2; 触控信号发生器; 1. 3; 多模光纤连接线; 1. 4; 多模光纤漏; 1. 5; 金刚刀; 1. 6; 光纤插头; 1. 7; 转接套管; 1. 8; 三维立体均匀磁场发生系统; 1. 9; 信号触发器; 1. 10; 载流铜线圈; 1. 11; 5m连接线; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包27 有线光遗传系统（神经内科-国产3套）

一、主要用途

光遗传学系统用于开展光遗传学实验时，在动物行为学中给予光刺激，通过兴奋或抑制神经元观察动物在疾病、行为、情绪情感等方面的变化，以此研究神经环路与脑疾病和行为之间的关系。

二、性能指标

*1.激光光源波长：473 nm，589 nm 2.功率调节范围：0-60 mW 3.功率设置精度：1 mW， 4.程序循环设置：最大设置节数: 100 节 *5.光功率稳定性：1% 6.外部触发范围：10 mV-5 V 7.光源接口：FC/PC；200/220 μm；NA：0.22 8.触屏操作:设置并存储实验参数，外部触发实现闭环光遗传 9.TTL信号输出与输入，实现打标并接受外部调控 10.主机预热时间≤5 min 11.报警提示: 实验结束有报警提示，报警功能可关闭

三、配置要求（单套）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 有线光遗传学系统主机; 1套. 2; 激光光源; 1套. 3; 光源接口; 1个. 4; 触屏; 1个. 5; TTL信号输出与输入接口; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包28 四通道光纤记录系统(神经外科-国产1台)

一、主要用途

用于实时记录动物群体神经元活动钙信号的动态变化

二、性能指标

*1.通道数：≥4个独立通道，每个通道同时记录。 2.激发光中心波长：480（nm） 3.光纤输出功率范围：15-130（µW） 4.钙信号采样频率＞50（Hz） 5.钙信号检测范围：0-255 *6.最小有效可检测功率：≤0.6（pW） 7.基线噪声＜0.1 8.偏置噪音比<1000 9.数字信号采样频率＞4800（Hz）2 10.数字平滑窗口（sample）≥5

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; LED光源; 1个. 2; 光电检测系统; 1套. 3; 光路组件; 1套. 4; 数据采集分析; 1套. 5; 光纤; 1根. 6; 光纤束（一分四）; 2根.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包29-1 分体式超纯水系统（一级水+二级水） -（输血科/神外-进口2台）

一、主要用途

实验室高精密分析设备用水

- 性能指标

1.二级纯水指标： *1.1产水流速≥10L/h，可24小时不间断产水。 1.2电阻率5-15 MΩ·cm＠25℃（带温度补偿） 1.3总有机碳含量（TOC）＜30ppb（ug/L） 1.4硅截流率>98% 1.5微生物＜0.1cfu/ml 2.一级纯水指标： *2.1产水流速≥2L/M 2.2电阻率：18.2M(-cm@25℃（带温度补偿） 2.3总有机碳含量（TOC）：＜2ppb：（ug/L） *2.4细菌总数：＜0.005cfu/ml 2.5颗粒：直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1（个）/ml- *2.6热源含量：<0.001 EU/ml 2.7核糖核酸酶<3 pg/ML 2.8.内部有TOC在线检测仪 2.9.内部有紫外灯。

三、配置要求：

序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级水主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 二级水主机; 1套. 3; 自来水预处理组件; 1套. 4; 精纯化柱; 1套. 5; 粗纯化柱; 1套. 6; 0.22微米终端过滤器; 2个. 7; 100升无菌液位水箱（含空气过滤器）; 1个. 8; 取水臂; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包29-2 分体式超纯水系统（一级水+三级水） -（呼吸/泌尿-进口2台）

一、主要用途

实验室高精密分析设备用水

- 性能指标

1.三级纯水指标 *1.1产水流速≥8L升/小时，可24小时不间断产水 1.2电导率＜5μs cm＠25℃（带温度补偿） 1.3 硅截流率>96.9% 1.3微生物＜1cfu/ml 2.一级纯水指标： *2.1产水流速≥2L/M 2.2电阻率：18.2M(-cm@25℃（带温度补偿） 2.3总有机碳含量（TOC）：＜5ppb：（ug/L） 2.4细菌总数：＜0.005cfu/ml 2.5颗粒：直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1（个）/ml- *2.6热源含量：<0.001 EU/ml 2.7核糖核酸酶<3 pg/ML 2.8.内部有TOC在线检测仪 2.9.内部有紫外灯。

三、配置要求：

呼吸配置： 序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级水主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 三级水主机; 1套. 3; 自来水预处理组件; 1套. 4; 精; 化柱 1套. 5; 粗纯化柱; 1套. 6; 0.22微米终端过滤器; 2个. 7; 30升无菌液位水箱（含空气过滤器）; 1个. 8; 取水臂; 2个. 泌尿配置： 序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级水主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 自来水预处理组件; 1套. 3; 精纯化柱; 1套. 4; 粗纯化柱; 1套. 5; 0.22微米终端过滤器; 2个. 6; 取水臂; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包29-3 一体式超纯水系统（一级水+二级水） -（心内科-进口1台）

一、主要用途

实验室高精密分析设备用水

二、性能指标

1.二级水指标 *1.1产水流速≥5L升/小时，可24小时不间断产水； 1.2.电阻率5-15 MΩ·cm＠25℃（带温度补偿） 1.3总有机碳含量（TOC）＜30ppb（ug/L） 1.4硅截流率>98% 1.5微生物＜0.1cfu/ml 2.一级纯水指标 *2.1产水流速≥1.5L/M 2.1电阻率：18.2M(-cm@25℃（带温度补偿） 2.2总有机碳含量（TOC）：＜5ppb：（ug/L） 2.3细菌总数：＜0.005cfu/ml 2.4颗粒：直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1（个）/ml *2.5热源含量：<0.001 EU/ml 2.6核糖核酸酶<3 pg/ML 2.7.内部有的TOC在线检测仪

三、配置要求（心内科）：

序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级二级一体式主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 自来水预处理组件; 1套. 3; 精纯化柱; 1套. 3; 粗纯化柱; 1套. 4; 0.22微米终端过滤器; 2个. 5; 60升无菌液位水箱（含空气过滤器）; 1个. 6; 独立取水臂; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包29-4 医用超纯水设备（体检中心-国产 1套）

一、功能用途

用于检验科、体检中心等生化分析仪及其它高精度仪器上配套使用。

二、性能指标

1.预处理部分

1.1 配备砂过滤系统，罐体为加厚玻璃钢材质，配全自动控制阀 1.2配备炭过滤系统，罐体为加厚玻璃钢材质，配全自动控制阀 1.3配备软化过滤系统，罐体为加厚玻璃钢材质，配全自动控制阀

2.反渗透主机部分

2.1采用双级反渗透+EDI 2.2设备主机为箱体式 *2.3 一级反渗透：净产水量≥500L/H，回收率≥65%，脱盐率≥98% *2.4二级反渗透：净产水量≥300 L/H，电阻率≥15MΩ.cm@25℃

3、功能要求

3.1产水流量、水压、水质实时在线监测 3.2耗材状态在线监控及显示，耗材到期自动提示 3.3设备具有停电、过载、过流的自动保护功能 3.4历史告警、历史取水记录以及耗材管理功能，耗材使用报警功能 3.5设备具有原水缺水和低水压保护功能，防止高压泵因缺水而空转 3.6微电脑控制，超纯水水满自动停机，低水位自动补水 3.7超纯水水质在线监测反馈，液晶显示，水质不达标则自动排放。 3.8全自动RO膜防垢冲洗程序，定期自动冲洗

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 一; 原水稳压系统. 1; 原水泵; 1. 2; 压力缓冲罐; 1. 3; 智能自动控制器; 1. 二; 预处理系统. 1; 多介质过滤系统; 1. 2; 活性炭过滤系统; 1. 3; 软化过滤系统; 1. 4; 保安过滤装置; 1. 三; 一级反渗透系统. 1; 一级高压泵; 1. 2; 一级反渗透膜; 2; 海德能4040. 3; 一级反渗透膜壳; 2; 4040. 四; 二级反渗透系统. 1; 二级高压泵; 1. 2; 二级反渗透膜; 1; 海德能4040. 3; 二级反渗透膜壳; 1. 五; EDI系统. 1; 加药泵; 1. 2; 药箱及控制器; 1. 3; EDI装置; 1. 六; 储存及输送系统. 1; 中间水箱; 1. 2; 无菌水箱; 1. 3; 液位传感器; 1. 4; 输送泵; 1. 5; 自动控制器; 1. 6; 超滤; 1. 7; 过流式紫外线杀菌器; 1. 七; 其它. 1; 智能控制系统; 1. 2; 机箱; 1; 箱体式.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包29-5 医用纯水系统（供应室-国产- 3台）

一、功能用途

用于供应室配套清清洗机手术器械清洗用水

二、性能指标

*1.设备产水量：≥500L/h/台（25℃） 2.回收率：≥70% 3.脱盐率≥99% *4.细菌≤10CFU/100ml *5.纯水导电率：≤15μs/cm（25℃） 6.纯水箱容积≥0.8m3,内外镜面抛光，内Ra＜0.4μm。静压式液位计。自动补水。 7.输送泵的流量≥1.5m3/h，扬程≥30m。输送装置配置紫外杀菌装置及终端过滤装置。 8.产水流量、水压、水质实时在线监测 9.整套系统均采用不锈钢亚光拉丝件制作完成（含主机架及电控柜） 10.输送管网采用PVC。 11.全过程监控PLC智能控制，全自动运行，触摸显示屏； 12.安全措施：停水、停电、过载自动保护；预过滤自动冲洗、RO膜自动冲洗功能。 13. 耗材：通用

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量; 备注. 一; 原水稳压系统. 1; 自来水补水阀; 1. 2; 低液位开关; 2. 3; 源水泵; 1. 4; 压力表; 1. 5; 进水球阀; 4. 6; 止回阀; 2. 二; 多介质过滤器. 1; 罐体; 1. 2; 全自动控制阀; 1. 3; 砾石; 25公斤. 4; 石英砂; 200公斤. 5; 上下布水器; 1. 6; 压力表; 1. 三; 活性炭过滤器. 1; 罐体; 1. 2; 全自动控制阀; 1. 3; 砾石; 25公斤. 4; 活性炭; 100公斤. 5; 上下布水器; 1. 6; 压力表; 1. 四; 保安过滤器. 1; 法兰式过滤器; 1. 2; 滤芯; 5. 3; 压力表; 1. 五; 反渗透系统. 1; 进水电磁阀; 1. 2; 增压泵; 1. 3; 膜壳; 2. 4; RO膜; 2. 5; 高压保护; 1. 6; 入膜压力表; 1. 7; 浓水压力表; 1. 8; 纯水流量计; 1. 9; 浓水流量计; 1. 10; 电导率仪; 1. 11; 清洗系统; 1. 12; 浓水调节阀; 1. 13; 电磁阀; 1. 六; 后级处理单元. 1; 液位控制器; 2. 2; 水箱; 1. 3; 输送泵; 1. 4; 恒压装置; 1. 5; 0.2µm终端过滤器; 1. 6; 终端消毒机; 1. 七; 其它. 1; 组合电控系统; 1. 2; 电器电线等; 1. 3; 连接用管阀件; 1. 4; 电控箱及面板; 1. 5; 水箱; 2; 800升304不锈钢. 6; 原水压力平衡装置; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包30.光遗传电信号高速采集及分析系统（神外实验室1台-进口）

一、功能用途

通过测量分析动物的脑电信号和各种生理学数据，用于开展清醒自由活动动物的神经活动的研究（包括知觉、学习、记忆等）

二、性能参数

1.主机

*1.1采集通道数：≥16通道 *1.2采样频率：≥400kHz 1.3数据分辨率：≥16字节 1.4放大器输入范围：±3mV到±10V 1.5采用光纤进行信号传输，高带宽数据传输，减少电磁干扰引起的信号噪声，长距离无损数据传输。

2.放大器

2.1共模抑制比≥116dB (0-60Hz) 2.2采用电池供电，电池容量≥240Wh，可以使用直流电池和交流电源两种供电模式 2.3具有地线切换开关，可选择公共地或系统地接地 2.4具有硬件参考、共享参考和接地参考等多种参考方式

3.软件功能

3.1具备在线实时场电位（LFP）频谱分析功能 3.2具备实时手动输入添加事件标记功能，便于在特定的时间段记录被关注的神经元活动情况 3.3具备多维参数对比功能： Spike分类方法、贝叶斯分类算法和K均值分类算法等 3.4具备信号清除功能：可自动或手动清除自由活动动物的运动噪声及干扰信号 3.5支持不同的研究内容采用不同的采集模式，包括Single electrode、Stereotrode、Tetrode采集模式；并可对Stereotrode和Tetrode采集模式进行在线的Spike 分类； 3.6支持采集通道重新编号功能，在系统预置电极通道对应关系基础上对每个记录位点所对应的采集通道进行重新编号 3.7具有离线分析软件，支持同时分析不同时期的数据 3.8提供专门的软件包，用于Matlab及C++程序开发更多系统功能，进行后续数据研究 *3.9具有接受外部触发功能，并按照触发模式记录数据（非连续性）

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 前置放大器; 2个. 3; 放大器; 1个. 4; 数据管理软件; 1套. 5; Neuroexplore软件开发包; 1套. 6; 程控刺激器; 1个. 7; 隔音柜; 4个. 8; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包31.活体实时定量PH计（神外实验室1台-进口）

一、功能用途

用于活体组织（如动物心脏、动物肌肉组织、或动物血管）中，实时测量pH值

二、性能参数

1.通道数量：≥4个通道 *2.PH值测量范围：4-10 3.参比电极：Ag+/AgCl 4.可连接电脑使用 *5.电极直径：≤100微米 6.温度测量范围：0-100°C，测量精确度：0.1°C

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 参比电极; 1套. 3; 检测电极; 1套. 4; 电脑工作站; 1套. 5; 手提式防水箱; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包32.小动物麻醉呼吸系统（中心实验室2台-国产）

一、功能用途

用于对实验动物实施吸入麻醉

二、性能参数

1.麻醉机部分

1.1适用范围：小鼠、大鼠、豚鼠、兔等小动物 1.2单呼吸回路/闭路循环系统 1.3氧气流量计调节范围：0-1000ml/min 1.4具备原装进口的麻醉药物（异氟醚）挥发罐：输出精度：0.5%~5%，输出稳定，密封性好 1.5配备麻醉诱导盒，方便观察麻醉动物的麻醉深度 1.6大小鼠专用面罩，可以根据动物大小自行裁剪面罩大小 1.7配备多鼠组件：最多可同时麻醉4-5只鼠，分别独立控制每一路开关 1.8配备废气吸收装置：将开放式麻醉产生的部分废气吸收，确保实验环境的整洁，废弃可连接实验室排风系统

2.呼吸机部分

2.1液晶触摸屏显示，全自动模式，可实时显示呼吸曲线 2.2进气口：3.6-3.8mm 2.3出气口：4.0mm 2.4控制模式：体积和压力 *2.5潮气量调节范围：0.1-5ml 2.6呼吸压力范围：2-30cmH20 2.7呼吸频率范围：10-300bpm 2.8IE率：20-80% 2.9吸呼比：1:1-1:1.5

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 麻醉机主机; 1台. 2; 麻醉诱导盒; 2个. 3; 废气回收系统; 1套. 4; 挥发罐; 1个. 5; 呼吸机主机; 1台. 6; 呼吸管路; 1套. 7; 大鼠面罩; 5个. 8; 小鼠面罩; 5个. 9; 通用型面罩（适合400g以上大鼠、豚鼠、或小兔; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包33.动物肺功能检测系统（呼吸研究所1台-进口）

一、功能用途

定量检测动物的气道阻力、肺顺应性、气道的气体流速、流量和压力的变化，用于各种动物呼吸疾病模型的研究

二、性能参数

1.小鼠用集成模块

1.1气缸容积：≤4.2ml，适用于15-85g的小鼠 1.2小鼠实验专用18G气管插管：≥2个 1.3气流和压力振荡频率发生器、体积描计、气溶胶在线给药、生理信号检测等部件一体化 1.4一次循环测试可获得所有模式下的参数： 1.4.1肺部的吸入总量（IC） 1.4.2单频振荡下：呼吸系统阻力（Rrs-rs），呼吸系统弹性（Ers），呼吸系统顺应性（Crs），决定系数（COD） 1.4.3 多频振荡下：输入阻抗（Zrs)，输入阻抗量级（Yrs），相干性（coh），功率谱，主气道阻力（Rn or Raw），组织衰减（G），组织弹性（H )，惯性（I ），组织磁滞性（η） 1.4.4压力容量环模式下：容量平台值，压力平台值；萨拉查诺尔斯（Salazar-Knowles）方程参数（A），萨拉查诺尔斯（Salazar-Knowles）方程参数（K），决定系数(COD )，准静态弹性（Est），PV曲线衔接区准静态顺应性（Cst）； 1.4.5负压强迫呼吸模式（FEV）下：功能残气量（ Functional Residual Valume,FRC）,用力肺活量（Forced Vital Capacity,FVC）,特定时间强迫呼气量（FEVx），最大肺活量(FVC)，特定时间强迫呼气流量(FEVx)/FVC，呼气流速峰值(EPF)，呼气流量峰值时间(EPVx)

2.气溶胶在线给药模块

*2.1气溶胶粒径范围：2.5-4μm 2.2支持气溶胶在线给药和气溶胶的定量吸入：精准给动物气道吸入药物，实现准确的剂量相关性实验

3.参考微气压表

量程0-3.0kPa，正常检测用：0-300mmHg

4.小鼠用通气量检测模块

负压强迫呼吸模式下检测，能实现 FEV/FVC， FRC 等等参数的检测

5.电脑工作站

i5 处理器，500G 硬盘，8G内存，21寸LED显示器，Win10英文操作系统

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 小鼠用集成模块; 1套. 2; Y型的适配器; 1个. 3; 参考微气压表; 1个. 4; 小鼠用通气量检测模块; 1个. 5; 气溶胶在线给药模块; 1个. 6; 采集和分析软件; 1套. 7; 电脑工作站; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包34.离体心脏灌流系统（心外实验室1台-进口）

一、功能用途

用于在排除机体其他生理调节影响的条件下，研究动物心脏的功能

二、性能参数

1.生理记录仪

1.1输入通道：≥4通道 *1.2放大范围：±2mVto±10V 1.3最大输入电压：15V 1.4输入阻抗：1MΩ¦¦100pF 1.5共振抑制比：100dB @100Hz 1.6输入噪音：<350μVrms 1.7最大采样率：400KHZ 1.8可进行数字滤波，可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图 1.9具有有血压、心电、量效关系，峰直方图，心率变异性等模块分析软件

2.灌流装置

2.1适合动物：大鼠和小鼠，可以在超净台和低氧工作站使用 2.2灌流速度控制：具有自动反馈调节功能，同时输出泵速至记录仪 *2.3灌流模式：恒压和恒流模式，支持一键转换 *2.4灌流液储存罐数量：≥2个，实验中支持两种不同灌流液之间自由转换 2.5精确测量冠脉流量 2.6温控精度：±0.1度 2.7温控稳定性：±0.1度

3.桥式放大器

3.1输入通道：1 3.2输入接口：差分接口 3.3放大范围：±200μV to ±5V 14档(软件控制) 3.4精确度：±0.5% 3.5最大输入电压：±10 V 3.6输入阻抗：1MΩ 3.7低通滤波：1 Hz to 2 kHz 8档 (软件控制) 3.8共振抑制比：100 dB at 50 Hz 3.9输入噪音：<1μVrms

4.生物电放大器

*4.1放大范围：±5μV to ±100mV 14档 *4.2精确度：±1.5% 4.3共振抑制比：85Db 4.4输入阻抗：200 MΩ 4.5可以记录心电,肌电,脑电等生物电

5.温度放大器

5.1输入阻抗：1kΩ 5.2温控范围：0 to 20°C或者0 to 50°C 5.3精确度：±0.2°C 35- 40°C 5.4直流漂移：2 μV/°C 5.5反映时间: ≤40毫秒

6.压力传感器

*6.1压力范围:–20 to 300 mmHg 6.2最大电压:15 V DC or AC *6.3灵敏度: 5μV/V/mmHg 6.4输出阻抗:1000Ω 6.5输入阻抗:700Ω

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 生理记录仪; 1台. 3; 灌流装置; 1套. 4; 桥式放大器; 1套. 5; 生物电放大器; 1套. 6; 温度放大器; 1套. 7; 压力传感器; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包35.多参数测量仪（神外实验室（张）1台-进口）

一、功能用途

用于实验室溶液样品PH值、mV及离子浓度测定

二、性能参数

1.彩色显示屏，并具备4种背景颜色 *2.具备PH和mV及离子浓度三种测量模式 *3.测量范围及精度： pH:-2.000～20.000，分辨率0.001PH，精度:±0.002pH mV:-2000.0～20000.0，分辨率0.1 mV，精度：±0.1mV 离子浓度精度：±0.5% 4.具备自动和手动两种温度补偿模式：温度补偿范围:-30.0～130℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.1℃； 5.缓冲液校准：内置缓冲液≥8组，用户可自定义缓冲液进行校准。全自动识别缓冲溶液，最多5点PH校正 6具备中英文操作界面 7具备自动识别电极并读取电极中最新的校准数据功能 8支持连接条形码扫描仪 9 数据存储≥1000组；支持U盘导出和连接电脑应用pH软件 10具备磁力搅拌器接口

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电极（三合一）; 1支. 3; 校准缓冲液; 1套. 4; 电极支架; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包36-1.全自动组织处理器（2通道）（病理科1、消化实验室1-进口/国产）

一、功能用途

用于细胞分选、分析或者培养、分离亚细胞物质；将组织和细胞匀浆，得到单细胞悬液。

二、性能参数

*1.转动速度范围：200–4000rpm； 2.转动方向：顺时针或逆时针或三维立体旋转 3.处理时间：15-300秒； *4.样本容量0.3-10ml，可以同时处理两个标本； 5.自带预设样本处理应用程序≥24种 6.内置触摸屏 7.组织解离试剂盒所使用酶经过筛选，提供试剂盒种所使用的酶对抗原表位验证结果，解离后的细胞活性优于手动方案

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 样品制备管; 100个. 3; 装机试剂; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包36-2.全自动组织处理器（8通道）（神内实验室1、中心实验室1-进口/国产）

一、功能用途

用于细胞分选、分析或者培养、分离亚细胞物质；将组织和细胞匀浆，得到单细胞悬液。

二、性能参数

*1.转动速度范围：200–4000rpm； 2.转动方向：顺时针或逆时针或三维立体旋转 3.处理时间：15-300秒； *4.样本容量0.3-10ml，可以同时独立处理八个标本； 5.自带预设样本处理应用程序≥32种，具有程序自定义功能 6.具有温控功能：确保酶效最高地将组织解离成单细胞悬液 7.内置触摸屏 8.组织解离试剂盒所使用酶经过筛选，提供试剂盒种所使用的酶对抗原表位验证结果，解离后的细胞活性优于手动方案

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 样品制备管; 200个. 3; 装机试剂; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包37.磁珠分离架（消化科实验室1台-进口）

一、功能用途

从组织中分离高活性单细胞，用于后续的培养和筛选。

二、性能参数

1磁珠直径≤50nm，抗体与磁珠直接或间接偶联 2 磁珠可被降解，对细胞无毒性 3细胞表位占据≤30% *4分选方式：柱式分选，可进行阳性分选、阴性分选及全血分选 5适配阳性分选用的MS、LS、LC柱，适配阴性分选的LD柱等 6具有全血磁珠，无需红细胞裂解即可进行细胞分选 *7阳性及阴选磁珠产品≥150种以上 8单个分选柱容量≥2×109细胞/样本。 9 分选容量：可同时进行2个样本分选，一次性可处理细胞总数≥4×109细胞 10分选后细胞纯度最高可达95％以上，回收率最高可达90％以上，平均细胞活性大于95％。 11可在生物安全柜内操作

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 分选架; 1个. 2; 小型分选器; 1个. 3; 中型型分选器; 1个. 4; MS柱; 25根. 5 LS柱; 25根. 6; 微珠试剂盒; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包38.四通道微流控单细胞精密显微给药回收系统（心内科实验室1台-进口）

一、功能用途

用于在培养液中精准控制药物覆盖的微环境，并以微流控显微给药和回收

二、性能参数

1.给药回收方式：微流控非接触式 2.给药回收枪头： 2.1采用高分子软性材料 2.2枪头主体微槽：≥8个，至少包括4个回收槽和4个给药槽，各自独立并分别与压力泵连接，避免溶液之间交叉污染；药槽体积：≥35μL 2.3给药枪头前端分3个通道：中间通道给药，两边通道回收 *3.给药回吸压力控制范围：给药0-450mbar，回吸压力范围-300-0mbar 4.给药回收流速控制：给药刺激5-25nL/s，休眠状态1-3nL/s 5.给药回收范围：精确覆盖指定区域（含单细胞），长度20-160μm，宽度90-110μm液滴体积，避免药物扩散 6.给药回收运行时间：单一溶液刺激≥3h，整体溶液刺激≥9h *7.支持4种不同试剂编程给药，不同试剂之间切换时间：≤0.1s 8.具备机械臂：可X、Y、Z轴三个方向前后、左右、上下移动，移动距离为20mm 9.具有软件编程功能：可自定义给药程序（包括给药试剂种类、给药压力、给药时间等），并自动给药无需人工操作 10.具有微槽液面监测功能，实时监控给药槽和废液槽液体量 11.具备药物用尽、废液回收槽充满或混匀室不协调报警功能

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 压力控制系统; 1套. 3; 给药回收枪头; 2个. 4; 机械臂; 1套. 5; 夹持器; 1个. 6; 软件; 1套. 7; 电脑工作站; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包39.多功能超声波破碎仪（中心实验室1台-进口）

一、功能用途

用于CHIP（染色质免疫共沉淀）中细胞的破碎、裂解，细胞颗粒的释放

二、性能参数

1.非接触式超声波破碎，无交叉污染或气溶胶污染 *2.单次上样量≥12个样本，样本最小体积≤5μL 3.具备样品架自动定速持续旋转功能，确保实验重复性 4.电磁阀式冷却循环水系统或内置隔膜泵半导体冷却循环水系统 5.样本架适配器：≥4种，可选 6.具备实验过程中途暂停功能 7.具备标准的细胞破碎、DNA剪切等实验流程和优化参数设置 *8.核酸样本破碎大小：1kb-100bp或更小 9.DNA样品的回收率100％ 10.具有温度过热断电保护装置

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 冷却循环机; 1套. 3; 样品架适配器（满足科室需求）; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包40.全自动组织芯片仪（泌尿外一科实验室1台-进口）

一、功能用途

用于研究目的基因或其表达产物在不同组织、不同肿瘤以及肿瘤不同发展阶段之间的表达差异

二、性能参数

1.具有自动组织芯片设计软件，支持快速定义组织芯片设计试验条件并将病理组织自动插入组织排列 2.具备软件自动控制功能：自动控制组织芯片模块的X-Y轴打孔位置，显示组织芯片模块、样本模块ID和样本位置等 3.连接到计算机上指出模块ID选择组织类型 *4.高清摄像头≥200万，提高打孔的准确率 5.打孔器 5.1自动旋转对标本取样、自动计算取样细胞坐标、自动传送组织样本到对应位置 5.2快速植入植出目标样本模块和组织芯片模块 5.3取样放样打孔器同轴打孔 5.4精确控制标本和组织芯片模块的Z轴打孔深度，样本长度完全可调节，也可调节样本放样深度，确保组织芯片能够切出更多的完整切片 *6.自动旋转组织芯片模块承载器≥8个，可同时制作组织芯片复本≥8个，组织芯片模块承载台位置≥8个 7.工作速度:≥15mm/s *8.精确度:≥1μm 9.打孔时间:≥0.2s 10.每个组织芯片模块工作区域:≥40x25mm 11.组织芯片承载器可接受石蜡最大厚度:≥10mm

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 软件; 1套. 3; 打孔器; 1套. 4; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包41.生物样品均质器（消化实验室1台-进口/国产）

一、功能用途

用于各种组织、细胞及生物样品的破碎，以提取DNA/RNA

二、性能参数

*1.样本处理量：1-24 2.转头容量：24*2ml *3.均质运动方式及速度：圆周三维运动方式或三维抛物方式上下运动。前者最高转速≥6000rpm，100rpm递增；后者运动速度：0—70 HZ，1HZ递增 4.研磨时间设定：≤3min 5.可适用于动植物组织、细菌、真菌，以及孢子、毛发、骨骼、粪便、土壤等顽固样品生物细胞破壁以及DNA/RNA的提取 6.研磨时间：数字/LED显示 7.制冷系统：干冰/液氮/空气压缩制冷方式

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 24*2ml转子; 1个. 3; 3mm研磨球500g/包; 2包. 4; 2ml研磨管500只/包; 1包. 5; 制冷系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包42.电穿孔系统（消化科实验室1台-进口）

一、功能用途

将核酸、DNA与RNA、蛋白、糖类、染料及病毒颗粒等导入动物、植物、细菌和真菌等原核或真核细胞内，用于基因克隆中转化，基因文库的构建等研究

二、性能参数

*1.输出电压：10-2500V 2.波型：指数衰变波和方波，适用于所有细胞类型，原核和真核 *3.10-500V：持续时间0.05-10ms，0.05ms增量；持续时间10-100ms,1ms增量；500-2500V：持续时间0.05-5ms，0.05ms增量 4.可根据不同的波型选择，显示实际的时间常数、实际的电压，脉冲间隔和脉冲时间等参数 5.样品电阻：10－2500V内，≥20欧 6.具备电路保护功能：当脉冲或电路中断时，可安全地自动放电 7.内置针对常见的细菌、真菌和动物细胞类型的实验程序 8.具有程序自定义功能：储存≥140个自定义程序 9.具有储存和记忆功能：≥100次实验参数 10.电击腔具有安全内锁装置，避免开盖时的高压电流

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主控制单元; 1台. 2; 控制模块; 1个. 3; 电击腔; 1个. 4; 0.1cm电极杯; 15个. 5; 0.2cm电极杯; 15个. 6; 0.4cm电极杯; 15个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包43.全自动琼脂糖凝胶电泳仪（检验科1台-进口）

一、功能用途

用于血清蛋白、尿蛋白、免疫固定蛋白等的分离以及分析

二、性能参数

1.检测项目：血清蛋白、免疫固定、尿蛋白、本周氏蛋白、血红蛋白，乳酸脱氢酶同工酶、肌酸激酶同工酶、碱性磷酸酶同工酶、糖化血红蛋白、脑脊液等 2.尿蛋白检测方法：采用非浓缩尿液，无需前处理，呈现按大、中、小分子量排列的10根以上尿蛋白条带 3.电泳介质：琼脂糖凝胶 *4.电泳速度：≥100标本/小时 *5.加样量：≤10ul/标本 6.点样方式：机内自动点样，所有项目一次点样成功，无需重复点样 7.加样系统：采用一次性加样梳 8.检测程序≥40组，点样、电泳孵育、染色、脱色、烘干以及扫描在同一台仪器中进行 9.提供电泳胶片和电泳分析报告 10.中文分析软件

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 分析软件; 1套. 3; 电脑工作站; 1套. 4; 打印机; 1台. 5; 扫描仪; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包44.高效细胞电转仪（中心实验室1、神外实验室（张）1-进口）

一、功能用途

将外部的DNA、siRNA、mRNA、蛋白、多肽等多种底物转入至细胞里面，用于基因功能、蛋白功能以及其它诸如信号通路或者小分子药物的研究

二、性能参数

1.应用范围：支持细胞悬浮、贴壁转染 2.方法:采用电转法,能够在提高转染效率的同时,降低对细胞的损伤 3.转染程序：共享的细胞转染数据库，可检索≥1000种针对不同细胞类型优化好的参数，转染程序终身免费提供升级 *4.单个电转杯转染体积：≥20ul，细胞数量为2x105至2x107 5.具有细胞的转化程序 6.整机原装进口，可提供原产地证明。

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 20ul适配器; 1个. 3; 120ul适配器; 1个. 4; 200ul适配器; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包45.多功能酶标仪（泌尿实验室1、消化实验室1、神外实验室1-进口）

一、功能用途

用于细胞学测定，信号转导测定，免疫学测定到动力学研究，药物筛选的各种应用、报告基因检测

二、性能参数

1.光学模块

1.1波长：具有四光栅/全息光栅系统检测系统； 1.2检测模块：吸收光检测模块、荧光检测模块、时间分辨荧光模块、化学发光检测模块 1.3温度控制：环境+5°C至42°C，准确性±0.5°C at 37°C 1.4具有2种震荡模式：线性、轨道。 1.5软件：中文/英文正版操作系统，内置模板文件，方便客户参考，支持安装在多台电脑上使用。 1.6读板速度：96板:≤20秒；384板:≤60秒

2.吸收光检测模块

2.1 光源：氙灯 2.2 波长选择：光栅型单色器 2.3 波长范围：230－999nm，可调连续光谱1nm步进 *2.4 OD分辨率：0.001 OD 2.5 光程校正：有

3.荧光检测模块

3.1光源：氙灯 3.2波长选择：四光栅单色器/滤光片 *3.3检测灵敏度：顶读≤0.40 fmol/孔或者1pm（384-孔板）；底读≤9fmol/孔或者1pm（384-孔板）；时间分辨荧光是≤120amol/孔 3.4动态范围：>6个数量级 3.5波长范围：250-840nm 3.6增益：自动 3.7荧光可顶读和底读

4.化学发光检测模块

*4.1检测灵敏度：≤20amolATP 4.2动态范围：>6个数量级

5.气体控制模块（选配，需单独报价）

5.1可同时/单独控制检测腔室O2（1%-10%）和 CO2（0.1%-15%）的浓度，控制精度±0.1 5.2气体控制：可外接氧气及二氧化碳气体

6.自动进样器

6.1数量：2只注射器 6.2孔板制式：6-384孔微孔板 6.3分液容量：5-400µL，1µL步进

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 光吸收模块; 1套. 3; 荧光检测模块（含顶读和底读）; 1套. 4; 时间分辨荧光模块; 1套. 5; 化学发光模块; 1套. 6 科研版高级分析; 件（中/英文） 1套. 7; 品牌电脑; 1套. 8; 自动进样器; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包46. 全自动核酸纯化仪（中心实验室1台-进口）

一、功能用途

用于从生物样本中（植物、土壤、动物、粪便、血液、石蜡包埋组织等）提取纯化核酸

二、性能参数

*1.样品通量：≥16个 *2.起始样本体积：100-3000μl *3.洗脱体积：30-200μl，可调 4.产物纯度A260/A280：DNA ≥1.7-2.0，RNA ≥1.8-2.1 5.纯化倍数：>6倍 6.磁珠回收效率：≥95% 7.程序运行时间：<60min 8.具有温度控制功能，最高温度70℃,支持样本高温孵育和充分裂解 *9.洗脱产物可设置低温保存,低温至4℃ 10.彩色图形化用户界面，实时显示程序运行状态，可不连接电脑独立使用 11.内置USB接口，可直接通过U盘进行程序导入与备份 12.内置程序分类管理功能，具有200个程序存储空间 13.提供磁珠纯化软件，针对特殊样本需求，用户可按需要设定程序 14.具有样本及耗材信息管理和追溯功能

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 配套软件; 1套. 3; 条管适配器; 2个. 4; UV灯; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包47-1.超微量核酸蛋白测定仪（超微量分光光度计）（高档）（神外实验室（张）1台-进口）

一、功能用途

用于快速测定微量核酸和蛋白的浓度

二、性能参数

1.可独立运行，触屏操作 2.光源:氙灯，寿命≥10年 3.检测类型：≥2048像素CCD阵列 *4.最小检测样品量：≤1ul *5.检测范围: dsDNA(双链DNA)：2-15000ng/ul，BSA(标准蛋白)：0.06-400mg/ml 6.检测时间:≤8秒 *7.波长范围: 200nm–800nm 8.波长复现性：<±1.5nm 9.波长准确度:±2nm 10.测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟； 11.内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 12.内置存储空间：≥4GB，可扩展 *13.具备比色皿检测模块，带搅拌功能 14.具备开机自动检测功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 检测器; 1套. 3; 光源; 1套. 4; 比色皿检测模块; 1套. 5; 配套软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包47-2.超微量核酸蛋白测定仪（超微量分光光度计）（中档）（呼吸研究所1、输血科实验室2、内分泌实验室1、肾内实验室1-进口）

一、功能用途

用于快速测定微量核酸和蛋白的浓度

二、性能参数

1.可独立运行，触屏操作，尺寸≥6寸 2.光源:氙灯，寿命≥10年 3.检测类型：≥2048像素CCD阵列 *4.最小检测样品量:≤1ul； *5.检测范围：dsDNA(双链DNA)：2-5000ng/ul，BSA(标准蛋白)：3.9-156mg/ml 6.检测时间≤8s *7.波长范围: 200nm–800nm 8.波长复现性<±1.5nm； 9.波长准确度:±2 nm； 10.具备开机自动检测功能； 11.测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟； 12.内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 13.内置存储空间：≥4GB，可扩展

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机（内置电脑）; 1台. 2; 检测器; 1套. 3; 光源; 1套. 4; 配套软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包48-1.快速蛋白印迹发光检测系统（化学发光+快速蛋白转印仪）（消化科实验室1、药剂科实验室1、神内实验室1-进口）

一、功能用途

用于对标本进行核酸凝胶成像、蛋白凝胶成像和化学发光成像

二、性能参数

1.主机

触摸控制显示屏，可独立运行

1.1 CCD相机

1.1.1镜头控制方式：定焦或变焦，F≤1.4 1.1.2图像物理分辨率≥600万像素 *1.1.3芯片物理分辨率≥600万像素 *1.1.4 CCD芯片尺寸≥1英寸 *1.1.5像素尺寸≥15µm2 1.1.6最大成像面积≥16×12cm 1.1.7 CCD冷却方式：空气循环二级热电制冷/半导体制冷 1.1.8 CCD冷却时间＜10min，绝对制冷温度≤–25ºC，具有制冷温度提醒和限制保护功能 1.1.9滤光片轮：位数≥5位 1.1.10信号线性动态范围≥16bit，数量级≥4.8个 1.1.11具备自动聚焦、自动曝光和光圈远程控制功能 1.1.12灵敏度：≤2.5pg转铁蛋白-化学发光模式

1.2光源

1.2.1 LED白光反射光源 1.2.2 白光透射光源 1.2.3紫外/蓝光透射光源

2.电脑工作站

显示器≥24英寸，CPU：Inter酷睿i7处理器及以上标准，硬盘≥5TB，内存≥8GB, 支持802.11b/g/n无线协议，配备无线网卡，网络速度≥100MB/秒

3.系统分析软件

3.1一体化采集和处理分析软件，采集之后即可自动分析功能 3.2具备泳道/条带自动检测、匹配和分析功能、具备扣背景、Marker定位、灰度分析、分子量测定和归一化功能 3.3具备化学发光与转染标记物成像结果自动部分重叠/合并及目标条带自动确认功能 3.4具备图像自动生成功能，支持.JPG和.tiff格式，无需后期处理 3.5曝光模式 （1）自动曝光模式：可实现目标蛋白条带曝光时间的自动控制 （2）手动曝光（正常/递增）：根据经验手动设置曝光时间，设备后台不参与运算。 3.6曝光时间：0.01s-1h，可调 3.7具备暗场校正功能 3.8具备像素融合模式 3.9具备系统在线和平板遥控控制功能，可实现图像采集、优化、定量、分析和报告输出（PDF、Excel），和USB转出功能 3.10具备光片自动切换和光源自动转换功能 3.11具备绝对浓度、密度、含量和分子量的计算和百分数分析功能，无需人工干预 3.12具备多膜一次成像、切割显示、保存及分析功能

4.快速蛋白转印仪（选配，分项报价）

4.1转印通量：整体面积单次可以进行1-2块中型凝胶（8.5×13.5cm）/ 1-4块小型凝胶转印（7×8.4cm） 4.2转印速度：10分钟内完成转印 4.3在5 kD到150 kD内确保出色的定量线性 4.4用户界面：显示屏程序化操作，自动运行监控 4.5具有程序自定义功能 4.6带电源

5.其他配件（选配，分项报价）：

5.1免染检测样品盘：用于电泳结束后，无需染色脱色，可以用凝胶直接成像，观测电泳条带，观察样品是否降解，观察转印后胶上残留的蛋白含量，转印到膜上的蛋白含量 5.2总蛋白含量自动计算和总蛋白内参均一化分析模块：用于自动计算每个泳道中总蛋白含量，并以总蛋白含量做为内参进行均一化，计算样品中目标蛋白表达量的变化

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 主机; 1台. 2; CCD相机; 1个. 3; 暗室; 1个. 4; LED白光反射光源; 1个. 5; 白光透射光源; 1个. 6; 紫外/蓝光透射光源; 1个. 7 紫外透射台; 1个. 8; 滤光片轮; 1个. 9; 滤光片; 2个. 10; 电脑工作站; 1套. 11; 系统分析软件; 1套. 12; 快速蛋白转印仪; 1套; 消化、药剂配. 13; 免染检测样品盘; 1个; 选配，需单独报价. 14; 总蛋白含量自动计算和总蛋白内参均一化分析模块; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包48-2.普通凝胶成像分析系统（输血实验室1、神外实验室（张）1-进口）

一、功能用途

用于核酸凝胶和蛋白凝胶成像

二、性能参数

1.CCD相机

1.1镜头控制方式：定焦或变焦，F≤1.4 1.2图像物理分辨率≥140万像素 1.3芯片物理分辨率≥140万像素 1.4信号线性动态范围≥12 bit，数量级≥3个 *1.5 CCD芯片尺寸≥1/2英寸 *1.6像素尺寸≥15µm2 1.7成像面积≥10.5×10.5cm 1.8具备自动聚焦、自动曝光和光圈远程控制功能 1.9灵敏度:0.1ngEB染色的DNA； 1.10滤光片位置≥3位，方便在不同滤光片之间快速切换 1.11可切胶，具有UV防护板，可直接观察

2.光源

2.1白光反射光源 2.2白光透射光源 2.3紫外透射光源

3.电脑工作站

显示器≥24英寸，CPU：Inter酷睿i7处理器及以上标准，硬盘≥5TB，内存≥8GB, 支持802.11b/g/n无线协议，配备无线网卡，网络速度≥100MB/秒

4.系统分析软件

4.1一体化采集和处理分析软件，采集之后即可自动分析功能 4.2具备泳道/条带自动检测、匹配和分析功能、具备扣背景、Marker定位、灰度分析、分子量测定和归一化功能 4.3具备图像自动生成功能，支持.JPG和.tiff格式，无需后期处理 4.4具备暗场校正功能 4.5具备图像采集、优化、定量、分析和报告输出（PDF、Excel）和USB转出控制功能 4.6具备光片自动切换和光源自动转换功能 4.7具备绝对浓度、密度、含量和分子量的计算和百分数分析功能，无需人工干 4.8具备核酸/蛋白分子量，含量，浓度计算功能 4.9具备添加各种格式的文字注释功能

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; CCD相机; 1. 3; 白光反射光源; 1. 4; 白光透射光源; 1. 5; 紫外透射光源; 1. 6; 暗箱; 1. 7; 电脑工作站; 1. 8; 系统分析软件; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包48-3.化学发光成像系统（泌一实验室1、普外实验室1-进口）

一、功能用途

用于对标本进行蛋白凝胶成像和化学发光成像

二、性能参数

1.CCD相机

1.1镜头控制方式：定焦或变焦，F≤0.95 1.2图像物理分辨率≥400万像素 1.3芯片物理分辨率≥400万像素 *1.4CCD芯片尺寸≥2/3英寸 *1.5像素尺寸≥20µm2 1.6暗电流：≤0.002e/p/s；读出噪音：≤6e-rms 1.7 CCD冷却方式：空气循环二级热电制冷/半导体制冷 1.8 CCD冷却时间＜15min，绝对制冷温度≤–15ºC，具有制冷温度提醒和限制保护功能 1.9信号线性动态范围：16 bit，数量级≥4.0个 1.10具备自动聚焦、自动曝光和光圈远程控制功能 1.11灵敏度：≤2.5pg转铁蛋白-化学发光模式

2.光源

2.1 LED白光反射光源

3.电脑工作站

显示器≥24英寸，CPU：Inter酷睿i7处理器及以上标准，硬盘≥5TB，内存≥8GB, 支持802.11b/g/n无线协议，配备无线网卡，网络速度≥100MB/秒

4.系统分析软件

4.1一体化采集和处理分析软件，采集之后即可自动分析功能 4.2具备泳道/条带自动检测、匹配和分析功能、具备扣背景、Marker定位、灰度分析、分子量测定和归一化功能 4.3具备化学发光与转染标记物成像结果自动部分重叠/合并及目标条带自动确认功能 4.4具备图像自动生成功能，支持.JPG和.tiff格式，无需后期处理 4.5曝光模式 （1）自动曝光模式：可实现目标蛋白条带曝光时间的自动控制 （2）手动曝光（正常/递增）：根据经验手动设置曝光时间，设备后台不参与运算。 4.6曝光时间：0.01s-1h，可调 4.7成像面积可选，最大成像面积≥16×20cm 4.8具备暗场校正功能 4.9具备像素融合模式 4.10具备系统在线和平板遥控控制功能，可实现图像采集、优化、定量、分析和报告输出（PDF、Excel），和USB转出功能 4.11具备光片自动切换和光源自动转换功能 4.12具备绝对浓度、密度、含量和分子量的计算和百分数分析功能，无需人工干预 4.13具备多膜一次成像、切割显示、保存及分析功能

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; CCD相机; 1个. 3; 白光反射光源; 1个. 4; 暗室; 1个. 5; 滤光片轮; 1个. 6; 电脑工作站; 1套. 7; 系统分析软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包49.HPLC-ECD检测系统（中心实验室1台-进口）

一、功能用途

用于肾上腺素、多巴胺、去甲肾上、腺素、血清素等的检测

二、性能参数

1.支持检测微透析样本 2.电化学检测器 2.1操作模式：直流安培法 2.2电位范围:±2000mV *2.3温控箱调节范围15-55℃，温度稳定性0.1℃ 2.4电化学流通池：中央喷壁式结构，玻碳工作电极，银/氯化银参比电极 2.5工作体积：0-300nl *3.HPLC泵：泵压力≥20Mpa，流速范围：0-750ul/min 4.电脑工作站：满足仪器需求

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; HPLC泵; 1套. 3; 电化学检测器; 1台. 4; 电化学流通池; 1套. 5; 色谱柱; 1套. 6; 分析软件; 1套. 7; 电脑工作站; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包50.傅立叶变换红外光谱仪（放射科实验室1套-进口）

一、功能用途

用于分子结构、化学键的定性和定量分析研究

二、性能参数

1.麦克尔逊干涉仪：采用90度镀金立体角镜（非平面镜） *2.内置触摸屏，屏幕尺寸≥9寸 *3.光谱范围：350-8000cm-1，准确度：0.1%T 4.波数准确度：<0.05cm-1 @ 2000cm-1 5.信噪比：＞50000：1 6.激光器：半导体激光或He-Ne激光 7.分束器：镀锗KBr分束器，支持选配ZnSe分束器 8.检测器：数字化DLaTGS检测器，可直接输出24位数字信号，增强微弱信号的检测能力，大大提升整体信号的抗干扰能力 9.具备透射、ATR、漫反射、外反射等测量技术 10.内置标准聚苯乙烯物质的校验系统 11.光学反射镜为镀金反射镜 12.具备电子湿度指示功能 13.具备附件自动识别与性能确认功能 14.具有多种操作软件：红外控制（含曲线分峰拟合软件）、谱图处理、数据转换、谱图搜索、多组分定量、H2O/CO2 自动补偿软件、自检软件、宏程序软件、中文版在线帮助软件、操作向导软件 15.具备光谱预览功能，在图谱中读出光谱级ATR晶体清洁程度 16.具备ATR校正功能，直接输入晶体类型、折射率、光路入射角度等进行校正 *17.具有相关化合物光谱谱图信息库：光谱谱图≥20万张，用于KnowItAll软件检索分析

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 激光器; 1个. 3; 控制分析软件; 1套. 4; 萨特勒KnowItAll数据分析软件; 1套. 5; 全金刚石ATR附件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包51.超级净化手套箱（放射科实验室1套-国产）

一、功能用途

用于提供无水、无氧的实验操作环境，保护敏感材料

二、性能参数

1.箱体

*1.1泄漏率＜0.05vol%/h *1.2 H2O﹤1ppm，O2﹤1ppm 1.3材质为304不锈钢，尺寸≥2400mm（长）X750mm（宽）X900mm（高），厚度3mm 1.4可拆卸的玻璃视窗，厚度≥8mm *1.5手套口≥4个 1.6氧监测探头：量程：0-1000ppm 1.7水监测探头：量程：0-1000ppm 1.8具有照明系统

2.过渡舱

2.1过度舱类型：大、小过渡舱各1个，焊接在箱体右侧 2.2大过度舱尺寸：≥370X600mm 2.3小过渡舱尺寸：≥150X300mm

3. 气体纯化系统

3.1氧气吸附量≥60L 3.2水吸附量≥2kg 3.3吸附饱和后均可再生

4.控制系统

4.1 中英文操作界面，彩色触摸屏≥7寸 4.2具有手套箱泄漏率自动监测功能

5.其它附件

5.1 真空泵：流量12m3/h，极限真空2x10-3mbar 5.2集成超低温冰箱，温度可达-35℃，容积30L 5.3电磁阀、微差压传感器均采用进口品牌 5.4管道用304不锈钢，抛光处理（耐腐蚀）

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 箱体; 1个. 2; 大小过度舱; 各1个. 3; 气体纯化系统; 1套. 4; 控制系统; 1套. 5; 氧监测探头; 1个. 6; 水监测探头; 1个. 7; 丁基橡胶手套; 2副. 8; 真空泵; 1台. 9; 超低温冰箱; 1台. 10; 静电消除器; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包52.大流量氮气发生器（药理基地-进口）

一、功能用途

用于满足实验室高纯氮气的需求，为液质联用仪以及氮吹仪等用气设备连续提供氮气

二、性能参数

1.氮气发生器

*1.1采用变压吸附碳分子筛技术，环保、无噪音 1.2输出压力：0-7 bars(100psi)可调 *1.3氮气流速、纯度：流速范围：≥100L/min；纯度≥99.5％ 1.4具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时,系统具有自我保护功能 1.5耐高湿环境：环境相对湿度≥80％情况下，氮气发生器仍可正常运行 1.6氮气压力露点低: ≤－40℃ 1.7无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯 1.8空压机和氮气发生器连接方式：空压机外置式 1.9颗粒要求：＜0.01μm

2.空气压缩机和储气罐部分

*2.1原装涡旋静音无油空压机（原厂授权） 2.2供气压力：≤10bar（145psi），可调 2.3供气流速：≥500L/min 2.4无油涡旋压缩机，功率：≥5.5kW 2.5噪音水平：≤50dB(A) 2.6颗粒要求：＜1μm 2.7运动部件、反复冲击少，可靠性高，寿命长 2.8内置氮气储气罐 2.9外置空气储气罐≥600L

3. 冷干机

3.1处理量＞700L/分 3.2出口温度露点：系统压力下3-15度 3.3过滤精度：0.01um 3.4捕集效率：99.999%

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 氮气发生器; 1台. 2; 空气压缩机; 1台. 3; 氮气储气罐; 1个. 4; 空气储气罐; 1个. 5; 冷干机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包53. 荧光细胞计数仪（消化实验室1-进口）

一、功能用途

用于对两种不同荧光通道的细胞进行自动计数，同时进行GFP/RFP表达分析、细胞凋亡、细胞活力及细胞周期分析

二、性能参数

1.处理时间：≤60秒 2.可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片 3.聚焦：自动或手动 *4.观察方法: 可进行明场和荧光分析，至少具备红光、绿光两种荧光通道 *5.细胞样品范围：5x104-1x107细胞/mL； 6.微粒/细胞直径范围：5-60μm； 7.可对不同尺寸的细胞亚群进行分类计数； 8.所需的样品体积:≤20 μL； 9.CCD: ≥100万像素，2.5倍光学放大； 10.一次性或重复使用细胞计数板

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 一次性细胞计数板500张或重复使用细胞计数板; 1块. 3; 两种荧光检测通道; 1套. 4; 台盼蓝染料（0.4%），2x1ml/包装; 1包.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包54.荧光细胞成像仪（神外实验室（张）1、神内实验室1-进口）

一、功能用途

用于全自动荧光细胞成像及分析

二、性能参数

*1.物镜：20倍，数值孔径：≥0.40，分辨率≥1280×768； 2.总放大率：≥170X（光学）-700X（数码变焦） *3.显色通道：4个（明场+三色荧光） 4.光源：LED 5.激发光：蓝色荧光通道：355-390/40 nm；绿色荧光通道：480-482/17-18 nm；红色荧光通道：556-586/15-20 nm 6.发射光：蓝色荧光通道：433-446/33-36 nm；绿色荧光通道：517-532/23-59 nm；红色荧光通道：615-646/61-68 nm 7.最大视野≥0.7mm2 8.载物台：机械载物台，触摸屏控制移动速度和方向 9.触摸屏：≥10英寸高清彩色 10.数据储存：≥16GB 11.具有图像融合叠加功能

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 细胞成像工作站; 1台. 2; 键盘; 1个. 3; 鼠标; 1个. 4; 电源适配器接头; 1套. 5; USB存储卡; 1个. 6; 装机试剂; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包55-1.超低温冰箱(-86℃, ≥570L)（肾内科实验室6台-进口/国产）

一、功能用途

生物样本低温储存

- 性能参数

1.容积结构

*1.1有效容积≥570L，最多可保存2英寸冻存盒≥400个 1.2样式：立式；4内门；搁板≥3个 1.3门锁：门体配锁；可实现双锁；

2.温度

*2.1温度范围：-50℃至-86℃任意调节；

3.制冷系统

3.1双压缩机独立制冷系统设计（1套制冷系统故障，另1套制冷系统可维持在-70℃以下的温度），无氟环保C-H混合制冷工质，制冷迅速； 3.2 VIP真空隔热保温技术；

4.安全报警

4.1报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁； 4.2报警类型：高温报警、低温报警、传感器故障报警、过滤网堵报警、开门报警、断电报警等；

5.主要部件

5.1压缩机：进口名牌全封闭高效压缩机； 5.2风机：进口名牌风机；

6.记录及信息化功能

6.1温度记录：标配温度记录仪或USB接口；可实现温度历史数据查询及下载，温度数据查询等 6.2配置外置温度监控系统，温度数据可记录、追溯、上传，温度异常可微信、短信、电话和APP报警

7.配套耗材（各种规格单独报价）

7.1冻存架：标配304不锈钢抽屉式冻存架10个（5层5列型）； 7.2冻存盒：标配彩色纸质冻存盒400个；

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 超低温冰箱主机; 1个; 冻存架、冻存盒单独报价，科室根据实际情况增减数量. 2; 搁板; 3个. 3; 温度记录仪/USB数据接口; 1个. 4; 远程温度监控系统; 1套. 5; 抽屉式冻存架; 10个. 6; 冻存盒; 400个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包55-2.层析冷柜 (+1°C ～+8°C，≥1200L)（泌尿外一科实验1台--国产/进口）

一、功能用途

用于试剂、生物制剂等冷藏

- 性能参数

1.容积结构

*1.1有效容积≥1200L *1.2样式：标配双层可视玻璃外门，滑动式双门，绝热设计，防止冷凝，方便观察； 1.3门锁：门体配锁； 1.4搁架：≥12层

2.温度

*2.1温度范围： +1°C ～+8°C；工厂预设+4°C

3.制冷系统

3.1风冷式高效冷凝器，翅片风冷式蒸发器，制冷迅速；

4.安全报警

4.1报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁； *4.2报警类型：高温报警、低温报警、开门报警、断电报警等；

5.主要部件

5.1压缩机：进口名牌全封闭高效压缩机； 5.2风机：进口名牌风机； 5.3*标配防水、防雾插座，有单独的电线连接，方便在冷柜内接入设备 5.4*左右两侧分别有一个2英寸外源设备接入端口，方便外源设备电源线接电

6.记录功能

6.1温度记录：标配温度记录仪 6.2数字和图形温度计显示温度情况，便于读取

7.配套耗材

各种规格单独报价，选配

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 医用冷藏柜; 1台. 2; 搁架; 12个. 3; 温度记录仪; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包55-3.干式冷冻血浆解冻加温仪（输血科1台-进口/国产）

一、功能用途

用于对全血、血浆、干细胞等血液制品的快速加温

二、性能参数

*1.微电脑数控，预设工作模式≥4种：血浆、全血、干细胞、连续模式，且可根据临床需要自定义加温方案 2.加温方式：干式封闭循环加温系统（液体不能直接接触血袋） 3.加温范围：37℃-45℃，控温精度：±0.1℃ 4.加温时长：血浆：10-20min，全血：5-15min，干细胞（脐带血）：5min *5.支持同时加温8袋250ml血浆/全血，或加温1000ml血袋 6.具备声光报警功能 6.1超温报警：超过设定温度1℃，声光报警停机；超过48±1℃，声光报警停机 6.2开盖报警、漏液报警和故障报警 7.数据传输接口：可上传医院LIS/HIS管理系统

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 加温袋; 2个. 3; 电源线; 1根. 4; 滤纸; 60.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包56.高温快速生物阅读器(供应室2台-进口）

一、功能用途：

用于高温压力蒸汽灭菌生物指示剂进行超快速培养检测

二、性能参数：

1.培养孔数量≥3个 2.培养结果判读方式：自动判读 *3.培养结果判读时间≤1小时 4.培养温度：58±2℃ 5.培养菌种：嗜热脂肪杆菌芽胞（自含式生物指示剂） 6.显示器：彩色显示屏，可显示结果、培养时间、错误信息；可输入生物指示剂灭菌编号、操作者等相关信息，自动保存培养结果，在设备上轻松实现培养结果查询 *7.读头数量≥3个 8.安全功能：自动检测、无需校正、声光报警 9.远程功能：通过PC或移动手持设备远程查看 10.打印机与设备直接对接，无需连接电脑，结果一出立即打印

三、单台配置：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电源适配器; 1个. 3; 网络连接线; 1根. 4; 压碎器/夹子; 1个. 5; 打印机; 1台. 6; 测试探头; 3个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包57.高清摄像系统（供应室1套-国产）

一、功能用途

用于对全院硬镜可能发生的意外损坏进行有效的检测和控制

二、性能参数

1.摄像机主机

*1.1高清摄像主机，分辨率≥1920×1080 1.2具备白平衡功能，自动记忆白平衡，图像冻结功能； 1.3具备自动增益控制、亮度调节、对比度调节功能； 1.4具备高清输出接口：SDI接口 1.5具有纤维镜优化功能 1.6通用接口：支持院内在用所有品牌硬镜，兼容椎间盘镜和椎间孔镜

2.冷光源

2.1氙灯光源或LED光源 2.2色温≥6500K 2.3灯泡寿命：≥500H 2.4亮度可调

3.监视器

*3.1分辨率≥1920×1080 3.2尺寸≥19寸 3.3输入接口：SDI接口、S-video输入/输出、RGBS/Ypb/Pr

4.电脑工作站

1.可对影像进行拍照、录像

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 摄像机主机; 1台. 2; 冷光源; 1台. 3; 监视器; 1台. 4; 电脑工作站; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包58.双相波除颤监护仪（带AED）（心外科-进口2套）

一、功能用途

用于新生儿、儿童和成人的心肺复苏

二、性能指标

1.液晶显示屏，全中文界面，可显示心率波形、血氧饱和度和报警参数，报警提示和电池工作时间 2.双相波除颤技术 3.具备除颤监护功能：手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监护 4.自动体外除颤功能：成人/儿童 *5.除颤能量范围：2-300J 6.监护范围：心率ECG：30-300bpm 7.具备内部放电和机器自检功能 *8.具备快速充电功能，充电至200J≤4s 9.ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形恢复时间≤3s 10.电池：连续监护时工作时间≥100分钟，最大能量除颤次数≥100次 11.系统软件： 11.1配备中文急救数据分析软件 11.2具备病人ECG波形存储和全息波形回顾功能 11.3 具备心律失常报警提示功能 11.4具备病人数据管理功能：支持病人信息增加或修改，支持病人数据导出

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1个. 儿童及成人除颤电极; 各1副. 3; 三导心电监测导联线及附件; 1套. 4; AED除颤缆线及电极; 1套. 5; 内置充电电池; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包59.心脏电生理刺激仪（心内科2台-国产）

一、功能用途

用于窦房结功能，房室传导功能的检测

二、性能参数

1.输出脉冲幅度：心内为0.2V～8V，食道为0.6V～40V连续可调 2.输出脉冲脉宽：心内为1ms，食道为10ms 3.刺激频率：30～1000次/分 4.R波感知灵敏度：体表≥1mv

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 充电器; 1个. 3; 食道电极导管; 1根. 4; 食道输出连接线; 1根. 5; 心内输出连接线; 1根. 6; R波感知输入线; 1根. 7; 导管定位连接线; 2根.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包60.全自动台式电子血压计（健康管理科1台-国产）

一、主要用途

用于病人血压检测

二、性能参数

1.测定方式：柯氏音示波法/示波法 2.测量位置：双臂 *3.测量范围：0kPa～40kPa（0mmHg～299mmHg） *4.测量精度≤±0.4kPa(±3mmHg) 5.最小显示刻度：1mmHg 6.脉率数测量范围： 40～199次/分钟，误差±5% 7.计数功能：0～999999次 8.液晶显示屏 9.具备热敏阵式打印机 10.具备紧急停止装置 11.具备加压上限设定装置 12.具备语音提示功能

三、配置要求（单台）（单台）

序号; 配置名称; 数量. 1; 全自动电子血压计; 1个. 2; 托手架; 1个. 3; 血压计专用袖套; 1只. 4; 记录纸; 2卷. 5; 记录纸回转轴; 1个. 6; 专用桌椅; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

分包61.遥测监护系统（1拖8）（心内科1套-进口）

一、功能用途

用于对病区床旁患者的生命体征进行集中监测

二、性能指标

1. 遥测中央站

*1.1.15英寸TFT彩色触摸屏，分辨率：1024x768； 1.2.通道数：≥7通道； 1.3.全中文界面； 1.4.每床96小时心电全息记录； 96小时趋势图，生命体征列表，心律失常回顾及报警历史回顾； 1.5.监测参数： 1.5.1心电：心率检测范围：0，15到300次/分，±2次/分；报警范围：上限：16－300次/分，关闭；下限：关闭，15－299次/分； ST水平显示范围：-2.50到2.50mV； 1.5.2呼吸：检测范围：0－150次/分，±2次/分；报警范围：上限：2－150次/分，关闭；下限：关闭，0－148次/分； 1.5.3脉搏氧饱和度：检测范围：0－100％；报警范围：上限：51－100％，关闭；下限：关闭，50－99％； 1.5.4无创血压：显示值：收缩压、舒张压、平均压、上下限设置； 1.6.内置打印机；

2. 发射盒

*2.1.测量参数：心电，呼吸，脉搏氧饱和度，无创血压 2.2频率范围：420－425MHz； 2.3发射功率：≤10mW； 2.4心电：输入阻抗：5MΩ； 2.5呼吸：阻抗法；阻抗范围：0－2kΩ； 2.6脉搏氧饱和度检测范围：0－100％； 2.7无创血压：显示值：收缩压、舒张压、平均压；

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 遥测中央监护站; 1套. 2; 发射盒; 8个.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置